Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 / 10   / 08

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 137 000 Euro)

Procedura uproszczona

Dostawa , montaż i uruchomienie sondy USG – sztuk 1

dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Kod CPV   33.11.00.00-4

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

# Opis  przedmiotu  zamówienia

1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sondy  USG c3540 (convex) do aparatu HP Image

Point M 24100 .

Kod CPV  33.11.00.00-4

2.	Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

3.	Warunki wykonania zamówienia:

3.1.	Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4  i art. 24 ustawy

3.2	Zaoferowana sonda USG  musi być dopuszczona do obrotu i użytkowania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896 z 2004r z późn. zm.) lub innych aktualnie obowiązujących aktów prawnych  dopuszczających do używania przedmiot zamówienia  w służbie zdrowia.

4.	Termin realizacji zamówienia - dostawa instalacja (montaż) i uruchomienie  - do 4-ch tygodni , licząc od dnia  podpisania umowy.

5. 	Płatności:

przelewem po dostawie,  instalacji i uruchomieniu przedmiotu dostawy oraz podpisaniu protokołu uruchomienia , w 4-ch ratach miesięcznych płatnych do 15 dnia  każdego miesiąca każda , poczynając od 30 dnia po otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6.	Miejsce wykonania zamówienia :  Zakład Diagnostyki Obrazowej w siedzibie zamawiającego.

7.	Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.          Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

9.          Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku zaoferowania ofert równoważnych Wykonawca przeprowadza demonstrację sprzętu w terminie do trzech dni po  otwarciu ofert. Wynikiem przeprowadzonej demonstracji będzie protokół potwierdzony przez obie strony

10.	Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN.

# Termin  wykonania  zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia :   dostawa instalacja (montaż) i uruchomienie - do 4-ch tygodni

licząc od dnia  podpisania umowy.

# Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy, tj.:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie IV niniejszej specyfikacji (SIWZ).

3.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkty 1-9 oraz Wykonawców, którzy:

a)nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

b)wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

c)złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

d)nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

e)nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

4.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców , którzy złożyli oferty o :

a)wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę (firmę) , siedzibę i adres wykonawcy , którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy (firmy) , siedziby i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

b)Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

c)Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne .

5.Niezwłocznie po  wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje , o których mowa w pkt.4 lit.a-c , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

6.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .

# Oświadczenia  i  dokumenty,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunków określonych w punkcie III SIWZ, od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

1.1.W celu potwierdzenia ,że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności winien dostarczyć :

1.1.1.Oświadczenie zgodnie z wymaganiami art. 22 ust.1 i 24 Ustawy, według wzoru załącznik nr 1 do

SIWZ.

1.1.2.Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert.

1.1.3.Oświadczenie,Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub

społeczne oraz podatków według wzoru załącznik nr 1 do SIWZ

2. Dokumenty wymienione w pkt 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

3.Pozostałe warunki wymagane dla realizacji zamówienia ,które Wykonawca winien dostarczyć :

3.1. .kserokopię dokumentu podpisana za zgodność z oryginałem na podstawie którego oferowana sonda USG

jest dopuszczona do obrotu i użytkowania (np.: wpis lub zgłoszenie na podstawie ustawy z dnia 20

kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896 z 2004r z późn. zm.) lub innych aktualnie

obowiązujących aktów prawnych  dopuszczających do używania przedmiot zamówienia  w służbie zdrowia)

3.2. oświadczenia wg wzoru załącznik nr 2 do SIWZ:

3.2.1.oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i  wyprodukowane po 1

listopada 2007r.

3.2.2.oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje iż dostarczona sonda USG jest kompletna i będzie po

zainstalowaniu gotowa do pracy , a ich uruchomienie nie będzie wiązało się z ponoszeniem przez

Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych.

3.2.3.oświadczenie Wykonawcy, że wraz z uruchomieniem urządzeń dostarczy DTR , i   kartę gwarancyjną

w j. polskim.

3.2.4.oświadczenie Wykonawcy, że przeszkoli personel zamawiającego

3.2.5.oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu stałości ceny netto złożonej oferty w trakcie trwania

umowy.

3.2.6.oświadczenie wykonawcy ,że na dostarczoną sondę udziela gwarancji – ................miesięcy,

(minimum 12 m-cy) liczonej od daty  podpisania protokołu uruchomienia przedmiotu dostawy, przez

obie strony.

3.2.7..oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu następujących warunków gwarancji, serwisu

gwarancyjnego i pogwarancyjnego ze szczególnym uwzględnieniem :

a)serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

b)podjęcie naprawy lub wymiany podzespołu na nowy w terminie – do 24 godzin od zgłoszenia awarii przez upoważnionego pracownika W.Sz.S.

c)trzykrotnie naprawiony element (podzespół) przedmiotu dostawy w okresie gwarancji podlega wymianie na nowy

d)przedłużenie czasu gwarancji o całkowity okres wyłączenia urządzenia z eksploatacji spowodowany awarią,

e) w przypadku konieczności naprawy niesprawnego sprzętu w serwisie producenta lub  naprawy

przekraczającej 3 dni , Wykonawca zapewni zastępczą sądę na czas naprawy.

# Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

1.Postępowanie jest prowadzone w j. polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty i porozumiewania się w innym języku.

2.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający Wykonawcy przekazują pisemnie.

3.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

4.Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami

1.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- W sprawach formalnych: mgr Bożena Klimas, tel. 034/3673753.;

- W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  mgr inż. Andrzej Misztela tel.034/3673829

# VII. Termin  związania  ofertą

1.Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni (art.85 ust.1 pkt.3).

2.W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# VIII. Opis  sposobu  przygotowywania  ofert  .Wymagania i zalecenia ogólne:

- Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

1.5.Dopuszcza się składania ofert równoważnych.

1.6.Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.7.Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami : adresat, znak sprawy – P-8/ 10   / 08, temat zamówienia: „ Sonda USG  ,  nazwa (imię i nazwisko Wykonawcy), adres Wykonawcy oraz - nie otwierać przed  23.01.2008 godz.10.15.”.

1.8.Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.

1.9.Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

1.10.Wszystkie strony oferty winny być parafowane.

1.11.Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

1.12.Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

2.Zmiany i wycofanie oferty:

2.1.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

2.1.Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

3.Zawartość oferty:

3.1.Wypełniony formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz , podpisany przez Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

3.2.Oświadczenia i dokumenty:

Dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ

3.3.Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

3.4.Wartość netto i brutto oferty w PLN musi być przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa i nr.kat. zgodnie z nazwami używanymi w wystawianych f-rach | J.m. | Ilość | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem wartość netto w zł :........ Razem wartość brutto w zł :........ |

3.6.Materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikacje produktu ,

potwierdzające zaoferowane w ofercie parametry i konfiguracje urządzenia wraz z tłumaczeniem na język polski .

IX.  Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

1.Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w pawilonie D,  II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  .23.01.2008 r.

do godz.  10.00.

2.Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu:   23.01. 2008 o godz. 10.15.w siedzibie Zamawiającego,  pawilon D. II piętro sala 342.

4.Otwarcie ofert jest jawne.

5.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

# X.     Opis  sposobu  obliczenia  ceny

1.Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2.Cena brutto podana w ofercie w złotych polskich powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# XI.    Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z

# podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający :

1.1.wzywa Wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w art. 25 ust.1 uPzp , lub którzy złożyli dokumenty , o których mowa w art.25 ust.1 uPzp zawierające błędy , do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie , chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez zamawiającego , nie później niż na dzień składania ofert ,

1.2.może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

3.Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony przepisami art. 88 ust.1 i 2 ustawy.

4.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

4.1.jest niezgodna z ustawą;

4.2.jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

4.3.jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;

4.4.zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4.5.została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

lub nie zaproszonego do składania ofert;

4.6.zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub

błędy w obliczeniu ceny;

4.7.Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki

rachunkowej w obliczeniu ceny;

4.8.jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5.Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Wartość brutto oferty       100 %

-najniższa wartość oferty             100 pkt

Kryterium wartość oferty:

## Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez

wagę tego kryterium – 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa

oferty w kryterium : wartość brutto oferty.

7.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskaną w  kryteriach ujętych w pkt.6 , która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

8.Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to ,że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i jakości , zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

9.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# XII. Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

1.Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

2.Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą , jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą , a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

3.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4.Jeżeli Wykonawca,  którego oferta została wybrana,  uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,  bez przeprowadzenia ich ponownej oceny,  chyba że zachodzą przesłanki,  o których mowa w art.93 ust.1 ustawy.

# XIII.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  postępowania  o

# udzielenie  zamówienia

1.Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2.Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu , czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

3.Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem pkt 7. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią(art. 180 ust 2 PZP).

4.Protest wnosi się do kancelarii W.Sz.S w siedzibie Zamawiającego.

5.Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

# XIV.  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w

# sprawie  zamówienia  publicznego

1.Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ.

2.Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

# XV.  Pozostałe  informacje

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

2.Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

4.Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

5.Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.

6.W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

7.Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej. Obowiązki opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006r , o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 z 2006r , poz.1635 )

8.Zgodnie z art.16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zamawiający wymaga , by wykonawca w swej ofercie zamieścił dane wymagane w/w ustawą.

9.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

10.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

11.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

12.W razie wyniknięcia zastrzeżeń , co do spełnienia przez oferowane aparaty wymogów określonych w SIWZ , Zamawiający zażąda demonstracji sprzętu w swojej siedzibie , pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

1) wzór oświadczeń (załącznik nr 1 )

2) wzór oferty (załącznik nr 2),

3) wzór umowy (załącznik nr 3),

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora

ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa, dnia  10.01.2008.r

#### załącznik   nr   1 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 10   /08

# O Ś W I A D C Z E N I A

# Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sondy USG.

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie  art. 24 PZP ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Stosownie do art. 44 PZP ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu

Oświadczamy że nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub  społeczne oraz podatków

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

#### załącznik   nr  2 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 10   /08

........................, dnia. ................

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

## OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na SONDĘ USG, obejmujący jej dostawę , montaż i uruchomienie ,oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie:. ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie:. ....................................................)

1. Udzielamy na oferowany asortyment  gwarancji: -  ............ lat/m-cy (minimum 12 m-cy) liczonej od dnia podpisania protokółu uruchomienia przedmiotu dostawy przez obie strony,

2.Termin realizacji zamówienia : dostawa instalacja (montaż) i uruchomienie  - do 4-ch tygodni ,

licząc od dnia  podpisania umowy.

3.Płatności:  przelewem po dostawie,  instalacji i uruchomieniu przedmiotu dostawy oraz podpisaniu

protokołu  uruchomienia , w 4-ch ratach miesięcznych płatnych do 15 dnia  każdego miesiąca każda

poczynając od 30 dnia po otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oświadczamy że:

1. zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i  wyprodukowane po 1 listopada  2007r.

2.dostarczona sonda USG będzie kompletna i po zainstalowaniu gotowa do pracy , a jej  uruchomienie

nie będzie wiązało się z ponoszeniem przez Zamawiającego dodatkowych  nakładów  finansowych.

3.wraz z uruchomieniem urządzeń dostarczy DTR  i  kartę gwarancyjną w  j.polskim.

4.przeszkolimy personel zamawiającego

5.zapewnieniamy stałości ceny netto złożonej oferty w trakcie trwania  umowy.

6.zapewnieniamy następujące warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjneg:

a)serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

b)podjęcie naprawy lub wymiany podzespołu na nowy w terminie – do 24 godzin od zgłoszenia awarii przez upoważnionego pracownika W.Sz.S.

c)trzykrotnie naprawiony element (podzespół) przedmiotu dostawy w okresie gwarancji podlega wymianie na nowy

d)przedłużenie czasu gwarancji o całkowity okres wyłączenia urządzenia z eksploatacji spowodowany awarią,

e) w przypadku konieczności naprawy niesprawnego sprzętu w serwisie producenta lub  naprawy   przekraczającej 3 dni , Wykonawca zapewni zastępczą sądę na czas naprawy.

7.zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do

przygotowania  oferty.

8.wzór  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez

nas  zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy

na określonych   we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

9.do wykonania niniejszego zadania otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje,  które gwarantują

wykonanie zadania w taki  sposób,  iż uruchomienie przedmiotu zamówienia nie będzie wymagało

ponoszenia przez  Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych.

10.jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

……………………..

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

.........................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

#### załącznik   nr  2 do SIWZ

znak sprawy P-8/  10    /08

## UMOWA  WZÓR Nr P – 8 /     / 08

zawarta w dniu............ w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118,

42-200 Częstochowa, NIP 573-22-99-604, Regon 001281053-00012, KRS 0000003907

zwanym dalej  “Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

....................................................................................................................................................

a firmą ,

........................................................................

NIP........... , Regon ..........,  KRS  .............. , zwaną dalej “ W y k o n a w c ą ”, w imieniu  której działają:

1.	........................................................................................................................................

2.	........................................................................................................................................

Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. Nr 19/04 poz. 177 )

PRZEDMIOT UMOWY

§1.

Przedmiotem Umowy jest dostawa , montaż i uruchomienie : sondy USG ................................

§ 2

Wykonawca oświadcza,  że urządzenie będące przedmiotem umowy jest nowe,  wyprodukowane po 1 listopada 2007 r  oraz spełnia,  wymagane obowiązującymi normami i przepisami prawa,  parametry techniczne i użytkowe,  a także określone obowiązującymi przepisami prawa wymagania bezpieczeństwa i jakości.

TERMIN REALIZACJI

§ 3

Termin realizacji zamówienia : dostawa, instalacja (montaż) i uruchomienie  - do 4-ch tygodni ,

licząc od dnia  podpisania umowy.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I PRZEDSTAWICIELSTWO

§ 4

1.Zamawiający oświadcza, że zobowiązuje się do przechowania dostarczonego przedmiotu umowy do czasu

instalacji w siedzibie Zamawiającego.

2.W celu nadzorowania bieżącej realizacji umowy i potwierdzenia dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu

umowy zgodnie z protokołami zdawczo-odbiorczymi, Zamawiający wyznacza –  mgr inż. Andrzeja Misztelę

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I PRZEDSTAWICIELSTWO

§ 5

1.Wykonawca zobowiązuje się do:

1.1.Dostarczenia, montażu i uruchomienia w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej  Zamawiającego przedmiotu umowy, opakowanego i oznaczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z następującymi dokumentami:

1.1.1.Kartą gwarancyjnymi w j.polskim

1.1.2.Instrukcją obsługi w języku polskim

1.1.3.Wykazem autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski

1.2.Dokonania prawidłowego montażu i uruchomienia  przedmiotu umowy.

CENA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 6

1. Strony uzgadniają cenę przedmiotu umowy szczegółowo określonego w § nr 1 do niniejszej umowy ( wraz z podatkiem VAT ) na kwotę brutto PLN  : ...............  słownie ............. złotych ...../100.

2. Cena, o której mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności :

2.1.dostawę

2.2.koszty montażu i uruchomienia

2.3.koszty szkolenia personelu Zamawiającego

2.4.koszty sprawowania serwisu gwarancyjnego

3. W trakcie trwania umowy ceny mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 7

1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy

Bank:

Adres banku:

Rachunek bankowy

przelewem po dostawie,  montażu i uruchomieniu przedmiotu dostawy oraz podpisaniu

protokołu uruchomienia , w 4 ratach miesięcznych płatnych do 15 dnia  każdego miesiąca każda ,

poczynając od 30 dnia po otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT z konta Zamawiającego w

Bank Polskiej Spółdzielczości s.a. w W-wie O/Cz-wa nr 96 1930 1783 2120 0113 6700 0001.

2. Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być przenoszone na rzecz osób trzecich.

3. W przypadku braku środków finansowych zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części realizacji przedmiotu zamówienia.

DOSTAWA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 8

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi loco magazyn Zamawiającego od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00 – 13.00.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy strony uznają datę podpisania przez obie strony protokołu uruchomienia.

GWARANCJA JAKOŚCI I ILOŚCIOWA NA DOSTARCZONE URZĄDZENIA

§ 9

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego,  że:

  - dostarczone urządzenie będące przedmiotem umowy posiada cechy o których mowa w § 2  niniejszej umowy.

  - udziela Zamawiającemu pełnej ....... miesięcznej gwarancji jakościowej na urządzenie liczonej od daty podpisania przez obie strony protokołu uruchomienia.

2. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zapewnia  serwis gwarancyjny przedmiotu umowy.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem przez pracowników Zamawiającego instrukcji obsługi.

4. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii w terminie do 24 godzin od czasu zgłoszenia awarii (dopuszcza się możliwość zgłaszania pisemnego, telefonicznego, faxem)

5. Wykonawca przyjmuje zgłoszenie serwisowe przez 24 godz. na dobę w okresie całego roku.

6. Okres gwarancji określony w pkt. 1.2 przedłuża się o całkowity okres wyłączenia urządzenia z eksploatacji spowodowany awarią.

7. Celem wykonania naprawy personel Wykonawcy uzyska niczym nie ograniczony dostęp do przedmiotu umowy w godzinach pracy Zamawiającego.

8. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę Zamawiający może zlecić przeprowadzenie ekspertyzy niezależnemu specjaliście.

9. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE

§ 10

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 Pzp)

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa powyżej powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 11

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach :

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości odsetek ustawowych od wartości niezapłaconej części faktury za każdy dzień zwłoki w dokonaniu płatności po terminie określonym w § 7 niniejszej umowy.

3. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

3.1.za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy,  za każdy

dzień zwłoki,  nie więcej jak 10 % wartości przedmiotu umowy,

3.2.za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości przedmiotu

umowy,

4. Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość kar umownych, strony będą mogły dochodzić odszkodowań w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SIŁY WYŹSZEJ

§ 12

1. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze stron umowy, określony czas wykonania zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków.

2. Jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia.

3. W przypadku gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga strona musi być poinformowana w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od momentu zaistnienia okoliczności pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

4. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się z umowy w całości lub w części ma ona prawo do odstąpienia od umowy bez praw do odszkodowania.

5. W przypadku rozwiązania umowy w taki sposób, jej końcowe rozliczenie musi być uzgodnione i postanowione przez obie strony umowy.

ZMIANY W UMOWIE

§ 13

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy podpisanego przez obie strony umowy.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,  których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

Wszelkie spory między stronami,  wynikłe z realizacji niniejszej umowy,  których nie uda się rozstrzygnąć polubownie,  strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz.177) oraz Kodeksu cywilnego.

§ 16

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY