Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 / 23 / 08

Cena  specyfikacji –  30,00 zł

Opłata pobraniowa – 10,00 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości powyżej 133 000 Euro)

Procedura otwarta

Dostawa , montaż i uruchomienie tomografu komputerowego – sztuk 1 wraz z przystosowaniem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb funkcjonowania nowoczesnej aparatury medycznej .

Kod CPV   33115000-9

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

SPIS  TREŚCI:

I.	Opis  przedmiotu  zamówienia

II.	Termin  wykonania  zamówienia

III.	Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

IV.	Wykaz oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

V.	Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

VI.	Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami

VII.	Termin  związania  ofertą

VIII.	Wymagania  dotyczące  wadium

IX.	Opis  sposobu  przygotowywania  ofert

X.	Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

XI.	Opis  sposobu  obliczenia  ceny

XII.	Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

XIII.	Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

XIV.	Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

XV.	Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

XVI.	Pozostałe  informacje

# Opis  przedmiotu  zamówienia

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa , montaż i uruchomienie tomografu komputerowego – sztuk 1 wraz z przystosowaniem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb funkcjonowania nowoczesnej aparatury medycznej.

Kod CPV   33115000-9

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Warunki wykonania zamówienia:

  - Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy

  - Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896 z 2004r z późn. zm.) lub innych aktualnie obowiązujących aktów prawnych  dopuszczających do używania przedmiot zamówienia  w służbie zdrowia.

  - Termin realizacji zamówienia :

- wykonanie prac projektowych i ich realizacja , dostawa do siedziby zamawiającego oraz  instalacja (montaż ) i uruchomienie wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych wymaganych dla urządzenia zgodnie z procedurami producenta   - do 8-u tygodni , licząc od dnia podpisania umowy.

Termin płatności:  przelewem po dostawie,  instalacji i uruchomieniu przedmiotu dostawy,  do 30 dni od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie  powierzy podwykonawcom.

Miejsce wykonania zamówienia :  loco Zakład Diagnostyki Obrazowej , pawilon B , piętro 1 , strona zachodnia w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 67 ust.1 pkt. 7 w przypadku zaistnienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć, polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych wg załącznika nr 1 .

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN.

# Termin  wykonania  zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia :

- wykonanie prac projektowych i ich realizacja , dostawa do siedziby zamawiającego oraz  instalacja (montaż ) i uruchomienie wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych wymaganych dla urządzenia zgodnie z procedurami producenta   - do 8-u tygodni , licząc od dnia podpisania umowy.

# Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy, tj.:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oraz :

  - Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896 z 2004r z późn. zm.) lub innych aktualnie obowiązujących aktów prawnych  dopuszczających do używania przedmiot zamówienia  w służbie zdrowia.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje się również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do Wykonawców, o których mowa w punkcie 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie IV niniejszej specyfikacji (SIWZ).

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkty 1-9 oraz Wykonawców, którzy:

      - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

      - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

      - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

      - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

      - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców , którzy złożyli oferty o :

      - wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę (firmę) , siedzibę i adres wykonawcy , którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy (firmy) , siedziby i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

      - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

      - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne .

Niezwłocznie po  wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje , o których mowa w pkt.8 lit.a-c , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .

# Oświadczenia  i  dokumenty,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunków określonych w punkcie III SIWZ, od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

W celu potwierdzenia ,że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności winien dostarczyć :

  - Oświadczenie zgodnie z wymaganiami art. 22 ust.1 Ustawy, według wzoru załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Koncesji,  zezwolenia lub licencji,  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,  zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

  - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników).

    - W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia ,że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym , a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , winien dostarczyć :

  - Wykazu wykonanych dostaw lub usług  w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,  z podaniem ich wartości,  przedmiotu,  dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie

  - aktualnych :

- Świadectw CE w zakresie zgodności systemu zarządzania jakością producenta z wymogami dyrektywy 93/42/EEC wraz z deklaracją zgodności urządzenia z odpowiednimi normami IEC oraz wymogami Dyrektywy 93/42/EEC z podaniem klasy
		LUB
Potwierdzenie zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych wg Ustawy o Wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. nr 93 poz. 896 z późń. zm.) dla urządzeń

W celu potwierdzenia , że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zmówienia , winien dostarczyć :

1.10. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w punktach 1.1 , 1.2 i 1.4 – 1.7 ,  składa każdy z podmiotów ; dokumenty wymienione w punktach 1.3 , 18 , i 1.9 składa przynajmniej jeden z podmiotów w całości . Pozostałe dokumenty z Rozdziału IV składają te podmioty łącznie.

Dokumenty wymienione w pkt 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :

  - zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1.2 i 1.5 do 1.7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 1.4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby,  której dokumenty dotyczą,  w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4,  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Pozostałe warunki wymagane dla realizacji zamówienia ,które Wykonawca winien dostarczyć :

oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane urządzenia oraz wyposażenie są fabrycznie nowe i wyprodukowane po 1 stycznia 2008r.

wykaz osób i podmiotów,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie obowiązki związane z przeprowadzeniem odprawy celnej należą do Wykonawcy.

oświadczenie Wykonawcy, że wszelkie niezbędne prace w zakresie wszystkich branż  związane z montażem i instalacją oferowanych urządzeń będą wykonane,  zgodnie z aktualnymi normami i przepisami oraz zaleceniami producenta urządzenia, w ramach złożonej oferty , na koszt Wykonawcy.

oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje iż dostarczone urządzenia i wyposażenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy , a ich uruchomienie nie będzie wiązało się z ponoszeniem przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych.

oświadczenie Wykonawcy, że zabezpieczy dostawę materiałów zużywalnych niezbędnych do funkcjonowania zainstalowanych urządzeń,  przez okres obowiązywania gwarancji.

oświadczenie Wykonawcy, że wraz z uruchomieniem urządzeń dostarczy DTR , instrukcje obsługi i kartę gwarancyjną w j. polskim.

oświadczenie wykonawcy , że zabezpieczy w ramach umowy szkolenia personelu medycznego i technicznego .

oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu stałości ceny netto złożonej oferty w trakcie trwania umowy.

oświadczenie wykonawcy ,że gwarantuje czas pełnej gwarancji – min 24 miesięcy obejmujący aparaty wraz z oprogramowaniem ,wyposażeniem i akcesoriami oraz - min 12 miesięcy na roboty budowlane liczone od daty podpisania protokołu uruchomienia przedmiotu dostawy, przez obie strony.

oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu następujących warunków gwarancji, serwisu

gwarancyjnego i pogwarancyjnego ze szczególnym uwzględnieniem :

- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

- podjęcie naprawy lub wymiany podzespołu na nowy w terminie – do 24 godzin ( w dni robocze )od zgłoszenia awarii przez upoważnionego pracownika W.Sz.S.

- trzykrotnie naprawiony element (podzespół) przedmiotu dostawy w okresie gwarancji podlega wymianie na nowy

- wykonywanie bezpłatnych technicznych przeglądów okresowych nie rzadziej niż raz w roku jeśli wymagany jest częściej to zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia przez okres trwania gwarancji.

- przedłużenie czasu gwarancji o całkowity okres wyłączenia urządzenia z eksploatacji spowodowany awarią,

- dostępność części zamiennych przez okres 10 –ciu lat od daty wygaśnięcia gwarancji

- kontynuację produkcji zaoferowanych aparatów lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata .

17. oświadczenie wykonawcy ,że zaoferowane urządzenia spełniają wszystkie wymogi określone i wymagane w załączniku nr 1.

# Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

- Postępowanie jest prowadzone w j. polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty i porozumiewania się w innym języku.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

- Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- W sprawach formalnych: mgr inż. Renata Noremberg, tel. 034/3673753.;

- W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

    - lek. med. Barbara Pietruszewska   tel.034/3673752

    - mgr inż. Andrzej Misztela tel.034/3673829

    - mgr inz. Bogdan Wrzesiński tel.034/3673126, 0601096912

# Termin  związania  ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 60 dni (art.85 ust.1 pkt.3).

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Wymagania  dotyczące  wadium

- Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert,  w wysokości  :

80 000 , 00     zł

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

      - pieniądzu;

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

      - gwarancjach bankowych;

      - gwarancjach ubezpieczeniowych;

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  Bank Polskiej Spółdzielczości s.a. II O/cz-wa 86 1930 1129  2110 0113 6700 0004 z dopiskiem „Wadium –  TK ,  nr sprawy P-8/ 23 /08 ”. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu świadczącego o jego wniesieniu należy złożyć w kancelarii siedziby Zamawiającego,  pok. 356,  II p. Paw.D. a kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę załączyć do oferty.

- Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

      - upłynął termin związania ofertą;

      - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

      - Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

      - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

      - który został wykluczony z postępowania;

      - którego oferta została odrzucona.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców , którym zwrócono wadium na podstawie pkt.7 lit.b i c , jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

      - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

      - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

      - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# Opis  sposobu  przygotowywania  ofert  .Wymagania i zalecenia ogólne:

- Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

  - Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami : adresat, znak sprawy – P-8/ 23 / 08, temat zamówienia: „ TK ,  nazwa (imię i nazwisko Wykonawcy), adres Wykonawcy oraz - nie otwierać przed  31.03.2008 godz.10.15   ”.

  - Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

  - Wszystkie strony oferty winny być parafowane oraz ponumerowane.

  - .Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Zmiany i wycofanie oferty:

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

  - Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

- Zawartość oferty:

  - Wypełniony formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do siwz , podpisany przez Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

  - Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ

- Dowód wniesienia wadium.

  - Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

  - Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami punktu III.3 i 4  SIWZ (jeśli dotyczy).

  - Wartość netto i brutto oferty w PLN musi być przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa zgodnie z nazwami używanymi w wystawianych f-rach | J.m. | Ilość | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem wartość netto w zł :........ Razem wartość brutto w zł :........ |

  - Oryginalne firmowe materiały informacyjne , lub inne dokumenty zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikacje produktu , , w przypadku materiałów w j. obcym wraz z tłumaczeniem na język polski .

# Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

- Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w pawilonie D,  II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  31.03.2008 r. do godz.  10.00.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 31.03.2008 o godz. 10.15.w siedzibie Zamawiającego,  pawilon D. II piętro sala 342.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis  sposobu  obliczenia  ceny

- Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

- Cena brutto podana w ofercie w złotych polskich powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający :

  - wzywa Wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w art. 25 ust.1 uPzp , lub którzy złożyli dokumenty , o których mowa w art.25 ust.1 uPzp zawierające błędy , do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie , chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez zamawiającego , nie później niż na dzień składania ofert ,

  - może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony przepisami art. 88 ust.1 i 2 ustawy.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

  - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

  - Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Cena oferty brutto                                             	         -  100%

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru :

najniższa cena brutto spośród badanych ofert

Cena oferty brutto =       -----------------------------------------------------------

cena brutto badanej oferty

Maksymalną liczbę punktów - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za całość przedmiotu zamówienia  , pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z powyższym wzorem. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 100 %

7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która spełnia wszystkie wymagania określone w

niniejszej specyfikacji i uzyska największą liczbą punktów uzyskaną w kryterium : cena.

8. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia , w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena , nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to , że zostały złożone oferty o takiej samej cenie , zamawiający wzywa wykonawców , którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych .

9.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

- Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą , jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą , a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy , Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić przez zawarciem umowy z Zamawiającym umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. Umowa ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy bez zgody Zamawiającego.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie (wartość brutto oferty).

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem,  zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach :

  - pieniądzu

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym, że zobowiązanie  kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w rozdziale VIII pkt.3 siwz

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu,  Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,  na którym było ono przechowywane,  pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,  o których mowa w pkt. 8.11-8.15

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wysokości.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości będzie wynosić 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Jeżeli Wykonawca,  którego oferta została wybrana,  uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,  bez przeprowadzenia ich ponownej oceny,  chyba że zachodzą przesłanki,  o których mowa w art.93 ust.1 ustawy.

# Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

- Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

- Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

- Przez organizacje zrzeszające Wykonawców, o których mowa w ust. 2, należy rozumieć podmioty działające na podstawie przepisów o:

1) izbach gospodarczych;

2) rzemiośle;

3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców;

4) organizacjach pracodawców;

5) samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

- Lista organizacji, o której mowa w ust. 3 , podlega ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu , czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem pkt 7. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią(art. 180 ust 2 PZP)

- Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (art.180 ust 3 pkt 2 PZP)

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Protest wnosi się do kancelarii W.Sz.S w siedzibie Zamawiającego.

- Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

# Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

- Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

# Pozostałe  informacje

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

- Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej. Obowiązki opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006r , o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 z 2006r , poz.1635 )

- Zgodnie z art.16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zamawiający wymaga , by wykonawca w swej ofercie zamieścił dane wymagane w/w ustawą.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

- Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- W razie wyniknięcia zastrzeżeń , co do spełnienia przez oferowane aparaty wymogów określonych w SIWZ , Zamawiający zażąda demonstracji sprzętu w swojej siedzibie , pod rygorem odrzucenia oferty.

- Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

1) przedmiot zamówienia (załącznik nr 1 )

2) wzór oferty (załącznik nr 2),

3) wzór oświadczeń (załącznik nr 3),

4) wzór umowy (załącznik nr 4).

Z-ca Dyrektora

Ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inz. Artur Piekacz

Częstochowa, dnia 12 02 2008r.

znak sprawy: P-8/ 23 / 08

# Załącznik nr 1 do SIWZ

........................, dnia. ................

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

TOMOGRAF KOMPUTEROWY WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ

- SIWZ APARATÓW

- MODERNIZACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA POTRZEBY NOWYCH APARATÓW

- WARUNKI PRZYSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ

TOMOGRAF KOMPUTEROWY WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

| Lp. | Opis Parametru/Cechy | Wartość graniczna | Wartość oferowana | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Opis przedmiotu zamówienia |
|  | Tomograf komputerowy o jednoczesnej akwizycji minimum 32 warstw. | TAK |  | Bez oceny. Podać Producenta i model |
|  | Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz do podawania środka cieniującego typu dual flow, dostosowany do wkładów wymiennych wypełnionych fabrycznie środkiem cieniującym; 100 wkładów jednorazowych. | TAK |  | Bez oceny Podać Producenta i model |
|  | Do każdego urządzenia jedno stanowisko sieci komputerowej, składające się z jednego gniazda ( linii) komputerowego minimum kat. 5, ekranowanego (FTP) i trzech gniazd wydzielonego zasilania elektrycznego, podłączonych do centralnego punktu dystrybucyjnego na parterze. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Instalacja we wskazanych pomieszczeniach na terenie Zamawiającego. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczana wraz z aparatem. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Rok produkcji 2008 (system nowy, nie używany). | TAK |  | Bez oceny |
| II. | Parametry akwizycji |
|  | Liczba jednocześnie zbieranych nienakładających się warstw w jednym obrocie lampy [n]. |  32 |  | Bez oceny |
|  | Czas najkrótszego skanu pełnego 360o [s]. | 0,4 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna długość obszaru badanego dostępna w badaniach pacjentów z urazami wielonarządowymi, bez konieczności przekładania pacjenta na stole [cm]. |  |  | Bez oceny |
|  | Synchronizacja startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym w 3-ch osiach. | TAK |  | Bez oceny |
| III. | Gantry i stół pacjenta |
|  | Maksymalny udźwig stołu (największa masa pacjenta) przy pełnym zakresie ruchu stołu. [kg] |  190 |  | Bez oceny |
|  | Sterowanie pochylaniem gantry: z przodu gantry z lewej i prawej strony, z konsoli operatorskiej | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wskaźniki (ikony) informujące pacjenta w trakcie akwizycji o wstrzymaniu oddechu - wraz z elektronicznym licznikiem czasu – widoczne dla pacjenta z obu stron gantry oraz/ lub systemem automatycznej instrukcji głosowej dla pacjenta w j. polskim. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wyposażenie stołu: -materac -podgłówek usztywniający w badaniach głowy -pasy stabilizujące -podpórka pod ramię, kolana i nogi -uchwyt dla niemowląt | TAK |  | Bez oceny |
| IV. | Układ rentgenowski |
|  | Fizyczna pojemność cieplna anody lampy rtg. [MHU] | Podać |  | Bez oceny |
|  | Szybkość chłodzenia anody lampy [kHU/min] | 1350 |  | Bez oceny |
|  | Odległość ogniska lampy od detektora [cm] | Podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna moc generatora wysokiego napięcia [kW] rozumiana jako iloczyn maksymalnego prądu lampy używanego w protokołach klinicznych i odpowiadającego mu napięcia lampy. |  65 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalne napięcie lampy możliwe do zaprogramowania w protokołach klinicznych [kV] | 135 |  | Bez oceny |
|  | Minimalne napięcie lampy możliwe do zaprogramowania w protokołach klinicznych [kV] | 80 |  | Bez oceny |
| V. | Jakość obrazu |
|  | Wielkość rekonstruowanego izotropowego woksela dla najkrótszego czasu akwizycji [mm x mm x mm] | Podać |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość niskokontrastowa [mm], wizualna (nie statystyczna) dla fantomu CATPHAN 20 cm, warstwie ≤ 10 mm, przy różnicy gęstości 3 HU, dla napięcia ≥ 110 kV, mierzona w maksymalnym polu akwizycyjnym ≤ 50 cm | Podać |  | Bez oceny |
|  | Dawka konieczna do uzyskania deklarowanej w pkt. powyżej rozdzielczości niskokontrastowej [mGy] | Podać |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] w punkcie 2% krzywej MTF, dla pełnego pola skanowania z maksymalną możliwą prędkością, dla jednoczesnej akwizycji ≥ 32 warstw. | ≥ 14,5 |  | Bez oceny |
| VI. | Konsola operatorska tomografu |
|  | Konsola operatorska dwumonitorowa i dwustanowiskowa (umożliwiająca jednoczesną pracę operatora tomografu wykonującego badanie oraz lekarza diagnosty analizującego niezależnie np. obrazy innych pacjentów) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Archiwizacja obrazów na DVD. | TAK |  | Bez oceny |
|  | System operacyjny konsoli operatorskiej | Podać |  | Bez oceny |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Storage, Basic Print, Retrieve, Worklist, Query, Send. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Przekątna kolorowych monitorów LCD konsoli operatorskiej [cal] |  19 cali |  | Bez oceny |
|  | Ilość nieskompresowanych obrazów możliwych do zapisania na dysku komputera konsoli operatorskiej [n] |  250 000 |  | Bez oceny |
|  | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej DLP lub CTDIvol, jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość modyfikowania parametrów badania w celu optymalizacji dawki DLP przed rozpoczęciem badania. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zestaw protokołów pediatrycznych | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub krzywej, (modyfikacje parametrów warstwy na ekranie z ich jednoczesną prezentacją) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie konsoli operatorskiej (niezależne od konsoli lekarskiej): MIP Maximum Intensity Projection SSD rekonstrukcje VRT rekonstrukcje 3D typu wirtualna endoskopia pakiet do badań naczyniowych Angio CT z automatyczną rekonstrukcją obrazowanego naczynia (względem osi obrazowanego naczynia) i automatycznymi pomiarami stopnia stenozy | TAK |  | Bez oceny |
|  | Technika interaktywnego kursora (możliwość jednoczesnego wyświetlenia na monitorze prezentacji typu Volume Rendering wraz z przekrojami tak by zmiana położenia kursora na jednym z obrazów powodowała wskazanie punktu na innych obrazach) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do oceny badań perfuzyjnych mózgu (umożliwiające ocenę niedokrwienia i guzów mózgu) zainstalowane na konsoli operatorskiej. | TAK |  | Bez oceny |
| VII. | Konsola lekarska – stanowisko nr 1 |
|  | Nazwa handlowa konsoli | Podać |  | Bez oceny |
|  | System operacyjny konsoli operatorskiej | Podać |  | Bez oceny |
|  | Dwumonitorowa konsola umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie różnych obrazów medycznych. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Przekątna kolorowych monitorów LCD konsoli lekarskiej  19 cali [cal] | TAK |  | Bez oceny |
|  | Maksymalne wymiary matrycy prezentacji obrazu | 1024 x 1024 |  | Bez oceny |
|  | Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, inne) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Prezentacja Cine | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pamięć operacyjna konsoli lekarskiej min. 4 GB | TAK |  | Bez oceny |
|  | Ilość nieskompresowanych obrazów możliwych do zapisania na dysku komputera konsoli [n] |  250 000 |  | Bez oceny |
|  | Możliwość ograniczenia pola obrazu przez blendowanie prostokątne. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub krzywej, (modyfikacje parametrów warstwy na ekranie z ich jednoczesną prezentacją) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie konsoli lekarskiej (niezależne od konsoli operatorskiej): MIP Maximum Intensity Projection SSD rekonstrukcje VRT rekonstrukcje 3D typu wirtualna endoskopia pakiet do badań naczyniowych Angio CT z automatyczną rekonstrukcją obrazowanego naczynia (względem osi obrazowanego naczynia) i automatycznymi pomiarami stopnia stenozy | TAK |  | Bez oceny |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie . | TAK |  | Bez oceny |
|  | Regulacja grubości warstwy w projekcji MIP | TAK |  | Bez oceny |
|  | Technika interaktywnego kursora (możliwość jednoczesnego wyświetlenia na monitorze prezentacji typu Volume Rendering wraz z przekrojami tak by zmiana położenia kursora na jednym z obrazów powodowała wskazanie punktu na innych obrazach) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym. | TAK |  | Bez oceny |
| Oprogramowanie kliniczne konsoli lekarskiej nr 1: PULMONOLOGIA |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do oceny dynamiki zmian ogniskowych w obrębie tkanki płucnej | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna identyfikacja zmian ogniskowych śródmiąższowych i przyopłucnowych przez program komputerowy. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość w pełni automatycznych pomiarów objętości w.w zmian ogniskowych i obliczania trendów wzrostu. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość zapamiętywania położenia zmian | TAK |  | Bez oceny |
| VIII. | Konsola lekarska – stanowisko nr 2 |
|  | Nazwa handlowa konsoli | Podać |  | Bez oceny |
|  | System operacyjny konsoli operatorskiej | Podać |  | Bez oceny |
|  | Dwumonitorowa konsola umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie różnych obrazów medycznych. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Przekątna kolorowych monitorów LCD konsoli lekarskiej  19 cali [cal] | TAK |  | Bez oceny |
|  | Maksymalne wymiary matrycy prezentacji obrazu | 1024 x 1024 |  | Bez oceny |
|  | Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, inne) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Prezentacja Cine | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pamięć operacyjna konsoli lekarskiej min. 4 GB | TAK |  | Bez oceny |
|  | Ilość nieskompresowanych obrazów możliwych do zapisania na dysku komputera konsoli [n] |  250 000 |  | Bez oceny |
|  | Możliwość ograniczenia pola obrazu przez blendowanie prostokątne. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub krzywej, (modyfikacje parametrów warstwy na ekranie z ich jednoczesną prezentacją) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie konsoli lekarskiej (niezależne od konsoli operatorskiej): MIP Maximum Intensity Projection SSD rekonstrukcje VRT rekonstrukcje 3D typu wirtualna endoskopia pakiet do badań naczyniowych Angio CT z automatyczną rekonstrukcją obrazowanego naczynia (względem osi obrazowanego naczynia) i automatycznymi pomiarami stopnia stenozy | TAK |  | Bez oceny |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie | TAK |  | Bez oceny |
|  | Regulacja grubości warstwy w projekcji MIP | TAK |  | Bez oceny |
|  | Technika interaktywnego kursora (możliwość jednoczesnego wyświetlenia na monitorze prezentacji typu Volume Rendering wraz z przekrojami tak by zmiana położenia kursora na jednym z obrazów powodowała wskazanie punktu na innych obrazach) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym. | TAK |  | Bez oceny |
| Oprogramowanie kliniczne konsoli lekarskiej nr 2: PERFUZJA TK |
|  | Ocena perfuzji w obrębie mózgowia | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość oceny perfuzji w obrębie nowotworowych zmian ogniskowych | TAK |  | Bez oceny |
|  | Protokoły perfuzyjne dla narządów miąższowych | TAK |  | Bez oceny |
| Oprogramowanie kliniczne konsoli lekarskiej nr 2: KOLONOSKOPIA |
|  | Oprogramowanie TK-Kolonoskopowe | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna detekcja polipów w obrębie jelita grubego. | TAK |  | Bez oceny |
| Oprogramowanie kliniczne konsoli lekarskiej nr 2: PULMONOLOGIA |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do oceny dynamiki zmian ogniskowych w obrębie tkanki płucnej | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna identyfikacja zmian ogniskowych śródmiąższowych i przyopłucnowych przez program komputerowy. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość w pełni automatycznych pomiarów objętości w.w zmian ogniskowych i obliczania trendów wzrostu. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość zapamiętywania położenia zmian | TAK |  | Bez oceny |
| X. | Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zdalna możliwość naprawy uszkodzeń oprogramowania | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania aparatu. | TAK |  | Bez oceny |
| XI. | Warunki serwisu |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., fax, e-mail.) |  | Bez oceny |
|  | Długość udzielanej gwarancji na oferowany system tomografii komputerowej (bez żadnych wykluczeń i ograniczeń) minimum 24 miesiące, wraz z wykonaniem bezpłatnych przegladów okresowych (jeden na pół roku lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania | TAK, podać ilość miesięcy |  | Bez oceny |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie | TAK |  | Bez oceny |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 24 godziny | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany | TAK |  | Bez oceny |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata | TAK |  | Bez oceny |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego | TAK |  | Bez oceny |
|  | Cena usług serwisowych w okresie pogwarancyjnym: za 1 roboczogodzinę, koszt dojazdu z pkt serwisowego obsługującego zamawiającego do sedziby zamawiającego, ilość i koszt wykonania przeglądów okresowych wg zaleceń producenta oferowanej aparatury w skali jednego roku | TAK |  | Bez oceny |
|  | Koszt zakupu lampy RTG (BRUTTO w PLN) | TAK |  | Bez oceny |

Oświadczamy, że oferowany wyżej system jest kompletny i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA I SKŁADOWANIA DANYCH Z CYFROWYCH URZĄDZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH PACS/RIS.

Oferowany system powinien po rozbudowie posiadać następujące właściwości:

Wymagania ogólne systemu PACS/RIS

Producent: ............................................................................................................

Nazwa i typ:……………......................................................................................

# Kraj pochodzenia: .................................................................................................

| L.P. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać |
| --- | --- | --- | --- |
| I – Serwer - funkcjonalność. |
| 1 | Baza danych w technologii SQL | Tak |  |
| 2 | Nieograniczona ilość serwerów DICOM możliwych do podłączenia |  |  |
| 3 | Automatyczne tworzenie płyt CD/DVD wypalanie przez wbudowany Interface lub Jule-box dla pacjentów (obrazy w formacie DICOM i JPEG, z możliwością ich wyświetlenia na dowolnym komputerze, dołączona przeglądarka, plik DICOMDIR, możliwość dołączenia pliku tekstowego z opisem badania. | Tak |  |
| 4 | Archiwizacja danych administracyjnych pacjentów. | Tak |  |
| 5 | Archiwizacja obrazów w formacie DICOM i ich opisów. | Tak |  |
| 6 | Archiwizacja innych danych medycznych | Tak |  |
| 7 | Kompresja obrazów w bazie danych bezstratna "w locie" w czasie archiwizacji, | Tak |  |
| 8 | Kompresja bezstratna "w locie" w czasie archiwizacji długoterminowej, | Tak |  |
| 9 | Prowadzenie katalogu pacjentów z informacją o dacie i typie badania oraz jego lokalizacji w archiwum ( na dysku, na określonej płycie CD/DVD) | Tak |  |
| 10 | Rozbudowane funkcje wyszukiwania i sortowania danych | Tak |  |
| 11 | Możliwość ręcznej archiwizacji wybranych obrazów w katalogach prowadzonych poza archiwum głównym. | Tak |  |
| 12 | Możliwość ręcznej archiwizacji wybranych obrazów na płytach CD/DVD, automatyczna kompilacja przed wypaleniem. | Tak |  |
| 13 | Możliwość tworzenia obrazów i serii obrazów w formacie JPG/BMP ( np. do prezentacji) | Tak |  |
| 14 | Możliwość tworzenia plików AVI | Tak/Nie |  |
| 15 | Integracja systemu z Nagrywarka CD/DVD ( komunikacja przez wewnętrzny interfejs) | Tak/Nie |  |
| 16 | Możliwość drukowania obrazów na drukarce DICOM i drukarce systemowej (na papierze) | Tak |  |
| 17 | Możliwość modyfikacji (poprawienia) danych pacjenta | Tak |  |
| 18 | Wysyłanie obrazów na inne stacje DICOM | Tak |  |
| 19 | Udostępnianie danych innym stacjom DICOM (DICOM Query/Retreive) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 | Tak |  |
| 20 | Statyczny „routing” (dane wprowadzone na serwer są automatycznie przesyłane w inne miejsca). | Tak |  |
| 21 | Wbudowana w system prosta przeglądarka DICOM z podstawowymi narzędziami pomiarowymi, zmiana okna, automatyka wyświetlania serii, cine, lupa e-blind, itp.) | Tak |  |
| 22 | Dołączanie i archiwizacja wyników badań (opisów) | Tak |  |
| 23 | Dołączanie wyników (opisów) do płyty przygotowanej dla pacjenta | Tak |  |
| 24 | Możliwość wypalenie jednej płyty CD/DVD dla pacjenta z dwoma lub więcej różnymi przeprowadzonymi badaniami tego samego typu aparatu diagnostycznego | Tak |  |
| 25 | Możliwość wypalenie jednej płyty CD/DVD dla pacjenta z dwoma lub więcej różnymi przeprowadzonymi badaniami różnych typów aparatów diagnostycznych | Tak |  |
| 26 | Kompresja obrazów Bazy Danych | Tak |  |
| 27 | Polski język oprogramowania | Tak |  |
| 28 | Polskie znaki w nazwiskach pacjentów | Tak |  |
| 29 | Możliwość ponownego wprowadzania badań do systemu z dysków CDR/DVD (archiwum automatycznego) lub nośników CDR wykonanych na innych urządzeniach (w standardzie DICOM chapter 10 - media interchange format). | Tak |  |
| 30 | Drukowanie zestawień (np. badań z danego okresu) w postaci tekstowej na drukarce systemowej. | Tak |  |
| 31 | Możliwość podłączania dodatkowych stacji klienckich opisowych, rejestracyjnych i przeglądowych, | Tak |  |
| 32 | Wbudowany DICOM PRINT, podgląd filmu przed wydrukiem | Tak/Nie |  |
| 33 | Możliwość prowadzenia spisu pacjentów on-line (z przesyłem na urządzenie diagnostyczne- kolejka) i off-line – lokalnie.(DICOM MODALITY WORKLIST) | Tak |  |
| 34 | Moduły rejestracji pacjentów i opisów badań pacjentów dla innych komputerów Windows ( co najmniej trzy licencje) | Tak |  |
| 35 | Udostępnianie danych DICOM MOVE/GET | Tak |  |
| 36 | Możliwość poprawienia pojedynczych obrazów w formacie DICOM | Tak |  |
| 37 | Automatyczny Bakup baz danych w okresie podanym przez użytkownika | Tak |  |
| 38 | Zasysanie danych z serwera bez możliwości ich modyfikacji na inną stację (przeglądową) | Tak/Nie |  |
| 39 | Zasysanie danych z serwera bez możliwości ich modyfikacji na inną stację z możliwością wypalenia na płycie CDR/DVD | Tak |  |
| 40 | Możliwość anonimizacji danych pacjenta (celem np. prezentacji) | Tak/Nie |  |
| 41 | Elektroniczne ograniczanie obrazu E-blind | Tak |  |
| 42 | Możliwość połączenia poprzez VPN. | Tak |  |
| 43 | Prowadzenie archiwów długoterminowych na dyskach HDD oraz CD/DVD. | Tak |  |
| 44 | Rozdział archiwum na dedykowane aparaty diagnostyczne. | Tak |  |
| 45 | Archiwizacja długoterminowa wg podziału na aparaty diagnostyczne. | Tak |  |
| 46 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |
| 47 | Zobowiązanie do podłączenia serwera PACS do użytkowanego w szpitalu systemu Ruchu Chorych firmy Sygnity po uruchomieniu w przyszłości modułu Zleceń wzmiankowanego systemu. Ma ono obejmować transmisję danych pacjentów z systemu Ruch Chorych do PACS i wyników (opisów) do systemu szpitalnego z systemu PACS | Tak |  |

| II – Serwer wymagania techniczne. – 1 szt. |
| --- |
| 1 | Producent …………………………………………. | Podać |  |
| 2 | Komputer do serwera typu RACK 19” o minimalnych parametrach: procesor czterordzeniowy o prędkości 1.8GHz (możliwość rozbudowy do dwóch procesorów), pamięć RAM 2x2GB DDR2 (rozszerzalna do łącznie 32 GB), HDD 2x73GB SAS Hot Swap (miejsce na łącznie min. 6 dysków 3,5”), Napęd DVDRW, Karta sieciowa LAN 1Gbit/s, Sloty min. 1xPCIe x8, 2xPCIe x4, 2x PCI-X 64 bit, System Windows 2003 Serwer PL, lub równoważny, wyprodukowany do pracy w roli serwera, w wersji polskojęzycznej. W przypadku systemu innego producenta niż Microsoft dostawca musi uwzględnić szkolenie dla trzech informatyków szpitalnych w zakresie podstawowej i zaawansowanej administracji serwerem, które musi się odbyć w autoryzowanym polskim ośrodku szkoleniowym i daje podstawy do certyfikacji z w/w systemu. Certyfikat CE, program do zdalnego zarządzania i monitoringu sprzętowego serwera. | Tak/Opisać, podać model |  |
| 3 | Macierz dysków typu RACK, na dyskach twardych HDD typu Hot Swap z 12 sztukami dysków o pojemności 300GB SATA, kontroler dysków do bezpiecznego zapisu w technologii RAID 5, podtrzymywanie bateryjne. Macierz tego samego producenta co serwer. | Tak/Opisać podać model |  |
| 4 | Monitor RACK LCD 17” zespolony razem z klawiaturą | Tak |  |
| 5 | Panel z wentylatorami do istniejącej szafy serwerowej | Tak |  |
| 6 | UPS typu RACK 3000VA z zarządzaniem | Tak |  |
| 7 | Mobilne stanowisko typu Notebook do zarządzania serwerem o min. parametrach: Klasa procesora: Intel Core 2 Duo; Prędkość procesora: 1,8 GHz; Częstotliwość szyny FSB: 800 MHz; Pojemność pamięci podręcznej: 2 MB; Pojemność dysku: 200 GB; Zainstalowana pamięć: 1024 MB; Możliwość rozszerzenia do min. 2 GB (wolne sloty pamięci) Rodzaj pamięci: SODIMM DDR2; Częstotliwość szyny pamięci: 667 MHz; Przekątna ekranu LCD: 15 cali; Napęd wbudowany (zainstalowane): DVD±RW Złącza zewn.: 4 x USB 2.0, TV-out (s-video), 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), RJ-11, RJ-45, wejście na mikrofon, wyjście słuchawkowe, Bezprzewodowa karta sieciowa, Bluetooth, IR (podczerwień), Czytnik kart pamięci: Wyposażenie : 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45), Modem 56K V.92, głośniki, mikrofon; System operacyjny: Microsoft Windows XP Professional/Vista Business PL | Tak/Opisać |  |
| 8 | Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej – łącze | Tak |  |
| 9 | Montaż w istniejącej szafie serwerowej (wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami mocującymi). Ze względu na konieczność wyłączenia na czas montażu serwerów obsługujących szpital – termin montażu musi być dopasowany do specyfiki pracy systemów informatycznych szpitala. | Tak |  |
| III – Automatyczna archiwizacja długoterminowa na dyskach twardych |
| 1 | Oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowany zapis na nośnikach HDD (zewnętrzne dyski twarde podłączane pod port USB), szybkie wprowadzanie badań do bazy, automatyczne powiadamianie o zapełnieniu dysku, automatyczne powiadamianie serwisu o wymianie dysku poprzez e-mail. | Tak |  |
| 2 | Zewnętrzne dyski twarde o minimalnych parametrach: pojemność 500GB, obroty : 7200 obr/min, format 3,5”, Interfejs USB, odrębny zasilacz sieciowy, kabel USB. – 4 sztuki | Tak |  |
| IV – Automat do wypalania płyt DVD do archiwizacji długoterminowej oraz wypalania i nadruku płyt CD/DVD dla pacjenta – 2 sztuki ch |
| 1 | Oprogramowanie umożliwia nagrywanie badań na płytach CD dla pacjenta z dołączoną przeglądarką i opisem badań, oraz tworzenie graficznych etykiet | Tak |  |
| 2 | Funkcjonalności przeglądarki dołączonej na płycie pacjenta: Możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie Możliwość otwarcia kilku serii badań Pomiar odległości Pomiar kąta Powiększanie obrazu Lupa Zmiana kontrastu obrazu Zmiana jasności obrazu Pomiar pola Menu w języku polskim | Tak |  |
| 3 | Nagrywanie płyt DVD do archiwizacji długoterminowej i tworzenie graficznych etykiet | Tak |  |
| 4 | Zliczanie wypalonych płyt CD/DVD | Tak |  |
| 5 | Możliwość współpracy z systemem PACS/RIS. | Tak |  |
| 6 | Duplikator – urządzenie do nagrywania płyt CD/DVD o parametrach: zintegrowana monolityczna obudowa dwóch napędów nagrywających z drukarką atramentową, nadruk atramentowy o rozdzielczości 4800 dpi x 1200 dpi,, maksymalna szerokość nadruku 120 mm, pojedynczy zintegrowany automatyczny podajnik na 100 płyt, pojemność odbiornika na 100 płyt, interfejs USB / Firewire. Tusz: czarny i kolorowy. | Tak/opisać |  |
| 7 | Płyty CD – podłoże białe - do nadruku atramentowego 3000 szt. | Tak |  |
| 8 | Płyty DVD – podłoże białe - do nadruku atramentowego 500 szt. | Tak |  |
| 9 | Komputer sterujący o minimalnej konfiguracji: procesor min. 2,4 GHz, pamięć RAM min. 2x512MB, dysk twardy 3 sztuki min. 120GB, system operacyjny Windows XP prof. PL. | Tak/Opisać |  |
| 10 | Monitor LCD min. 15” | Tak |  |
| V – Stanowisko diagnostyczno – opisowe do CT, MRI – 1 sztuka. |
| 1 | Oprogramowanie umożliwiające opisywanie badań pacjentów w języku polskim. | Tak |  |
| 2 | Tworzenie i edycja własnych szablonów opisów i wniosków dla opisującego. | Tak |  |
| 3 | Sprawdzenie pisowni w przygotowanych opisach. | Tak |  |
| 4 | Wydruk opisu na drukarce dołączonej do stanowiska. | Tak |  |
| 5 | Automatyczny eksport danych do serwera | Tak |  |
| 6 | Możliwość wypalenia płyty dla pacjenta na automacie | Tak |  |
| 7 | Możliwość tworzenia zestawień z ciekawymi przypadkami schorzeń. | Tak |  |
| 8 | Wprowadzenie danych z nośników zewnętrznych typu CD/DVD w formacie DICOM | Tak |  |
| 9 | Podgląd opisywanego badania z możliwościami: Wyświetlania kilku zdjęć na ekranie w formatach: 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 4x6. Otwarcia kilku serii badań Pomiar odległości Pomiar kąta Powiększanie obrazu Przesunięcie obrazu Pomiar pola Pomiar punktowy Lupa Zmiana kontrastu obrazu Zmiana jasności obrazu Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni Odbicie obrazu w pionie i poziomie Ręcznego ustawienia okna obrazowania Inwersji obrazu Menu w języku polskim | Tak |  |
| 10 | Wysyłanie określonego obrazu na dedykowaną stację (inny serwer) | Tak |  |
| 11 | Nagrywanie płyt CD/DVD dla pacjenta | Tak |  |
| 12 | Komputer o minimalnych parametrach: procesor 2.8GHz, pamięć RAM 2GB, Dysk twardy HDD 2x160GB, LAN 1Gbit/s, Nagrywarka +-CD/DVD, Karta graficzna do monitorów 1 MP, Win XP Prof. PL, Nero, klawiatura, mysz komp. | Tak |  |
| 13 | Monitor medyczny o minimalnych wymaganiach: medyczny kolorowy 1,2 Megapixeli kolor, 1024x1280 punktów (1280x1024) (19") 48 cm, pole obrazu 376x301 mm, przekątna pola obrazowego 481 mm, wyświetlanych 16,77 milionów kolorów, plamka 0,294x0,294 mm, martyca TFT, kontrast 450:1, jasność 270 cd/m2, kąt widzenia 170x170º. Wejście DVI-I 29-pin, sygnał analogowy (30-82 kHz, 49-86 Hz, 135 MHz), cyfrowy (30-65 kHz, 59-61 Hz, 108 MHz), USB, czas reakcji 20 ms, certyfikat CE, – 2 sztuki | Tak |  |
| 14 | Zestaw kalibracyjny do monitorów medycznych | Tak |  |
| 15 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych na monitor medyczny | Tak |  |
| 16 | Drukarka laserowa sieciowa do wydruku opisów | Tak |  |
| 17 | UPS min. 650VA | Tak |  |
| VI – Stanowisko opisowe do CT – 2 sztuki. |
| 1 | Oprogramowanie umożliwia opisywanie badań pacjentów w języku polskim. | Tak |  |
| 2 | Tworzenie i edycja własnych szablonów opisów i wniosków dla opisującego | Tak |  |
| 3 | Sprawdzenie pisowni w przygotowanych opisach | Tak |  |
| 4 | Wydruk opisu na drukarce dołączonej do stanowiska | Tak |  |
| 5 | Automatyczny eksport danych do serwera | Tak |  |
| 6 | Wprowadzenie danych z nośników zewnętrznych typu CD/DVD w formacie DICOM | Tak |  |
| 7 | Podgląd opisywanego badania z możliwościami: Wyświetlania kilku zdjęć na ekranie w formatach: 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 4x6. Otwarcia kilku serii badań Pomiar odległości Pomiar kąta Powiększanie obrazu Przesunięcie obrazu Pomiar pola Pomiar punktowy Lupa Zmiana kontrastu obrazu Zmiana jasności obrazu Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni Odbicie obrazu w pionie i poziomie Ręcznego ustawienia okna obrazowania Inwersji obrazu Menu w języku polskim | Tak |  |
| 8 | Wysyłanie danego obrazu na dedykowaną stację (inny serwer) | Tak |  |
| 9 | Nagrywanie płyt CD/DVD dla pacjenta | Tak |  |
| 10 | Komputer o minimalnych wymaganiach: procesor 2.8GHz, pamięć RAM 2x 512MB, dysk twardy HDD 160GB, LAN 1Gbit/s, Nagrywarka +- CD/DVD, karta graficzna 1024x1280 punktów, Win XP Prof. PL, Nero, klawiatura, mysz komp. | Tak/opisać |  |
| 11 | Monitor: min. LCD 17” , 1024x1280 punktów | Tak |  |
| VII – Stanowisko diagnostyczno – opisowe do RTG – 1 sztuka. |
| L.P. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać |
| 1 | Możliwość współpracy z systemem PACS/RIS w zakładzie Radiologii | Tak |  |
| 2 | Oprogramowanie umożliwiające opisywanie badań pacjentów w języku polskim. | Tak |  |
| 3 | Tworzenie i edycja własnych szablonów opisów i wniosków dla opisującego. | Tak |  |
| 4 | Sprawdzenie pisowni w przygotowanych opisach. | Tak |  |
| 5 | Wydruk opisu na drukarce dołączonej do stanowiska. | Tak |  |
| 6 | Automatyczny eksport danych do serwera | Tak |  |
| 7 | Możliwość wypalenia płyty dla pacjenta na automacie | Tak |  |
| 8 | Możliwość tworzenia zestawień z ciekawymi przypadkami schorzeń. | Tak |  |
| 9 | Wprowadzenie danych z nośników zewnętrznych typu CD/DVD w formacie DICOM | Tak |  |
| 10 | Podgląd opisywanego badania z możliwościami: Wyświetlania kilku zdjęć na ekranie w formatach: 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 4x6. Otwarcia kilku serii badań Pomiar odległości Pomiar kąta Powiększanie obrazu Przesunięcie obrazu Pomiar pola Pomiar punktowy Lupa Zmiana kontrastu obrazu Zmiana jasności obrazu Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni Odbicie obrazu w pionie i poziomie Ręcznego ustawienia okna obrazowania Inwersji obrazu Menu w języku polskim | Tak |  |
| 11 | Wysyłanie określonego obrazu na dedykowaną stację (inny serwer) | Tak |  |
| 12 | Nagrywanie płyt CD/DVD dla pacjenta | Tak |  |
| 13 | Komputer o minimalnych parametrach: procesor 2.8GHz, pamięć RAM 2GB, Dysk twardy HDD 2x160GB, LAN 1Gbit/s, Nagrywarka +-CD/DVD, Karta graficzna do monitorów 2 MP, Win XP Prof. PL, Nero, klawiatura, mysz komp. | Tak |  |
| 14 | Monitor medyczny o minimalnych wymaganiach: monitor parowany 2 MPix monochromatyczny, rozdzielczość 1200x1600 punktów (1600x1200), przekątna 20,1" (510 mm), pole obrazu 408x306 mm, wyświetlanych min. 256 odcieni szarości (8-bit) z palety 1.531 odcieni szarości (10.5-bit), plamka 0,255 mm, kontrast 800:1, jasność 1000 cd/m2 (rekomendowana jasność podczas kalibracji 500 cd/m2), kąt widzenia 170º/170º. Wejście cyfrowe DVI-D 24-pin, częstotliwości odświeżania poziomego 31 - 100 kHz, pionowego 59-61 Hz, interfejs USB 1.1 do zarządzania pracą monitora i jego kalibracji, czas reakcji 23 ms. – 2 sztuki | Tak |  |
| 15 | Zestaw kalibracyjny do monitorów medycznych | Tak |  |
| 16 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych na monitor medyczny | Tak |  |
| 17 | Drukarka laserowa sieciowa do wydruku opisów | Tak |  |
| 18 | UPS min. 650VA | Tak |  |
| VIII – Stanowisko referencyjne – opisowe do CT, MRI, RTG – 1 sztuka. |
| L.P. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać |
| 1 | Możliwość współpracy z systemem PACS/RIS w zakładzie Radiologii | Tak |  |
| 2 | Oprogramowanie umożliwiające opisywanie badań pacjentów w języku polskim. | Tak |  |
| 3 | Tworzenie i edycja własnych szablonów opisów i wniosków dla opisującego. | Tak |  |
| 4 | Sprawdzenie pisowni w przygotowanych opisach. | Tak |  |
| 5 | Wydruk opisu na drukarce dołączonej do stanowiska. | Tak |  |
| 6 | Automatyczny eksport danych do serwera | Tak |  |
| 7 | Możliwość wypalenia płyty dla pacjenta na automacie | Tak |  |
| 8 | Możliwość tworzenia zestawień z ciekawymi przypadkami schorzeń. | Tak |  |
| 9 | Wprowadzenie danych z nośników zewnętrznych typu CD/DVD w formacie DICOM | Tak |  |
| 10 | Podgląd opisywanego badania z możliwościami: Wyświetlania kilku zdjęć na ekranie w formatach: 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 4x6. Otwarcia kilku serii badań Pomiar odległości Pomiar kąta Powiększanie obrazu Przesunięcie obrazu Pomiar pola Pomiar punktowy Lupa Zmiana kontrastu obrazu Zmiana jasności obrazu Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni Odbicie obrazu w pionie i poziomie Ręcznego ustawienia okna obrazowania Inwersji obrazu Menu w języku polskim | Tak |  |
| 11 | Wysyłanie określonego obrazu na dedykowaną stację (inny serwer) | Tak |  |
| 12 | Nagrywanie płyt CD/DVD dla pacjenta | Tak |  |
| 13 | Komputer o minimalnych parametrach: procesor 2.8GHz, pamięć RAM 2GB, Dysk twardy HDD 2x160GB, LAN 1Gbit/s, Nagrywarka +-CD/DVD, Karta graficzna do monitorów 2 MP, Win XP Prof. PL, Nero, klawiatura, mysz komp. | Tak |  |
| 14 | Monitor referencyjny medyczny o minimalnych wymaganiach: 2 MPix kolor 1600x1200 punktów (21") 54 cm, pole obrazu 432 x 324 mm, przekątna pola obrazowego 540 mm, wyswietlanych 16,77 miliona kolorów z palety 1.06 mld (10-bitów), plamka 0,270 mm, kontrast 1000:1, jasność 300 cd/m2, kąt widzenia 178x178º. czas reakcji 16 ms, Wejście cyfrowe DVI-I 29-pin (31 - 76 kHz, 59 - 61 Hz), analogowe D-Sub 15-pin (24 - 80 kHz, 49 - 61 Hz), interfejs USB, Wyświetlania obrazów kolorowych posiadajace wbudowane 2 tryby pracy zgodne z DICOM-CL (szary) i DICOM-BL (niebieski). – 2 sztuki | Tak |  |
| 15 | UPS min. 650VA | Tak |  |
| IX– Stanowisko referencyjne – przeglądarka do CT, MRI, RTG – 3 sztuki. |
| L.P. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać |
| 1 | Możliwość współpracy z systemem PACS/RIS w zakładzie Radiologii | Tak |  |
| 2 | Oprogramowanie umożliwiające przeglądanie badań pacjentów, opisów. | Tak |  |
| 3 | Możliwość automatyczne lub ręcznego usuwanie badań ze stacji po prezentacji. | Tak |  |
| 4 | Podgląd badania z możliwościami: Wyświetlania kilku zdjęć na ekranie w formatach: 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 4x6. Otwarcia kilku serii badań Pomiar odległości i kąta Powiększanie obrazu Przesunięcie obrazu Pomiar pola Pomiar punktowy Lupa Zmiana kontrastu obrazu Zmiana jasności obrazu Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni Odbicie obrazu w pionie i poziomie Ręcznego ustawienia okna obrazowania Inwersji obrazu Menu w języku polskim | Tak |  |
| 5 | Komputer o minimalnych parametrach: procesor 2.8GHz, pamięć RAM 2GB, Dysk twardy HDD 2x160GB, LAN 1Gbit/s, Nagrywarka +-CD/DVD, Karta graficzna do monitora 2 MP, Win XP Prof. PL, Nero, klawiatura, mysz komp, Zabezpieczenie przed kradzieżą. | Tak |  |
| 6 | Monitor referencyjny medyczny o minimalnych wymaganiach: 2 MPix kolor 1600x1200 punktów (21") 54 cm, pole obrazu 432 x 324 mm, przekątna pola obrazowego 540 mm, wyswietlanych 16,77 miliona kolorów z palety 1.06 mld (10-bitów), plamka 0,270 mm, kontrast 1000:1, jasność 300 cd/m2, kąt widzenia 178x178º. Wejście cyfrowe DVI-I 29-pin (31 - 76 kHz, 59 - 61 Hz), analogowe D-Sub 15-pin (24 - 80 kHz, 49 - 61 Hz), interfejs USB, czas reakcji 16 ms, Wyświetlania obrazów kolorowych posiadajace wbudowane 2 tryby pracy zgodne z DICOM-CL (szary) i DICOM-BL (niebieski). – 1 sztuka | Tak |  |
| X – Licencja na wypalanie płyt dla pacjenta na dedykowanym sprzęcie klasy PC – 2 sztuki. |
| 1 | Oprogramowanie umożliwiające nagrywanie płyt CD/DVD dla pacjenta. | Tak |  |
| 2 | Możliwość dostępu do listy badań dla osoby uprawnionej. | Tak |  |
| XI – Serwis , gwarancja, szkolenia |
| 1 | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowany system – minimum 24 miesiące. | Tak/Podać |  |
| 2 | Minimum dwa nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w roku w okresie trwania umowy gwarancyjnej. | Tak / Podać ilość przeglądów |  |
| 3 | Maksymalnie 4 naprawy gwarancyjne powodujące wymianę uszkodzonego podzespołu na nowy. | Tak |  |
| 4 | Czas oczekiwania na usługę serwisową maksymalnie 48 godz. od zgłoszenia telefonicznego, mail, fax. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. | Podać |  |
| 5 | Czas usunięcia awarii maks. 5 dni roboczych od czasu lokalizacji uszkodzenia. | Podać |  |
| 6 | Wykaz punktów serwisowych autoryzowanych przez producenta w Polsce. | Podać |  |
| 7 | Przeszkolenie użytkowników systemu tj.: lekarzy diagnostów, techników radiologii, rejestratorki radiologii oraz użytkowników dedykowanych związanych z dystrybucja obrazów na oddziałach. | Tak |  |
| 8 | Przeszkolenie informatyków szpitalnych z zakresu obsługi systemu – poziom serwisowy (konfiguracja, wgrywanie nowych wersji, naprawa baz, usuwanie problemów niezwiązanych z błędami oprogramowania, podłączanie nowych urządzeń, instalacja klientów – przeglądarek). Pełna dokumentacja niezbędna do obsługi serwisowej – przy dostawie. | Tak |  |
| 9 | Szkolenie użytkowników z zakresu dostarczonych urządzeń i oprogramowania bezpośrednio po instalacji systemu – min. 2 dni robocze. | Tak Podać ilość dni |  |
| 10 | Szkolenie użytkowników z zakresu dostarczonych urządzeń i oprogramowania po 2 tygodniach od instalacji systemu – min 1 dzień roboczy. | Tak Podać ilość dni |  |
| 11 | Szkolenie użytkowników z zakresu dostarczonych urządzeń i oprogramowania po 4 tygodniach od instalacji systemu – min 1 dzień roboczy. | Tak Podać ilość dni |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich stanowisk w formie drukowanej lub elektronicznej na CD – przy dostawie. | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany wyżej system jest kompletny i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

MODERNIZACJA SERWERA ADT (RUCH CHORYCH) NA POTRZEBY PODŁĄCZENIA DO SERWERA PACS

| L.P. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Serwer montowany w szafie (RACK 19”) o minimalnych parametrach: Procesor czterordzeniowy o częstotliwości pracy min. 1,2 GHz, możliwość instalacji ośmiordzeniowych procesorów 64 bitowych, Pamięć RAM 16 GB (rozszerzalna do 64 GB) Cztery interfejsy sieciowe 10/100/1000 Mbps Ethernet (opcjonalne 2 interfejsy 10 GbE XAUI), Min. 4 porty USB, 1 serial Min. 2 sloty 8xPCI-E, 2 sloty 4xPCI-E, 2 sloty 4xPCI-E wymienne z XAUI, 2 dyski twarde SAS 73 GB w macierzy RAID 1, możliwość instalacji do 8 dysków, wbudowany kontroler RAID 0/1, napęd DVDRW , 2 redundantne zasilacze Hot-Swap, Podłączenie optycznej macierzy dyskowej System operacyjny Solaris 10 Gwarancja 24 miesiące. Instalacja systemu i jego konfiguracja pod ORACLE na miejscu, pod nadzorem sekcji informatyki. | Tak/Opisać, podać model |  |
| 3 | Macierz dysków typu RACK, na dyskach Fibre Channel: 5 dysków 300GB 15Krpm 4Gb FC-AL działających w macierzy RAID 5, Cache macierzy 2GB, Podłączenie do serwera kablami optycznymi. Cztery porty hosta (SFPs), podtrzymanie bateryjne pamięci cache do 72 godzin, obsługa RAID 0,1,3,5 i 1+0, Możliwość zainstalowania 15 dysków o pojemności łącznej 48TB | Tak/Opisać, podać model |  |
| 4 | Motor baz danych ORACLE 10g Enterprise licencjonowanie na procesor – dostosowane do proponowanego maszyny – bez limitów na zalogowanych czy utworzonych użytkowników. Dodatkowo nośniki instalacyjne na Solarisa. Instalacja na serwerze u klienta – w obecności upoważnionych pracowników sekcji informatyki. | TAK |  |
| 5 | Autoryzowane przez Oracle szkolenia „Oracle10g: Administracja I” dla 3 informatyków. | TAK |  |
| 6 | Autoryzowane przez Oracle szkolenia „Oracle10g: Administracja II” dla 3 informatyków. | TAK |  |
| 7 | Migracja istniejącej bazy (Sun Solaris, Oracle 8.16) na nowy serwer. Wykonana w terminie dogodnym dla szpitala, uwzględniającym specyfikę pracy systemów szpitalnych. Obejmuje także klientów Oracle dla aplikacji Ruch Chorych (zainstalowani centralnie) i uruchomienie aplikacji na zmigrowanej bazie. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany wyżej system jest kompletny i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

MODERNIZACJA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH NA POTRZEBY SYSTEMU PACS

| L.P. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Urządzenie centralne sieci LAN – szt.1 |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Powinno być oparte o urządzenie o zamkniętej konfiguracji | TAK/podać producenta i model urządzenia |  |
| 3 | Urządzenie powinno posiadać tzw. Switching Engine o wydajności co najmniej 16Mpps | TAK |  |
| 4 | Urządzenie powinno posiadać możliwość wyprowadzenia co najmniej 12 portów GigabitEthernet (non-blocking) definiowane przez moduły SFP (powinno zostać dostarczone z dwunastoma modułami SFP - LC connector - SX transceiver o przepustowości 1 GigabitEthernet) | TAK |  |
| 5 | Urządzenie powinno posiadać możliwość tworzenia stosu o przepustowości co najmniej 32Gbps w stosie (kable do podłączenia w stos z co najmniej dwoma urządzeniamiw zestawie) | TAK |  |
| 6 | Urządzenie powinno posiadać możliwość zdefiniowania co najmniej 1000 sieci VLAN oraz co najmniej 128 instancji STP | TAK |  |
| 7 | Urzadzenie powinno umożliwiać definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIP i routing statyczny oraz mieć możliwość późniejszego dodania funkcjonalności routingu OSPF i BGPv4 poprzez wymianę oprogramowania | TAK |  |
| 8 | Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: 802.1w 802.1s (co najmniej 100 instancji) możliwość grupowania portów (channel, trunk, hunt group) zgodnie z 802.3ad (LACP) | TAK |  |
| 9 | Urządzenie powinno umożliwiać rozbudowę o protokół HSRP lub VRRP lub równoważny, jako dodatkowy mechanizm związany z zapewnieniem ciągłości pracy sieci | TAK |  |
| 10 | Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority Możliwość “re-kolorowania” pakietów przez urządzenie – pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS. Pełne wsparcie dla 64 wartości pola DSCP Możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją do kwantu 16Kbps lub mniejszego. Obsługa mechanizmów Shaped Round Robin (nie jest akceptowalne wsparcie tylko mechanizmów WRR) lub równoważnego mechanizmu. | TAK |  |
| 11 | Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Autoryzację użytkowników/portów przez 802.1x z możliwością przypisania następujących atrybutów Podsieć VLAN Listy dostępowe określające dostępne zasoby Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3. Mozliwość definiowania list dostępowych dla portów urządzenia, dla sieci VLAN – wewnętrznych i zewnętrznych (przy routingu pomiędzy sieciami VLAN) Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+ Możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. isolated ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzednym (promiscuous port) lub funkcjonalność Private VLAN | TAK |  |
| 12 | Poprzez wymianę oprogramowania urządzenie powinno posiadać moliwość wsparcia obsługi ruchu multicast z wykorzystaniem IGMP oraz PIM | TAK |  |
| 13 | Powinno umożliwiać konfigurację portów RSPAN | TAK |  |
| 14 | Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) powinien byc możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwosc przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamiąci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian | TAK |  |
| 15 | Powinno mieć możliwość montażu w szafie 19” | TAK |  |
| 16 | Powinno być wysokości 1U | TAK |  |
| 17 | Montaż i konfiguracja na miejscu zgodnie z wymaganiami Sekcji Informatyki. Gwarancja co najmniej 24 miesiące. Przez okres gwarancji dostęp do inżyniera sieciowego (telefoniczny i mailowy), zapewniający wsparcie w konfiguracji i diagnozowaniu problemów sieciowych. W razie niemożliwości naprawy w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia, urządzenie serwisowe na podmianę. | TAK |  |
| II. Urządzenie centralne sieci LAN – szt.2 |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Powinno być oparte o urządzenie o zamkniętej konfiguracji | TAK/podać producenta i model urządzenia |  |
| 3 | Urządzenie powinno posiadać tzw. Switching Engine o wydajności co najmniej 16Mpps oraz matrycę 32Gbps | TAK |  |
| 4 | Urządzenie powinno posiadać możliwość wyprowadzenia co najmniej 48 porty Ethernet w wykonaniu UTP o przepusowości 10/100/1000, oraz minimum 4 porty GigabitEthernet definiowane przez moduły SFP (powinno zostać dostarczone z jednym modułem SFP - LC connector - SX transceiver o przepustowości 1 GigabitEthernet) | TAK |  |
| 5 | Urządzenie powinno posiadać możliwość tworzenia stosu o przepustowości co najmniej 32Gbps w stosie. Stos powinien obejmować możliwość podłączenia minimum 8 urządzeń | TAK |  |
| 6 | Urządzenie powinno umożliwiać tworzenie stosów z możliwością definiowania QoS globalnie dla stosu | TAK |  |
| 7 | Urządzenie powinno posiadać możliwość zdefiniowania co najmniej 1000 sieci VLAN oraz co najmniej 128 instancji STP | TAK |  |
| 8 | Urzadzenie powinno umożliwiać definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIP i routing statyczny oraz mieć możliwość późniejszego dodania funkcjonalności routingu OSPF i BGPv4 poprzez wymianę oprogramowania | TAK |  |
| 9 | Poprzez wymianę oprogramowania urządzenie powinno posiadać moliwość wsparcia IGMP v1 i v2 oraz definiowania routingu multicasów w oparciu o protokoły PIM i DVMRP | TAK |  |
| 10 | Urządzenie powinno wspierać Jumbo Frames (9K) | TAK |  |
| 11 | Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: 802.1w 802.1s (co najmniej 100 instancji) możliwość grupowania portów (channel, trunk, hunt group) zgodnie z 802.3ad (LACP) | TAK |  |
| 12 | Urządzenie powinno umożliwiać rozbudowę o protokół HSRP lub VRRP lub równoważny, jako dodatkowy mechanizm związany z zapewnieniem ciągłości pracy sieci | TAK |  |
| 13 | Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority Możliwość “re-kolorowania” pakietów przez urządzenie – pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS. Pełne wsparcie dla 64 wartości pola DSCP Możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją do kwantu 16Kbps lub mniejszego. Obsługa mechanizmów Shaped Round Robin (nie jest akceptowalne wsparcie tylko mechanizmów WRR) lub równoważnego mechanizmu. | TAK |  |
| 14 | Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Autoryzację użytkowników/portów przez 802.1x z możliwością przypisania następujących atrybutów Podsieć VLAN Listy dostępowe określające dostępne zasoby Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3. Mozliwość definiowania list dostępowych dla portów urządzenia, dla sieci VLAN – wewnętrznych i zewnętrznych (przy routingu pomiędzy sieciami VLAN) Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+ Możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. isolated ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzednym (promiscuous port) lub funkcjonalność Private VLAN | TAK |  |
| 15 | Powinno umożliwiać konfigurację portów Remote SPAN | TAK |  |
| 16 | Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) powinien byc możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwosc przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamiąci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian | TAK |  |
| 17 | Powinno mieć możliwość montażu w szafie 19” | TAK |  |
| 18 | Powinno być wysokości 1U | TAK |  |
| 19 | Montaż i konfiguracja na miejscu zgodnie z wymaganiami Sekcji Informatyki. Gwarancja co najmniej 24 miesiące. Przez okres gwarancji dostęp do inżyniera sieciowego (telefoniczny i mailowy), zapewniający wsparcie w konfiguracji i diagnozowaniu problemów sieciowych | TAK |  |
| III. Przełącznik dostępowy sieci LAN – szt.3 |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Powinno być oparte o urządzenie o zamkniętej konfiguracji | TAK/podać producenta i model urządzenia |  |
| 3 | Urządzenie powino być fabrycznie wyposazone w 64MB pamięci DRAM oraz 32 MB pamięci Flash | TAK |  |
| 4 | Urządzenie powinno zapewniać obsługe min. 8000 adresów MAC | TAK |  |
| 5 | Urządzenie powinno posiadać wydajność przełączania (tzw. switching fabric) co najmniej 16 Gbps oraz przepustowość (tzw. forwarding rate) co najmniej 6,5 Mpps dla pakietów 64 bajtowych | TAK |  |
| 6 | Urządzenie powinno posiadać co najmniej 48 portów FastEthernet w standardzie 10/100BaseTX oraz dwa porty typu combo mogące pracować jako 10/100/1000BASE-T oraz 1000BaseX ze stykiem definiowanym przez SFP, GBIC lub równoważne (dostarczone z jednym modułem SX 1 GigabitEthernet) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie powinno automatycznie wykrywać przeplot na portach miedzianych – Auto-MDIX | TAK |  |
| 8 | Urządzenie powinno posiadać wbudowane narzędzia do diagnozy okablowania na portach miedzianych (time domain reflector) | TAK |  |
| 9 | Urządzenie powinno obsługiwać co najmniej 255 sieci VLAN i 4000 VLAN ID | TAK |  |
| 10 | Urządzenie powinno obsługiwać mechanizmy dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami | TAK |  |
| 11 | Urządzenie powinno obsługiwać protokoły sieciowe zgodnie ze standardami: IEEE 802.1x IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.3x full duplex dla 10BASE-T i 100BASE-TX IEEE 802.3ad IEEE 802.1D IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ab 100BASE-T | TAK |  |
| 12 | Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu mechanizm automatycznej konfiguracji portów do obsługi VoIP możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją co 1Mbps dla ruchu wejściowego i wyjściowego. | TAK |  |
| 13 | Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: możliwość dostępu do urządzenia przez konsolę szeregową oraz - poprzez wymianę oprogramowania – obsługa SSHv2 i SNMPv3. możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+ możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzednym (designated port) lub funkcjonalność private VLAN (w ramach portu) monitorowanie zapytań i odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping) możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/UDP bez spadku wydajności urządzenia min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend) współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp. | TAK |  |
| 14 | Urządzenie powinno umożliwiać obsługę ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv3 | TAK |  |
| 15 | Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP | TAK |  |
| 16 | Powinno być możliwe uruchomienie funkcji serwera DHCP | TAK |  |
| 17 | Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nie ulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian | TAK |  |
| 18 | Powinno być możliwe zarządzanie przy pomocy bezpłatnej aplikacji graficznej dostarczanej przez producenta | TAK |  |
| 19 | Powinno mieć możliwe łączenie przełączników we wspólnie zarządzanie klastry | TAK |  |
| 20 | Powinno mieć możliwość zastosowania zewnętrznego redundantnego zasilacza | TAK |  |
| 21 | Powinno mieć możliwość możliwość montażu w szafie 19” | TAK |  |
| 22 | Powinno posiadać obudowę wykonaną z metalu | TAK |  |
| 23 | Montaż i konfiguracja na miejscu zgodnie z wymaganiami Sekcji Informatyki. Gwarancja co najmniej 24 miesiące. Przez okres gwarancji dostęp do inżyniera sieciowego (telefoniczny i mailowy), zapewniający wsparcie w konfiguracji i diagnozowaniu problemów sieciowych | TAK |  |
| IV. Przełącznik dostępowy sieci LAN – szt.2 |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Powinno być oparte o urządzenie o zamkniętej konfiguracji | TAK/podać producenta i model urządzenia |  |
| 3 | Urządzenie powino być fabrycznie wyposazone w 64MB pamięci DRAM oraz 32 MB pamięci Flash | TAK |  |
| 4 | Urządzenie powinno zapewniać obsługe min. 8000 adresów MAC | TAK |  |
| 5 | Urządzenie powinno posiadać wydajność przełączania (tzw. switching fabric) co najmniej 16 Gbps oraz przepustowość (tzw. forwarding rate) co najmniej 6,5 Mpps dla pakietów 64 bajtowych | TAK |  |
| 6 | Urządzenie powinno posiadać co najmniej 24 portów FastEthernet w standardzie 10/100BaseTX oraz dwa porty typu combo mogące pracować jako 10/100/1000BASE-T oraz 1000BaseX ze stykiem definiowanym przez SFP, GBIC lub równoważne (dostarczone z jednym modułem SX 1 GigabitEthernet) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie powinno automatycznie wykrywać przeplot na portach miedzianych – Auto-MDIX | TAK |  |
| 8 | Urządzenie powinno posiadać wbudowane narzędzia do diagnozy okablowania na portach miedzianych (time domain reflector) | TAK |  |
| 9 | Urządzenie powinno obsługiwać co najmniej 255 sieci VLAN i 4000 VLAN ID | TAK |  |
| 10 | Urządzenie powinno obsługiwać mechanizmy dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami | TAK |  |
| 11 | Urządzenie powinno obsługiwać protokoły sieciowe zgodnie ze standardami: IEEE 802.1x IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.3x full duplex dla 10BASE-T i 100BASE-TX IEEE 802.3ad IEEE 802.1D IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ab 100BASE-T | TAK |  |
| 12 | Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu mechanizm automatycznej konfiguracji portów do obsługi VoIP możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją co 1Mbps dla ruchu wejściowego i wyjściowego. | TAK |  |
| 13 | Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: możliwość dostępu do urządzenia przez konsolę szeregową oraz - poprzez wymianę oprogramowania – obsługa SSHv2 i SNMPv3. możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+ możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzednym (designated port) lub funkcjonalność private VLAN (w ramach portu) monitorowanie zapytań i odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping) możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/UDP bez spadku wydajności urządzenia min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend) współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp. | TAK |  |
| 14 | Urządzenie powinno umożliwiać obsługę ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv3 | TAK |  |
| 15 | Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP | TAK |  |
| 16 | Powinno być możliwe uruchomienie funkcji serwera DHCP | TAK |  |
| 17 | Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nie ulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian | TAK |  |
| 18 | Powinno być możliwe zarządzanie przy pomocy bezpłatnej aplikacji graficznej dostarczanej przez producenta | TAK |  |
| 19 | Powinno mieć możliwe łączenie przełączników we wspólnie zarządzanie klastry | TAK |  |
| 20 | Powinno mieć możliwość zastosowania zewnętrznego redundantnego zasilacza | TAK |  |
| 21 | Powinno mieć możliwość możliwość montażu w szafie 19” | TAK |  |
| 22 | Powinno posiadać obudowę wykonaną z metalu | TAK |  |
| 23 | Montaż i konfiguracja na miejscu zgodnie z wymaganiami Sekcji Informatyki. Gwarancja co najmniej 24 miesiące. Przez okres gwarancji dostęp do inżyniera sieciowego (telefoniczny i mailowy), zapewniający wsparcie w konfiguracji i diagnozowaniu problemów sieciowych | TAK |  |
| V. Firewall |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją weryfikacji informacji charakterystycznych dla warstwy aplikacji. | TAK |  |
| 3 | Urządzenie nie powinno posiadać ograniczenia na ilość jednocześnie pracujących użytkowników w sieci chronionej. | TAK |  |
| 4 | Urządzenie musi być oparte o dedykowany system operacyjny – nie dopuszcza się rozwiązań gdzie platformą systemową jest otwarty system operacyjny np. UNIX (Linux, FreeBSD etc.) lub jego modyfikacja. | TAK |  |
| 5 | Urządzenie musi posiadać co najmniej cztery porty 10/100 FastEthernet oraz jeden port 10/100 FastEthernet dla zarządzania OOB (Out of Band). | TAK |  |
| 6 | Urządzenie musi posiadać dedykowane dwa porty dla podłączenia konsoli oraz dla uzyskania zdalnego dostępu przez modem asynchroniczny. | TAK |  |
| 7 | Urządzenie musi posiadać co najmniej dwa porty USB dla przyszłych zastosowań (tokeny, etc.). | TAK |  |
| 8 | Urządzenie musi posiadać co najmniej 256MB DRAM oraz 64MB Flash. | TAK |  |
| 9 | Urządzenie musi posiadać dodatkowy slot pozwalający na wykorzystanie modułów funkcjonalnych. | TAK |  |
| 10 | Urządzenie musi umożliwiać osiągnięcie pełnej funkcjonalności systemu IPS (Intrusion Prevention System) oraz analizy anomalii ruchu. | TAK |  |
| 11 | Urządzenie musi umożliwiać osiągnięcie pełnej funkcjonalności systemów: Antivirus, AntiSpam, AntiSpyware, URL Filtering, Content Filtering, AntiPhishing,. | TAK |  |
| 12 | Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę ilości portów, o co najmniej kolejne cztery podwójnego przeznaczenia, z możliwością podłączenia zarówno okablowania z standardzie 10/100/1000BASE-T lub użycia modułów Small Form-Factor Plugable (SFP). | TAK |  |
| 13 | Urządzenie musi posiadać zintegrowane sprzętowe wsparcie dla szyfrowania. | TAK |  |
| 14 | Urządzenie powinno mieć możliwość operowania jako transparentna ściana ogniowa warstwy drugiej ISO OSI. | TAK |  |
| 15 | Urządzenie powinno umożliwiać terminowanie co najmniej 250 jednoczesnych sesji VPN opartych o protokół IPSEC. | TAK |  |
| 16 | Na urządzeniu powinna istnieć możliwość terminowania jednocześnie do 250 sesji WebVPN przy zastosowaniu odpowiedniej licencji na oprogramowanie. | TAK |  |
| 17 | Urządzenie powinno obsługiwać co najmniej 50 000 jednoczesnych sesji/połączeń z prędkością 6 000 połączeń na sekundę z możliwością rozszerzenia do 130 000. | TAK |  |
| 18 | Przepustowość obsługiwana przez urządzenie nie powinna być mniejsza niż 300 Mbps i jednocześnie 170 Mbps dla ruchu szyfrowanego symetrycznymi algorytmami 3DES/AES. | TAK |  |
| 19 | Przepustowość urządzenie przy jednoczesnym włączeniu usług zapory ogniowej oraz antywirusa powinna być wyższa niż 125 Mbps przy zastosowaniu odpowiedniego modułu funkcjonalnego. | TAK |  |
| 20 | Urządzenie powinno umożliwiać obsługę, co najmniej 50 interfejsów VLAN w standardzie 802.1q, a przy zastosowaniu odpowiedniej licencji na oprogramowanie – 100 interfejsów VLAN. | TAK |  |
| 21 | Urządzenie powinno w celu redundancji umożliwiać implementacje failover typu active/standby i active/active przy zastosowaniu odpowiedniej licencji na oprogramowanie. | TAK |  |
| 22 | Urządzenie powinno mieć możliwość blokowania aplikacji typu „internetowy komunikator” wykorzystujących port 80 (np.: Skype, MSN). | TAK |  |
| 23 | Powinno dokonywać inspekcji ruchu voice w zakresie protokołów H.323, SIP, SCCP, MGCP, TAPI, JTAPI. | TAK |  |
| 24 | Urządzenie powinno mieć możliwość blokowania aplikacji typu peer-to-peer (np: Kaaza, eDonkoey). | TAK |  |
| 25 | Wydajność urządzenie po włączeniu usług IPS oraz Antywirus nie powinna spaść więcej niż o 35% - wydajność należy potwierdzić niezależnymi testami, dopuszcza się stosowanie dodatkowych modułów funkcjonalnych. | TAK |  |
| 26 | Urządzenie powinno być przystosowane do montażu w 19” szafie rackowej i nie zajmować więcej miejsca niż 1RU (rack unit). | TAK |  |
| 27 | Urządzenie powinno zapewniać wsparcie dla list kontroli dostępu dla IPv6. | TAK |  |
| 28 | Urządzenie powinno być zarządzalne przy wykorzystaniu dedykowanej aplikacji umożliwiającej płynną (z użyciem kreatorów) konfiguracje poszczególnych funkcji urządzenia. | TAK |  |
| 29 | Powinno posiadać certyfikaty NEBS Level 3, ICSA Firewall, ICSA IPSec, oraz FIPS 140-2 Level 2 potwierdzające zgodność poszczególnych funkcjonalności z wymogami standaryzacyjnymi. | TAK |  |
| 30 | Urządzenie powinno obsługiwać co najmniej 2 jednoczesne sesje SSL VPN, z możliwością rozszerzenia przy zastosowaniu odpowiedniej licencji na oprogramowanie. | TAK |  |
| 31 | Montaż i konfiguracja na miejscu zgodnie z wymaganiami Sekcji Informatyki. Gwarancja co najmniej 24 miesiące. Przez okres gwarancji dostęp do inżyniera sieciowego (telefoniczny i mailowy), zapewniający wsparcie w konfiguracji i diagnozowaniu problemów sieciowych | TAK |  |
| VI. Stacja zarządzająca systemem sieciowym – szt.2 |
| 1 | Notebook | TAK/ Podać model i opis |  |
| 2 | Procesor 64 bitowy dwurdzeniowy wyprodukowany dla notebooków | TAK |  |
| 3 | Pamięć RAM 2048 MB | TAK |  |
| 4 | Dysk twardy 250 GB SATA | TAK |  |
| 5 | Karta sieciowa WLAN 802.11a/b/g i karta sieci bezprzewodowej Bluetooth® | TAK |  |
| 6 | porty USB 2.0, 1 złącze HDMI, 1 port VGA, 1 złącze RJ11 do modemu, 1 złącze RJ45 do sieci Ethernet, wyjście TV S-video, 2 wyjścia słuchawkowe, 1 wejście mikrofonowe, 1 port IEEE 1394, port zdalnego sterowania na podczerwień (złączony pilot zdalnego sterowania), złącze kabla dokowania | TAK |  |
| 7 | Karta grafiki z własną pamięcią 128MB nie dzieloną z pamięcią operacyjną, procesor NVIDIA® GeForce™ 8400M lub o równoważnych parametrach | TAK |  |
| 8 | Dwuwarstwowa nagrywarka DVD Lightscribe Super Multi (+/-R +/-RW) | TAK |  |
| 9 | Zewnętrzny napęd FDD podłączany przez USB | TAK |  |
| 10 | Zintegrowany czytnik mediów cyfrowych 5 w 1 obsługujący karty Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro i xD Picture | TAK |  |
| 11 | Modem 56K i karta sieciowa Ethernet 10/100BT | TAK |  |
| 12 | Gniazdo ExpressCard/54 (obsługuje również standard ExpressCard/34) | TAK |  |
| 13 | Wyświetlacz 15,4" WXGA z funkcją BrightView lub równoważną, o rodzielczości min. 1280 x 800 | TAK |  |
| 14 | Kamera internetowa ze zintegrowanym mikrofonem stereo | TAK |  |
| 15 | Zintegrowana 16-bitowa karta dźwiękowa zgodna z 3D Sound Blaster Pro oraz głośniki | TAK |  |
| 16 | System operacyjny MS Windows Vista Business z możliwością downgrade do Windows XP Prof. , w wersji polskojęzycznej, z nośnikami CD/DVD do Vista i XP. | TAK |  |
| 17 | 24 miesiące gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany wyżej system jest kompletny i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

WARUNKI TECHNICZNE DO SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ DO SIWZ 
DOTYCZĄCEJ PRZYSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ DO POTRZEB w/w APARATU .

1. Pomieszczenie nr 2/79  
    Lokalizacja przyszłego Tomografu Komputerowego. 
    Wykonawca winien spełnić następujące wymogi :

- Opracowanie projektu budowlanego w zakresie branży ogólnobudowlanej, technologicznej, sanitarnej , elektrycznej ( w tym wszelkie instalacje słaboprądowe, interkomowe – głośnomówiące, ewentualnej instalacji gazów medycznych ). 
Ponadto projekt powinien uwzględniać montaż instalacji ostrzegającej przed promieniowaniem, wymianę drzwi RTG, zmianę ewentualnego usytuowania kanałów kablowych dla zasilania urządzenia, połączenie sieciowe informatyczne, projekt instalacji czujek p.poż., wymianę wykładziny podłogowej na prądoprzewodzącą nowego typu np. TARKET oraz instalację przybycia pacjenta na badania.

- Wykonanie zaproponowanych w projekcie prac łącznie z odświeżeniem pomieszczenia nr 2/79 oraz pomieszczeń przyległych

W załączeniu rysunek istniejącego pomieszczenia nr 2/79 przeznaczonego do montażu tomografu komputerowego oraz wyciąg z obliczeń statycznych budynku.

Wyciąg z obliczeń statystycznych budynku „B”

Obciążenie użytkowe.

Stropy prefabrykowane od 1 piętra wzwyż.

W obliczeniach statycznych i wymiarowaniu elementów stropowych uwzględnione zostały , oprócz obciążenia użytkowego, różne dodatkowe obciążenia stropów takie jak :  jedna ściana ustawiona prostopadle do płyty w połowie rozpiętości, dwie ścianki działowe ustawione prostopadle do płyty co około 2,0 m , jedna ściana ustawiona równolegle do żeber stropowych, tynk barytowy.

W wyniku analizy wariantów obciążeń, zunifikowano zbrojenie płyt dla obciążenia maksymalnego, które wynosi 350 kg/m² + maksymalne zagęszczenie układu ścian działowych  określone w projekcie, lub obciążenie użytkowe 600 kg/m² bez obciążenia ściankami działowymi.

Strop wylewany parteru.

Obciążenie użytkowe – 500 kg/m² + układ  ścianek działowych określonych projektem.

Opis techniczny instrukcji.

Konstrukcję nośną pionową budynku, stanowi szkielet żelbetowy prefabrykowany z ram typu „H” rozwiązany na siatce modularnej 60 cm w układzie poprzecznym. Rozstaw słupów w kierunku poprzecznym przyjęto wg  schematu.

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

znak sprawy: P-8/ 23 / 08

# Załącznik nr 2 do SIWZ

........................, dnia. ................

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

## OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę , montaż i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb funkcjonowania nowoczesnej aparatury medycznej, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie:. ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie:. ....................................................)

1. Udzielamy na oferowany asortyment natępującej/ych pełnej gwarancji:

    - Urządzenia .............................................................. lat/m-cy(min 24 m-ce)

    - Roboty budowlane...................................................lat/m-cy(min 12 m-cy)

2. Termin płatności: przelewem po dostawie,  instalacji i uruchomieniu przedmiotu dostawy,  do 30 dni od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT .

3.Oferowany termin wykonania zamówienia:

- wykonanie prac projektowych i ich realizacja , dostawa do siedziby zamawiającego oraz  instalacja (montaż ) i uruchomienie wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych wymaganych dla urządzenia zgodnie z procedurami producenta   - do  8-u tygodni , licząc od dnia podpisania umowy.

4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5.Oświadczamy,  że  wzór  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.Oświadczamy, że do wykonania niniejszego zadania otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje,  które gwarantują wykonanie zadania w taki  sposób,  iż uruchomienie przedmiotu zamówienia nie będzie wymagało ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych.

7.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Informujemy o wniesieniu wymaganej  kwoty wadium w formie. .....................................

..........................................................................., w dniu. .....................................................

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w. ..............................

........................................., nr. ..............................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

……………………..

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

.........................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

znak sprawy P-8/ 23 /08

# Załącznik nr 3 do SIWZ

## O Ś W I A D C Z E N I E

Dotyczy zamówienia na :

Nazwa firmy:	............................................................................................................

. ...........................................................................................................

I.	Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

II.	Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................., dnia. ..................

......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

znak sprawy P-8/ 23 /08

# Załącznik nr 4 do SIWZ

## UMOWA  wzór Nr P – 8 /     / 08

zawarta w dniu............ w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej

“Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działają:

....................................................................................................................................................

a firmą ,

........................................................................

NIP........... , Regon .........., zarejestrowaną w Sądzie ...................pod nr KRS  ............. , zwaną dalej “ W y k o n a w c ą ”, w imieniu  której działają:

1.	........................................................................................................................................

2.	........................................................................................................................................

Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. Nr 19/04 poz. 177 )

PRZEDMIOT UMOWY

§1.

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa , montaż i uruchomienie wraz z przystosowaniem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej wg warunków specyfikacji dla potrzeb funkcjonowania nowoczesnej aparatury medycznej:

- tomografu komputerowego	 wraz z osprzętem

,  o parametrach technicznych szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy .

2. Strony dopuszczają możliwość dostaw sukcesywnych w ramach poszczególnych elementów przedmiotu umowy , zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

§ 2

Wykonawca oświadcza,  że urządzenia oraz wyposażenie będące przedmiotem umowy są nowe,  wyprodukowane po 01 stycznia 2008r  oraz spełniają,  wymagane obowiązującymi normami i przepisami prawa,  parametry techniczne i użytkowe,  a także określone obowiązującymi przepisami praw wymagania bezpieczeństwa i jakości.

TERMIN REALIZACJI

§ 3

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- wykonanie prac projektowych i ich realizacja , dostawa do siedziby zamawiającego oraz  instalacja (montaż ) i uruchomienie wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych wymaganych dla urządzenia zgodnie z procedurami producenta   - do .....-u tygodni , licząc od dnia podpisania umowy.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I PRZEDSTAWICIELSTWO

§ 4

Zamawiający oświadcza, że zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy pomieszczeń przeznaczonych przez Zamawiającego dla potrzeb instalacji przedmiotu umowy,

- przechowania dostarczonego przedmiotu umowy do czasu instalacji w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie opakowań transportowych może nastąpić wyłącznie w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

- bieżącego odbioru jednorazowo dostarczanego przez Wykonawcę  przedmiotu umowy,

- W celu nadzorowania bieżącej realizacji umowy i potwierdzenia dostawy przedmiotu umowy zgodnie z protokołami zdawczo-odbiorczymi, Zamawiający wyznacza:

- w sprawach urządzeń medycznych - mgr inż. Andrzej Misztela, lek. Med. Barbara Rudowicz-Pietruszewska,

- w sprawach systemów informatycznych - mgr inż. Bogdana Wrzesińskiego

- w sprawach przystosowania pomieszczeń – inż. Włodzimierz Płowiec

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I PRZEDSTAWICIELSTWO

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Dostarczenie do siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy, opakowanego i oznaczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z następującymi dokumentami:

- Kartami gwarancyjnymi w j.polskim

- Oryginalnymi instrukcjami obsługi

- Instrukcjami obsługi w języku polskim

- Dokumentacją techniczną (DTR) w j.polskim

- Wykazem autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski

- Dokonania prawidłowej instalacji przedmiotu umowy.

- Zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby,  których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,  obowiązującym prawem i przepisami,  a w szczególności zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia

- Przeszkolenia personelu medycznego i technicznego .

W celu nadzorowania bieżącej realizacji umowy i protokolarnego potwierdzenia dostawy przedmiotu umowy zgodnie z protokołami zdawczo-odbiorczymi, Wykonawca wyznacza -...................................................

CENA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 6

- Strony uzgadniają cenę przedmiotu umowy szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ( wraz z podatkiem VAT ) na kwotę brutto PLN  : ...............  słownie ............. złotych ...../100.

Cena, o której mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności :

- dostawę na warunkach DDP Częstochowa

- koszty instalacji i uruchomienia

- koszty szkolenia personelu Zamawiającego

- koszty sprawowania serwisu gwarancyjnego

- koszty projektów

- koszty robót budowlanych wszelkich branż

W trakcie trwania umowy ceny mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 7

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy

    - Bank:

    - Adres banku:

    - Rachunek bankowy

przelewem po dostawie,  instalacji i uruchomieniu przedmiotu dostawy,  do 30 dni od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

- Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

- Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszt obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

- Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być przenoszone na rzecz osób trzecich.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§ 8

- Zamawiający przystąpi do bieżącego odbioru dostarczonego jednorazowo przez Wykonawcę przedmiotu umowy, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia ich gotowości do dostawy przez Wykonawcę

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający może odmówić odbioru tej części dostawy do czasu ich usunięcia.

- Odbiór jednorazowej dostawy przedmiotu umowy zostanie dokonany protokólarnie w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Zgłoszenie braków ilościowych przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 3-ch dni od daty rozpakowania dostarczonego sprzętu.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy strony uznają datę podpisania przez obie strony protokołu uruchomienia.

GWARANCJA JAKOŚCI I ILOŚCIOWA NA DOSTARCZONE URZĄDZENIA

§ 9

Wykonawca zapewnia Zamawiającego,  że:

- dostarczone urządzenia oraz wyposażenie będące przedmiotem zamówienia posiadają cechy o których mowa w § 2  niniejszej umowy.

- udziela Zamawiającemu pełnej 24 miesięcznej gwarancji jakościowej na urządzenia wraz z oprogramowaniem , wyposażeniem i akcesoriami i 12 miesięcznej gwarancji na roboty przystosowawcze, liczonej od daty podpisania przez obie strony protokołu uruchomienia.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji:

- zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny przedmiotu umowy.

- zapewnia nieodpłatnie dokonanie przeglądów okresowych przez okres trwania gwarancji , zgodnie z zaleceniami producenta  , jednak nie rzadziej niż raz w roku .

- zapewnia dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10-ciu lat od daty wygaśnięcia gwarancji.

- możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada również za braki ilościowe w przedmiocie dostawy stwierdzone przez Zamawiającego. Dostarczony przedmiot umowy może być rozpakowany jedynie w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem przez pracowników Zamawiającego instrukcji obsługi.

„ Gwarancją nie są objęte :

  - uszkodzenia i wady urządzeń będących przedmiotem umowy wynikłe na skutek :

    - eksploatacji urządzeń przez zamawiającego niezgodnej z ich przeznaczeniem,

    - niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzeń,

    - mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy Zamawiającego lub innych osób i wywołane nim wady,

    - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

  - uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (np.: pożar,

powódź , zalanie itp.)

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia naprawy lub wymiany elementu (podzespołu) w terminie do 24 godzin w dni robocze , od czasu zgłoszenia awarii przez upoważnionego pracownika W.sz.S. (dopuszcza się możliwość zgłaszania pisemnego, telefonicznego, faxem)

- Wykonawca przyjmuje zgłoszenie serwisowe przez 24 godz. na dobę w okresie całego roku.

- Trzykrotnie naprawiony element (podzespół) przedmiotu umowy w okresie gwarancji podlega wymianie na nowy.

- Okres gwarancji określony w pkt. 2 przedłuża się o całkowity okres wyłączenia urządzenia z eksploatacji spowodowany naprawą lub wymianą elementu (podzespołu).

- Celem wykonania naprawy personel Wykonawcy uzyska niczym nie ograniczony dostęp do przedmiotu umowy w godzinach pracy Zamawiającego.

- W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę Zamawiający może zlecić przeprowadzenie ekspertyzy niezależnemu specjaliście.

- Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE

§ 10

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 Pzp)

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa powyżej powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 11

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach :

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości odsetek ustawowych od wartości niezapłaconej części faktury za każdy dzień zwłoki w dokonaniu płatności po terminie określonym w § 7 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy,  za każdy dzień zwłoki,  nie więcej jak 10 % wartości przedmiotu umowy,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy,

  - jeżeli wartość szkody przekroczy wartość kar umownych, strony będą mogły dochodzić odszkodowań w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SIŁY WYŹSZEJ

§ 12

- W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze stron umowy, określony czas wykonania zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków.

- Jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia.

- W przypadku gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga strona musi być poinformowana w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od momentu zaistnienia okoliczności pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

- Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się z umowy w całości lub w części ma ona prawo do odstąpienia od umowy bez praw do odszkodowania.

- W przypadku rozwiązania umowy w taki sposób, jej końcowe rozliczenie musi być uzgodnione i postanowione przez obie strony umowy.

ZMIANY W UMOWIE

§ 13

- Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy podpisanego przez obie strony umowy.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,  których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 14

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 3% ceny brutto umowy tj. PLN  : ........... (słownie: ...........złotych ....../100).

  - Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr .... do niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w:

- pieniądzu - wniesione na wyodrębnione konto Zamawiającego nr

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmii za wady lub gwarancji jakości na okres 24 miesięcy dla urządzeń/12 miesięcy dla prac przystosowawczych/ począwszy od daty podpisania przez strony niniejszej umowy protokołu uruchomienia Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 30% kwoty, o której mowa w ust 1. paragrafu 14 , tj. ........ PLN (słownie: ........złotych ...../100) , w terminie nie później niż 7 dni od daty podpisania protokołu uruchomienia.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawcy przysługuje prawo zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których mowa w ust 2, pod warunkiem zachowania ciągłości i kwoty zabezpieczenia.

- Kwota zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmii za wady lub gwarancji jakości zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie zobowiązań Wykonawcy z tegoż tytułu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Wszystkie dokumenty nazwane w niniejszej umowie załącznikami do umowy, SIWZ,  oferta Wykonawcy,  dokumentacja techniczna,  certyfikaty i świadectwa mające związek z realizacją przedmiotu umowy, stanowią integralna część niniejszej umowy.

§ 16

Wszelkie spory między stronami,  wynikłe z realizacji niniejszej umowy,  których nie uda się rozstrzygnąć polubownie,  strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz.177) oraz Kodeksu cywilnego.

§ 18

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA