Cena siwz – 30,00 zł

Opłata pocztowa – 13,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PRZEKRACZAJĄCEJ 193 000 EURO

Znak sprawy: P-8/ 29 /10

- Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

- Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

2.1.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzaju dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2009r Nr 226 ,poz.1817).

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U.z 2009r Nr 224 , poz.1796).

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2009r nr 224 , poz. 1795).

  - Kodeks cywilny.

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r Nr 153 , poz.1503 z późn.zm.).

III.	Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV:  33111600-7 , 45215140-0 ; 7270000-7

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja aparatu RTG wraz z wykonaniem projektów i przebudową pomieszczeń ,  w siedzibie Zamawiającego zgodnie z opisem zawartym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiacym załacznik nr 3 do siwz.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:

- dostawa i instalacja analogowego aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym i systemem CR pośredniej radiografii cyfrowej , czytników płyt , konsoli techników , kompletu płyt fosforanowych , opisowych stacji lekarskich , duplkatora płyt CD w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej WSzS oraz podłaczenie urzadzen cyfrowych do istniejącego systemu wg załącznika nr 3 do siwz

- demontaż funkcjonujących aparatów oraz demontaż pantomografu na czas adaptacji pomieszczeń oraz jego montaż i uruchomienie po zakończeniu adaptacji wg załącznika nr 3 do siwz

- wykonanie projektów i przebudowa pomieszczeń - wg załącznika nr 4 do siwz ,   rzut I –go pietra stanowi załącznik nr 6 do siwz

- Dostawę i montaż mebli wg załącznika nr 5 do siwz

IV.	Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

V.	Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

VI.	Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

VII.	Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VIII.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

IX.	Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do 3 –ch miesięcy od dnia zawarcia umowy.

X.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:

1.   O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków , o których mowa w art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust.2 ,  i którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj :

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca  przedłoży koncesję, zezwolenia lub licencję na wykonywanie robót budowlanych obejmujących przedmiot zamówienia.

1.2.  posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.:

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej jedno zadanie o zbliżonym  charakterze i wartości netto :  dla dostawy aparatury medycznej  - minimum 1 000 000  zł  brutto;

dla  roboty budowlanej - minimum 200 000 zł brutto .

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży :

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży :

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (art.26ust2b.)

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: „spełnia-nie spełnia" na podstawie dostarczonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt XI siwz. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt X ust. 1 siwz winien spełniać jeden wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. Nie wykazanie spełniania chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

XI. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ,  braku podstaw do wykluczenia z postępowania i potwierdzenia ,że oferowany przedmiot przetargu odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego :

1.	Wykonawcy wraz z ofertą winni dostarczyć:

1.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zawarte w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do siwz).

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.2 ustawy Pzp (zawarte w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do siwz).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (zawarte w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do siwz).

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw i usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt X ppkt 1.2 siwz -w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zawarty w formularzu ofertowym) oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru itp.).

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunki wiedzy i doświadczenia , o którym mowa w pkt X ppkt 1.2 siwz - wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości , dat i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentu potwierdzającego ,że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidowo ukończone.

- koncesji, zezwolenia lub licencji;

- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- Aktualne świadectwa CE w zakresie zgodności zarządzania jakością producenta z wymogami dyrektywy 93/42/EEC wraz zdeklaracją zgodności urzadzenia z odpowiednimi normami IEC oraz wymogami dyrektywy 93/42/EEC z podaniem klasy lub

Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych / Potwierdzenie zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych wg ustawy o Wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r ( Dz.U.nr 93 poz.896 z póź. zm. ).

- uzupełniony formularz ofertowy , stosownie do złaczniki nr 1 do siwz

- opisy i fotografie zaoferowanych urzadzeń

- projekty i kosztorys przebudowy pomieszczeń .

- W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca składa w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

- pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę , o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

3.	Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa:

w pkt X ust. 1 siwz, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt X ust 2 siwz, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt XI ppkt. od 1.2 do 1.7 i 1.12 siwz.

- Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w  pkt.XI ust. 1:

- ppkt 1.3—1.5 i ppkt 1.7 — składa dokument lub dokument lub dokumenty wystawione w

kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio  że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- ppkt 1.6 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 5  pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.

7.	W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:

- Każdy podmiot oferty wspólnej (np.Konsorcjum) zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w pkt XI ppkt 1.2 do 1.7 siwz,

- Dokumenty, o których mowa w pkt XI ppkt 1.1 i 1.8 do 1.12  siwz może załączyć jeden z nich lub mogą go złożyć wspólnie.

- Wszystkie dołączone dokumenty, winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub innych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i te podmioty.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

XII.	Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, jednak każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz.

Korespondencję należy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie każdorazowo powołując się na numer postępowania, tj ..P-8/  29  / 10 oraz dopiskiem "Przetarg   -   aparat RTG z przebudową pomieszczeń "

XIII.	Uprawionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Mgr inż. Renata Noremberg - sprawy proceduralne tel/fax: 34/367-32-51

Lek.med. Barbara Rudowicz-Pietruszewska - sprawy merytoryczne

tel/fax: 34/367-37-52

mgr inż. Andrzej Misztela – sprawy merytoryczne tel/fax: 34/367-38-29

mgr inż Bogdan Wrzesińki – sprawy informatyczne tel/fax 34/367-31-26

inz. Włodzimierz Płowiec – sprawy budowlane tel/fax 34/367-34-22

XIV.	Termin związania ofertą:  60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV.	Opis sposobu przygotowania ofert:

- Oferty należy sporządzić dokładnie wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do siwz lub na nim.

- Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.

- Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.

- Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób aby tożsamość tej osoby/osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska).

- Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem

- Zaleca się aby do oferty składanej przez osoby fizyczne dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)".

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z chwilą ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek załączenia pełnomocnictwa.

- Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia wymienione w pkt XI niniejszej specyfikacji.

- Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest zobowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

- W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom, zgodnie z tabelą zawartą w formularzu ofertowym. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę.

- Wszelkie błędy w zapisach oferty winny być poprawione przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę:

-	Za skuteczne wprowadzenie zmiany, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian w złożonej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem "ZMIANA OFERTY".

-	Za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy o wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywane powiadomienie, należy opatrzyć napisem "WYCOFANIE OFERTY".

- W procedurze udzielenia zamówienia uwzględnione zostaną oferty dostarczone w wyznaczonym terminie, spełniające warunki ustawy prawo zamówień publicznych, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej siwz.

- W przypadku, gdy wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), do oferty winien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. Umieścić ją w   odrębnym   (wydzielonym)   opakowaniu   oznaczonym   napisem:   "TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ". Wykonawca  nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

XVI. Określenie miejsca i terminu składania i otwarcia ofert:

1.Ofertę przetargową należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie, zaklejonej
i opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz hasłem:

"OFERTA przetargowa - aparat RTG z przebudową pomieszczeń “

- P-8 / 29 / 10"

Nie otwierać przed  22.04.2010 r godz. 10.15

- W razie braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria pok. 356) w godzinach od 7.30 do 14.30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) w terminie do dnia 22.04.2010 roku do godz. 10.15

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2010 roku o godzinie 10.15 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny im. NMP, II piętro , sala 310 , pawilon D.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny:

Przez cenę oferty zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego. Cena za realizację całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz powinna zawierać upusty udzielane Zamawiającemu przez Wykonawcę na czas trwania umowy. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają wykonawcę.

Łączną cenę brutto zamówienia należy obliczyć wg wzoru:

Łączna cena zamówienia brutto = (łączna cena zamówienia netto x stawka podatku VAT) + łączna cena zamówienia netto

Cena netto zamówienia powinna wynikać z sumowania wyników wymnożenia ilości sztuk poszczególnych pozycji przez cenę jednostkową netto (rubryka: RAZEM tabeli formularza ofertowego).

Należy podać łączną wartość brutto zamówienia (liczbowo i pisemnie), wartość netto oraz stawkę i wartość podatku VAT, zgodnie z formularzem ofertowym. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, natomiast jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.

Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych   określonych   zgodnie   z   przepisami   ustawy   z  dnia   11   marca   2004   r.

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r Nr 54 póz. 535 z późn. zm.) spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym    wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić     zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XVIII.	Kryteria oceny ofert:

Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego. Przy ocenie ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena oferty brutto 		                                          	         -  70%

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru :

najniższa cena brutto spośród badanych ofert

Cena oferty brutto =       -----------------------------------------------------------

cena brutto badanej oferty

Maksymalną liczbę punktów - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za całość przedmiotu zamówienia , pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z powyższym wzorem. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 70 %

- Ocena jakości na podstawie parametrów technicznych sprzętu 	       – 30 %

Ocena w/w kryterium będzie prowadzona na podstawie składanych wraz z ofertą tabel

parametry techniczne( Załącznik nr 3 )  podlegające ocenie , w których wykonawca ma obowiązek zaznaczyć , czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia poszczególne wymagania , czy ich nie spełnia. Ocena jakości będzie obliczona poprzez zsumowanie ocen punktowych parametrów technicznych podlegających ocenie. Oferta , która otrzyma najwyższą ocenę jakości otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną obliczone wg poniższego wzoru :

suma punktów badanej oferty

ocena jakości =  --------------------------------------------------------------

najwyższa ilość punktów spośród badanych ofert

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 30 %.

XIX.	Informacje dotyczące rozliczenia:

- Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone są w walucie PLN.

- Płatność w formie 24 miesięcznych równych rat. I-rata płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, a kolejne do 30 dnia każdego miesiąca . Faktura VAT będzie wystawiona na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP,  ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa ,NIP 573-22-99-604 , Regon 001281053 , po wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez wykonawcę i podpisanego przez obie strony.

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

1.	Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert,  w wysokości  :

35 000 , 00     zł

2.	Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

      - pieniądzu;

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

      - gwarancjach bankowych;

      - gwarancjach ubezpieczeniowych;

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  BRE BANK O/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004  z dopiskiem „Wadium aparat RTG wraz z przebudową pomieszczeń  –  ,  nr sprawy P-8/ 29 /10 ”. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu świadczącego o jego wniesieniu należy złożyć w kancelarii siedziby Zamawiającego,  pok. 356,  II p. Paw.D. a kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę załączyć do oferty.

- Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , z zastrzeżeniem ust. 4a.

- Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy , jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy , który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę , któremu zwrócono wadium na podstawie ust.6 , jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

      - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

      - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

      - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający będzie żadać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto oferty.

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Część zabezpieczenia tj. 30 % - określona we wzorze umowy zostanie zatrzymana na okres rękojmi.

  - Wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie :

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy (taki jak wadium).

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - Pozostałe szczególowe zapisy dotyczace zabezpieczenia należytego wykonaia umowy zostały okreslone we wzorze umow – załacznik nr 2 do siwz.

XXII.	Zawarcie umowy:

Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych. Ponadto informacje, o których mowa powyżej Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.szpitalparkitka.com.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż 10 dni licząc od dnia przekazania ( faxem lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru ) zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XXIII.	Wzór umowy - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XXIV. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

- Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy , uczestnikowi konkursu , a także innemu podmiotowi , jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę , o której mowa w art. 154 pkt.5 uPzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności , do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy , zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów , określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zatwierdził:

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP

Lek.med. Kazimierz Pankiewicz

Załącznik nr 1 do siwz

1. Wykonawca

Nazwa:....................................

#### FORMULARZ OFERTOWY

Siedziba: ............................................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................................

Nr NIP: ................................................................................................................................................

Nrtel.: .................................................................................................................................................

REGON: ..............................................................................................................................................

Nr faksu: ..............................................................................................................................................

2. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym składamy ofertę na:

................................................................................................................................................................

Oferujemy    realizację    przedmiotowego    zamówienia    zgodnie    ze    specyfikacją    istotnych
warunków zamówienia za cenę:
cena brutto.............................................................zł

(słownie brutto ............................................................................................................................................  )

| zqodnie z cenami w poniższej tabeli: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka VAT W % | Wartość brutto zł |
|  | A | B | C |  | D | E |
| l | dostawa i instalacja analogowego aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym i systemem CR pośredniej radiografii cyfrowej , czytników płyt , konsoli techników , kompletu płyt fosforanowych , opisowych stacji lekarskich , duplkatora płyt CD w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej WSzS oraz podłaczenie urzadzen cyfrowych do istniejącego systemu wg załącznika nr 3 do siwz |  |  |  |  |  |
| 2 | demontaż funkcjonujących aparatów oraz demontaż pantomografu na czas adaptacji pomieszczeń oraz jego montaż i uruchomienie po zakończeniu adaptacji wg załącznika nr 3 do siwz |  |  |  |  |  |
| 3 | Wykonanie projektów i przebudowa pomieszczeń - wg załącznika nr 4 do siwz , rzut I –go pietra – stanowi załącznik nr 6 do siwz |  |  |  |  |  |
| 4 | Dostawę i montaż mebli wg załącznika nr 5 do siwz |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | XXX |  |

cena netto  ......................................................... zł ,   stawka VAT    ...... % .

*Łączną cenę brutto należy wliczyć wg wzoru:

Łączna cena zamówienia brutto = łączna cena zamówienia netto + (łączna cena zamówienia netto x

stawka podatku VAT).

3.	Oświadczenia:

a)	 Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j- Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.); dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b)	Oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania z powodu
niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

c)	Oświadczam, że moja oferta jest ważna przez cały okres związania ofertą tj. przez 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

d)	Oświadczam, że składana oferta przetargowa jest zgodna z warunkami i treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4.	Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  (dotyczy osób fizycznych):

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

5.	Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt X ppkt 1.2 siwz - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zawarty w formularzu ofertowym) oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru itp.).

|  | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | Daty wykonania | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

UWAGA: do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty (np. protokół odbioru, referencje, itp.) potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług.

6. Wykaz robót budowlanych - w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunki wiedzy i doświadczenia , o którym mowa w pkt X ppkt 1.2 siwz - wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości , dat i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentu potwierdzającego ,że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidowo ukończone (zawarty w formularzu ofertowym) oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru itp.).

|  | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | Daty wykonania | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

UWAGA: do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty (np. protokół odbioru, referencje, itp.) potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług.

7. Termin realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany od dnia podpisania umowy.

8. Płatność w formie 24 miesięcznych równych rat. I-rata płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, a kolejne do 30 dnia każdego miesiąca . Faktura VAT będzie wystawiona na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP,  ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa ,NIP 573-22-99-604 , Regon 001281053 , po wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez wykonawcę i podpisanego przez obie strony.

9.     Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom :

.........................................................................................................................................................................

10. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej min   ..... miesięcznej gwarancji jakościowej na urządzenia wraz z oprogramowaniem , wyposażeniem i akcesoriami i min ...... miesięcznej gwarancji na roboty budowlane , liczonej od daty podpisania przez obie strony protokołu instalacji .

11. Oświadczam ,że zobowiązuję sie do przeprowadzenia wszelkich robót budowlanych w sposób gwarantujący zachowanie w stanie nienaruszonym istniejących traktów komunikacyjnych . W przypadku powstałych szkód zobowiązuje sie je naprawić na własny koszt .

12.	Informacja dotycząca liczby stron oferty oraz liczby załączników:

- oferta zawiera 	stron, w tym	załączników

Podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy oraz zaciągania zobowiązań

Załącznik nr 2 do siwz

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu............ w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej

“Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działają:

....................................................................................................................................................

a firmą ,

........................................................................

NIP........... , Regon .........., zarejestrowaną w Sądzie ...................pod nr KRS  ............. , zwaną dalej “ W y k o n a w c ą ”, w imieniu  której działają:

1.	........................................................................................................................................

2.	........................................................................................................................................

Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. Nr 19/04 poz. 177 )

PRZEDMIOT UMOWY

§1.

# 1. Przedmiotem Umowy jest :

- dostawa i instalacja analogowego aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym systemem CR pośredniej radiografii cyfrowej , czytników płyt , konsoli techników , kompletu płyt fosforanowych , opisowych stacji lekarskich , duplkatora płyt CD w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej WSzS oraz podłaczenie urzadzen cyfrowych do istniejącego systemu wg załącznika nr 3 do siwz

- demontaż funkcjonujących aparatów oraz demontaż pantomografu na czas adaptacji pomieszczeń oraz jego montaż i uruchomienie po zakończeniu adaptacji wg załącznika nr 3 do siwz

- wykonanie projektów i przebudowa pomieszczeń - wg załącznika nr 4 do siwz ,   rzut I –go pietra stanowi załącznik nr 6 do siwz

- dostawa i montaż mebli wg załącznika nr 5 do siwz

# Parametry techniczne aparatu szczegółowo określa załącznik do niniejszej umowy.

2. Strony dopuszczają możliwość dostaw sukcesywnych w ramach poszczególnych elementów przedmiotu umowy , zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

§ 2

Wykonawca oświadcza,  że urządzenia oraz wyposażenie będące przedmiotem umowy są fabrycznie nowe,  wyprodukowane po 01 stycznia 2010r  oraz spełniają,  wymagane obowiązującymi normami i przepisami prawa,  parametry techniczne i użytkowe,  a także określone obowiązującymi przepisami praw wymagania bezpieczeństwa i jakości.

TERMIN REALIZACJI

§ 3

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

      - dostawa do siedziby zamawiającego ,  instalacja  wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych wymaganych dla urządzeń zgodnie z procedurami producenta i  wykonaniem przebudowy pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej  - do 3-ch miesięcy , licząc od dnia zawarcia umowy.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I PRZEDSTAWICIELSTWO

§ 4

Zamawiający oświadcza, że zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy pomieszczeń przeznaczonych przez Zamawiającego dla potrzeb instalacji przedmiotu umowy,

- przechowania dostarczonego przedmiotu umowy do czasu instalacji w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie opakowań transportowych może nastąpić wyłącznie w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

- bieżącego odbioru jednorazowo dostarczanego przez Wykonawcę  przedmiotu umowy,

- W celu nadzorowania bieżącej realizacji umowy i potwierdzenia dostawy przedmiotu umowy zgodnie z protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz instalacji Zamawiający wyznacza:

- w sprawach urządzeń medycznych – dr n. med. Barbara Rudowicz -Pietruszewska , Beata Kościelna , Urszula Konaszewska , Krzysztof Wrona , mgr inż. Andrzej Misztela

- w sprawach systemów informatycznych – mgr inż. Bogdan Wrzesiński

- w sprawach adaptacji pomieszczeń – inż. Włodzimierz Płowiec

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I PRZEDSTAWICIELSTWO

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do:

1.	Dostarczenie do siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy, opakowanego i oznaczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z następującymi dokumentami:

- Kartami gwarancyjnymi w j.polskim

- Oryginalnymi instrukcjami obsługi

- Instrukcjami obsługi w języku polskim

- Dokumentacją techniczną w j.polskim

- Wykazem autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski

- Paszportami technicznymi wszystkich urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy

- Dokonania prawidłowej instalacji przedmiotu umowy.

- Zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby,  których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,  obowiązującym prawem i przepisami,  a w szczególności zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia

- Przeszkolenia personelu medycznego i technicznego –tj. dla lekarzy, techników, personel technicznego, informatyków zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem.

- W celu nadzorowania bieżącej realizacji umowy i protokolarnego potwierdzenia dostawy przedmiotu umowy zgodnie z protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz uruchomienia Wykonawca wyznacza -...................................................

CENA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 6

1.	Strony uzgadniają cenę przedmiotu umowy szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ( wraz z podatkiem VAT ) na kwotę brutto PLN  : ...............  słownie ............. złotych ...../100.

2.	Cena, o której mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności :

- dostawę na warunkach DDP Częstochowa

- koszty instalacji i uruchomienia

- koszty szkolenia personelu Zamawiającego

- koszty sprawowania serwisu gwarancyjnego

- koszty projektów

- koszty robót budowlanych wszelkich branż

- koszty demontażu

3.	W trakcie trwania umowy ceny mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 7

            - Płatność w formie 24 miesięcznych równych rat. I-rata płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, a kolejne do 30 dnia każdego miesiąca . Faktura VAT będzie wystawiona na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP,  ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa ,NIP 573-22-99-604 , Regon 001281053 , po wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez wykonawcę i podpisanego przez obie strony.

2.Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy

- Bank:

- Adres banku:

- Rachunek bankowy

- Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszt obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

- Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być przenoszone na rzecz osób trzecich.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§ 8

- Zamawiający przystąpi do bieżącego odbioru dostarczonego jednorazowo przez Wykonawcę przedmiotu umowy, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia ich gotowości do dostawy przez Wykonawcę .

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający może odmówić odbioru tej części dostawy do czasu ich usunięcia.

- Odbiór jednorazowej dostawy przedmiotu umowy zostanie dokonany protokólarnie w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Zgłoszenie braków ilościowych przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 3-ch dni od daty rozpakowania dostarczonego sprzętu.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy strony uznają datę podpisania przez obie strony protokołu instalacji w zakresie urządzenia medycznego i wszelkich robót budowlanych.

GWARANCJA JAKOŚCI I ILOŚCIOWA NA DOSTARCZONE URZĄDZENIA

§ 9

Wykonawca zapewnia Zamawiającego,  że:

- dostarczone urządzenia oraz wyposażenie będące przedmiotem zamówienia posiadają cechy o których mowa w § 2  niniejszej umowy.

- udziela Zamawiającemu pełnej min 24 miesięcznej gwarancji jakościowej na urządzenia wraz z oprogramowaniem , wyposażeniem i akcesoriami i min 24 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane , liczonej od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru .

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji:

- zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny przedmiotu umowy.

- zapewnia nieodpłatnie dokonanie przeglądów okresowych przez okres trwania gwarancji , zgodnie z zaleceniami producenta  , jednak nie rzadziej niż raz w roku .

- zapewnia dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10-ciu lat od daty wygaśnięcia gwarancji.

- możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada również za braki ilościowe w przedmiocie dostawy stwierdzone przez Zamawiającego. Dostarczony przedmiot umowy może być rozpakowany jedynie w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem przez pracowników Zamawiającego instrukcji obsługi.

  - „ Gwarancją nie są objęte :

  - uszkodzenia i wady urządzeń będących przedmiotem umowy wynikłe na skutek :

- eksploatacji urządzeń przez zamawiającego niezgodnej z ich przeznaczeniem,

- niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzeń,

- mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy Zamawiającego lub innych osób i wywołane    nim wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

  - uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (np.:pożar,powódź,zalanie itp.)

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia naprawy lub wymiany elementu (podzespołu) w terminie nie dłuższym niż 48 godziny w dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym , od czasu zgłoszenia awarii przez upoważnionego pracownika W.Sz.S. (dopuszcza się możliwość zgłaszania pisemnego, telefonicznego, faxem , e-mailem) . Usunięcie usterki nastąpi w terminie do 96 godzin w dni robocze. Podstawienie możliwych elementów zastępczych nastąpi w terminie max 3 dni.

- Wykonawca przyjmuje zgłoszenie serwisowe przez 24 godz. na dobę w okresie całego roku.

- Trzykrotnie naprawiony element (podzespół) przedmiotu umowy w okresie gwarancji podlega wymianie na nowy.

- Okres gwarancji określony w pkt. 2 przedłuża się o całkowity okres wyłączenia urządzenia z eksploatacji spowodowany awarią elementu (podzespołu).

- Celem wykonania naprawy personel Wykonawcy uzyska niczym nie ograniczony dostęp do przedmiotu umowy w godzinach pracy Zamawiającego.

- W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę Zamawiający może zlecić przeprowadzenie ekspertyzy niezależnemu specjaliście , zaakceptowanemu przez obie strony.

- Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE

§ 10

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 Pzp)

- W przypadku wygaśnięcia umowy dotacji gwarantującej zapewnienie środków finansowych zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania objętego niniejszą siwz.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa powyżej powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości uzasadniających odstąpienie, w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 11

  - Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach :

  - Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy,  za każdy dzień zwłoki,  nie więcej jak 10 % wartości przedmiotu umowy,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy,

  - Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość kar umownych, strony będą mogły dochodzić odszkodowań w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SIŁY WYŹSZEJ

§ 12

- W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze stron umowy, określony czas wykonania zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków.

- Jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia.

- W przypadku gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga strona musi być poinformowana w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od momentu zaistnienia okoliczności pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

- Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się z umowy w całości lub w części ma ona prawo do odstąpienia od umowy bez praw do odszkodowania.

- W przypadku rozwiązania umowy w taki sposób, jej końcowe rozliczenie musi być uzgodnione i postanowione przez obie strony umowy.

ZMIANY W UMOWIE

§ 13

- Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy podpisanego przez obie strony umowy.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,  których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 14

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny brutto umowy tj. PLN  : ........... (słownie: ...........złotych ....../100).

  - Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr .... do niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w:

- pieniądzu - wniesione na wyodrębnione konto Zamawiającego nr

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, po stwierdzeniu przez obie strony pełnej funkcjonalności i gotowości aparatu rtg i podpisaniu protokołu instalacji .

- Dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmii za wady na okres min 24 miesięcy dla urządzeń/min 24 miesięcy dla prac przystosowawczych/ począwszy od daty podpisania przez strony niniejszej umowy protokołu instalacji Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 30% kwoty, o której mowa w ust 1. paragrafu 14 , tj. ........ PLN (słownie: ........złotych ...../100) , w terminie nie później niż 7 dni od daty podpisania protokołu instalacji.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawcy przysługuje prawo zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których mowa w ust 2, pod warunkiem zachowania ciągłości i kwoty zabezpieczenia.

- Kwota zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmii za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady , o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie zobowiązań Wykonawcy z tegoż tytułu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Wszystkie dokumenty nazwane w niniejszej umowie załącznikami do umowy, SIWZ,  oferta Wykonawcy,  dokumentacja techniczna,  certyfikaty i świadectwa mające związek z realizacją przedmiotu umowy, stanowią integralna część niniejszej umowy.

§ 16

Wszelkie spory między stronami,  wynikłe z realizacji niniejszej umowy,  których nie uda się rozstrzygnąć polubownie,  strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z   dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz.177) oraz Kodeksu cywilnego.

§ 18

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  po jednym dla każdej ze    stron.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do siwz

SIWZ (parametry techniczne) analogowego , fabrycznie nowego aparatu RTG kostno płucnego z systemem radiografii pośredniej CR oraz wyposażeniem dodatkowym

- Producent  ......................................................................................................

- Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

- Kraj pochodzenia .............................................................................................

- Rok produkcji ..................................................................................................

# WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp | OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ | OCENA Punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat RTG |
| Generator wysokiego napięcia wysokiej częstotliwości |
|  | Moc generatora ≥ 65 kW | TAK |  |  |
|  | Zakres napięć co najmniej 40 – 150 kV | TAK |  |  |
|  | Zakres mAs dla automatyki AEC co najmniej 0,5 – 600 mAs | TAK |  |  |
|  | Zakres mAs dla nastaw ręcznych co najmniej 0,5 – 800 mAs | TAK |  |  |
|  | Zakres prądów co najmniej 0,5 – 800 mA | TAK |  |  |
|  | Zakres czasów ekspozycji co najmniej 0,002-4 s | TAK |  |  |
|  | Automatyka zdjęciowa (AEC) | TAK |  |  |
|  | Programy anatomiczne co najmniej 250 | TAK |  |  |
| Zawieszenie sufitowe z kołpakiem i lampą RTG |
|  | Zawieszenie sufitowe teleskopowe lampy RTG | TAK |  |  |
|  | Wzdłużny zakres ruchu lampy RTG co najmniej 350 cm | TAK |  |  |
|  | Poprzeczny zakres ruchu lampy RTG co najmniej 140 cm | TAK |  |  |
|  | Pionowy zakres ruchu lampy RTG co najmniej 145 cm | TAK |  |  |
|  | Zakres obrotu lampy RTG wokół osi poziomej co najmniej 2400 | TAK |  |  |
|  | Zakres obrotu lampy RTG wokół osi pionowej co najmniej 3300 | TAK |  |  |
|  | Wymiary ognisk lampy RTG ≤ 0,6/1 mm2 | TAK |  |  |
|  | Moc dla poszczególnych ognisk ≥ 30/80 kW | TAK |  |  |
|  | Wybór ogniska pośredniego z zakresu pomiędzy małym a dużym ogniskiem w połączeniu z programem anatomicznym dla optymalizacji jakości zdjęć i wydłużenia żywotności lampy | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Szybkość wirowania anody co najmniej 8000 obr/min | TAK |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody/kołpaka – co najmniej 300/1500 kHU | TAK |  |  |
|  | Pomiar dawki z wydrukiem | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem | TAK |  |  |
|  | Kolimator z przesłonami prostokątnymi i lokalizator świetlny (dostawa z 3 szt. żarówek zapasowych) | TAK |  |  |
|  | Kolimator z ręczną zmianą filtracji. Filtry utwardzające wiązkę rtg wprowadzane motorowo 0,1 mm Cu 0,2 mm Cu 0,3 mm Cu | TAK |  |  |
|  | Centralny aretaż 3 ruchów liniowych kolumny i wysięgnika kołpaka zwalniany jedną ręką | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Nadążny ruch lampy rtg za ruchami stołu rtg i statywu z automatyczną kontrolą ustawień SID. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kolimacja do rozmiaru kasety | TAK |  |  |
| Stół do zdjęć z opuszczanym blatem |
|  | Obciążalność płyty pacjenta co najmniej 200 kg | TAK |  | Największa nośność – 10 pkt. Pozostałe – 5 pkt. |
|  | Wymiary płyty pacjenta co najmniej 75 x 240 cm | TAK |  |  |
|  | Pływająca płyta pacjenta | TAK |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu co najmniej 26 cm | TAK |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu co najmniej 90 cm | TAK |  |  |
|  | Zmotoryzowana regulacja wysokości blatu stołu w zakresie co najmniej 29 cm. | TAK |  | Największy zakres – 10 pkt. Pozostałe – 5 pkt. |
|  | Najniższa pozycja blatu stołu od podłogi nie więcej niż 60 cm | TAK |  |  |
|  | Pochłanialność blatu - ekwiwalent mmAl najwyżej 0,8 mmAl | TAK |  |  |
|  | Oscylacyjna w obu kierunkach kratka przeciwrozproszeniowa typu Bucky o parametrach Pb r > 12 , linie/cm > 36 ; fO w zakresie 100 cm do 115 cm z możliwością wyjęcia bez użycia narzędzi | TAK |  |  |
|  | Uchwyt do kaset do wykonywania zdjęć promieniem poziomym Uchwyty do zamocowania pasa uciskowego wraz z pasem | TAK |  |  |
|  | System automatycznej kontroli ekspozycji wyposażony w co najmniej 3 komory pomiarowe | TAK |  | Największa ilość komór – 10 pkt. Pozostałe – 5 pkt. |
| Statyw do zdjęć |
|  | Zakres ruchu pionowego panela Bucky co najmniej 150 cm | TAK |  |  |
|  | Zmotoryzowany zakres pochylania panela Bucky co najmniej 90° / 20° | TAK |  |  |
|  | Minimalna wysokość środka panela stojaka od podłogi co najwyżej 40 cm | TAK |  | Najniższe położenie – 10 pkt. Pozostałe – 5 pkt. |
|  | Maksymalna wysokość środka panela stojaka od podłogi co najmniej 180 cm | TAK |  |  |
|  | Pochłanialność ścianki - ekwiwalent mmAl najwyżej 0,6 mmAl | TAK |  |  |
|  | Automatyka AEC min 3 komorowa | TAK |  | Największa ilość komór – 10 pkt. Pozostałe – 5 pkt. |
|  | Akceptowane formaty kaset standardowe od 18x24cm do 35x43cm | TAK |  |  |
|  | Oscylacyjna w obu kierunkach kratka przeciwrozproszeniowa typu Bucky o parametrach Pb r> 12 , linie/cm > 36 ; fO min. 140 cm z możliwością wyjęcia bez użycia narzędzi | TAK |  |  |
|  | Komplet uchwytów pacjenta do projekcji PA i LAT | TAK |  |  |
|  | Fabrycznie przewidziana możliwość osiągnięcia pełnej funkcjonalności aparatu cyfrowego DR (z płaskim panelem cyfrowym nie opartym na CCD) na bazie zainstalowanego aparatu rtg – bez demontażu elementów aparatu rtg: generatora, lampy rtg, stołu pacjenta i statywu płucnego | TAK |  |  |
| Dodatkowe wymogi |
|  | Zestaw interkom do komunikacji z pacjentem | TAK |  |  |
|  | Jeden zbiorczy certyfikat CE obejmujący cały aparat RTG | TAK |  |  |
|  | Główne podzespoły aparatu : stół RTG, statyw, mechanika, zawieszenie lampy, lampa pochodzące od jednego producenta | TAK |  |  |
| System radiografii pośredniej CR |
| Automatyczny jednoslotowy czytnik płyt obrazowych - 2 szt |
|  | Odczyt i przesyłanie obrazów w 12 bitach, | TAK |  |  |
|  | Pole powierzchni max. 0,24 [m2]( najmniejsza powierzchnia zabudowy najwyżej pkt.) | TAK | Podać wysokość, głębokość, szerokość | Najmniejsza 5 pkt pozostałe 0 pkt |
|  | Skanowanie płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielczością min.10 pikseli/mm | TAK |  |  |
|  | Przepustowość dla kaset 35 x 43cm przy rozdzielczości 10 pixeli/mm min. 62 kaset/godz | TAK |  |  |
|  | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi do badań ogólnodiagnostycznych formatów: 15 x 30 cm, 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm, 24 x57 cm, 35 x 101 cm, Podać wszystkie rodzaje i formaty | TAK |  |  |
|  | Czas potrzebny do wykonania kompletnego cyklu obróbki (od załadowania do wysunięcia) kasety dla kasety 35x43 cm max. 60 sek. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru kasowania płyty z poziomu technika (dotyczy kasowania niezależnego od cyklu odczytu) | TAK |  |  |
|  | Kolorowy panel kontrolny z wyświetlaczem funkcji | TAK |  |  |
|  | Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu | TAK |  |  |
|  | Zewnętrzny UPS obsługujący także konsolę technika zabezpieczający zakończenie badania i zamknięcie systemu bez utraty danych – 1 szt | TAK |  |  |
| Kasety z okienkiem identyfikacyjnym i płyty obrazowe 1 kpl |
|  | Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej 10 000 (ilość cyklów zapisu i odczytu) | TAK |  |  |
|  | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35x43cm – 10 sztuk, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm | TAK |  |  |
|  | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 24x30cm – 10 sztuk, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm | TAK |  |  |
|  | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 18x24cm – 3 sztuki, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm | TAK |  |  |
|  | Kaseta nie zintegrowana z płytą obrazową | TAK |  |  |
| Konsola technika – 2 sztuki |
|  | Połączenia danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z płytą obrazową przed i po ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Import danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist | TAK |  |  |
|  | Ze względu na wyświetlanie obrazów medycznych na monitorach stacji lekarskiej z głębia (skalą szarości) 10 bitową, wymagane jest aby oferent zapewnił rozwiązania techniczne, które pozwolą na przesłanie ocenianych obrazów medycznych bez utraty ich jakości diagnostycznej. | TAK |  |  |
|  | Czytnik kodów paskowych pozwalający na łączenie danych identyfikacyjnych płyt z danymi pacjenta i rodzajem badania | TAK |  |  |
|  | Wpisywania danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku za pomocą klawiatury i ekranu dotykowego | TAK |  |  |
|  | Stacja nie zintegrowana z czytnikiem (oddzielny element) | TAK |  |  |
|  | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskiej, sieci PACS, do suchego drukowania | TAK |  |  |
|  | Monitor stacji technika LCD min. 17", dotykowy | TAK |  |  |
|  | Komputer stacji technika Procesor Min. 2,5GHz/ RAM 1 GB/HDD 80GB/Windows XP Professional | TAK |  |  |
|  | Wydruk zdjęcia bezpośrednio ze stacji technika | TAK |  |  |
|  | Wydruku obrazów jednego pacjenta w różnych konfiguracjach z możliwością wydruku powiększeń i pomniejszeń | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie stacji technika w języku polskim z pomocą kontekstową | TAK |  |  |
|  | Obróbka obrazu: zmiana zaczernienia i kontrastu, rotacja obrazu, stosowanie filtrów obrazowych w stacji technika | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do nanoszenia komentarzy | TAK |  |  |
|  | Czas od umieszczenia kasety 35x43 cm w czytniku do wyświetlenia obrazu na stacji technika max 60 sek. | TAK |  |  |
|  | Obsługa dodatkowych czytników płyt obrazowych min 4 | TAK |  |  |
|  | Zapis na nośniku elektronicznym wyświetlanego na monitorze obrazu w formacie JPEG z możliwością wyboru stopnia kompresji | TAK |  |  |
|  | Możliwość instalacji dodatkowych wolnostojących konsoli do nanoszenia danych pacjenta min 6 | TAK |  |  |
|  | Rejestracji badania na dowolnej konsoli oraz otwarcie i kontynuowanie badania na dowolnej innej konsoli | TAK |  |  |
|  | Zdalne serwisowanie przez modem lub w inny sposób pozwalające na oglądanie pulpitu Użytkownika przez serwisanta i usuwania błędów | TAK |  |  |
|  | Tworzenie lokalnej bazy danych pacjentów zarejestrowanych na danej konsoli w ilości min 50 000 | TAK |  |  |
|  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu | TAK |  |  |
|  | Zintergrowanie z istniejącym na terenie szpitala systemem PACS – przesyłanie danych i pełna komunikacja z sewrerem w WSzS. | TAK |  |  |
| Trzymonitorowa lekarska stacja diagnostyczna z oprogramowaniem diagnostycznym – 1 szt. |
|  | Komputer PC, minimum: Pentium IV 3 GHz, RAM 2GB, dyski twarde w układzie RAID 250 GB, karta sieciowa 10/100/1000, napędy FDD, CD/DVD R-RW, | TAK |  |  |
|  | 2 Monitory radiologiczne monochromatyczne LCD - Producent, nazwa, typ | TAK |  |  |
|  | Przekątna ekranów monitorów diagnostycznych minimum 21 cali | TAK |  |  |
|  | Jasność ekranu monitorów diagnostycznych minimum 1200 cd/m2 | TAK |  |  |
|  | Kontrast ekranu monitorów diagnostycznych minimum 850 :1 | TAK |  |  |
|  | Parametry monitora diagnostycznego: - szeroki kąt widzenia w pionie i poziomie min. 170/170º - certyfikat do zastosowań medycznych - rozdzielczość min. 2 MP - tryb pracy w pionie lub w poziomie - kontroler graficzny dedykowany do prac medycznych umożliwiający pracę z dwoma monitorami. | TAK |  |  |
|  | Monitor opisowy LCD, 17” | TAK |  |  |
|  | Zasilacz UPS: moc minimum 600 W czas podtrzymania min 15 min | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie stacji lekarskiej MS Windows XP Pro PL, Microsoft Office XP Min. Basic PL | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie DICOM - spełniające wymagania: - automatycznego pobierania obrazów - import obrazów DICOM i standardowych plików graficznych (JPG, BMP). - zarządzanie obrazami w sieci przychodni PACS (istniejącej) - automatyczne dostosowanie wyświetlanych parametrów do standardu DICOM oraz dostosowanie trybu wyświetlania na min 2 monitorach. - praca z zewnętrznym systemem RIS. - diagnoza i opis badań radiologicznych w użytkowanym obecnie na terenie szpitala systemie PACS (moduł opisowy) - pomiary odległości, kątów, obwodów i powierzchni. - przeszukiwanie listy pacjentów według różnych kryteriów - wyświetlanie obrazów w różnych podziałach | TAK |  |  |
|  | Bezpośredni zapis z aplikacji na nośnik CDR/DVDR z możliwością przeglądania zapisanych obrazów na dowolnym komputerze PC | TAK |  |  |
| Stanowisko opisowe z monitorami diagnostycznymi do CT, MR – szt. 1 |
|  | Monitor medyczny o minimalnych wymaganiach – szt 2: - medyczny kolorowy 2 Megapixeli kolor, - 1200x1600 punktów (1600x1200) (21") 54 cm, - pole obrazu 432x324 mm, - przekątna pola obrazowego 540 mm, - wyświetlanych 16,77 milionów kolorów, - plamka min. 0,270 mm, martyca TFT, - kontrast 550:1, jasność 250 cd/m2, kąt widzenia 170x170º. - Wejście DVI-I 29-pin, - sygnał analogowy (31-94 kHz, 49-86 Hz, 202,5 MHz), - cyfrowy (31-76 kHz, 59-61 Hz, 162 MHz), - USB, - czas reakcji 30 ms, - certyfikat CE | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Trzeci kolorowy monitor LCD min. 19” do wyświetlania danych demograficznych pacjenta oraz opisów badań w systemie RIS – szt. 1 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Otwieranie badań USG/CR/DR/CT/MR/PET/MN | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitory diagnostyczne i monitor kolorowy podłączone do jednego komputera i obsługiwane za pomocą jednej klawiatury i jednej myszy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw kalibracyjny do monitorów medycznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komputer, minimalne wymagania: - Procesor C2D2.3GHz, - Pamięć RAM 2GB, - Karta graficzna trzymonitorowa do monitorów 2MP - Dysk twardy HDD 320GB SATA, - LAN 1Gbit/s, - Nagrywarka +-CD/DVD, - System operacyjny: Windows XP Prof. PL - Pakiet MS Office: Word, Excel - Klawiatura, mysz optyczna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera (min. 650VA) ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Drukarka laserowa monochromatyczna – sieciowa do wydruku opisów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne, badania tomograficzne z kontrastem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość tworzenia własnych makr wyświetlających listę badań min. tylko dzisiejszych lub tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądarka animacji Funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji - ustawienie przeglądania animacji w pętli - zmiana kierunku animacji - ustawienie zakresu obrazów do animacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja kolimacji obrazu badania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Drukowanie obrazów badania na papierze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika: Min. funkcje: - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu, odbicia lustrzane) - zapisywanie powiększenia obrazu - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 3D obrazów CT/MR w tym: Wolumetryczne (VRT) Powierzchniowe (SSD) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe MPR - Tworzenie przekrojów wielopłaszczyznowych - Typy przeglądarek wielopłaszczyznowych – możliwość wyboru odpowiedniej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Inwersja pozytyw/nagatyw w obrazie badania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja ręcznego łączenia dwóch lub więcej serii | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami. Kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja cofnięcia ostatnio wykonanej zmiany obrazu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Współpraca z dowolnym serwerem w standardzie DICOM 3.0 - Usługa pobierania Query/Retrieve - Hierarchiczne pobieranie badań - Możliwość konfiguracji serwerów DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądanie badań - Organizacja ekranu przez użytkownika - Menu kontekstowe w zależności od funkcji - Organizacja pola Viewport - Anulowanie i powtarzanie ostatnio wykonywanych operacji - Animacja obrazów. - Sumowanie / przetwarzanie obrazów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ustalanie parametrów wyświetlania - Palety kolorów - Interpolacja obrazów - Funkcja powiększania i translacja obrazów, min. - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, wyświetlenie - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu) - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania - Obroty i odbicia lustrzane względem osi (funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiary na obrazie i adnotacje tekstowe - Siatki pomiarowe - Pomiary odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie - Pomiary kątów, w tym kątów Cobba - Pomiary współrzędnych i wartości w punkcie - Adnotacje tekstowe (funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika) - Kasowanie pomiarów i usuwanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regiony zainteresowania – ROI - ROI o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta - Kreślenie regionów i ich atrybuty - Obliczenia statyczne dla regionów - Edycja i kopiowanie regionów - Definiowanie zestawów regionów - Definiowanie regionów przestrzennych - Analiza trójwymiarowych regionów zainteresowania - Trójwymiarowa prezentacja obrazów zainteresowania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Filtrowanie obrazów - Definiowanie filtrów - Filtracja obrazów za pomocą filtrów lokalnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Technika znaczenia obiektów kluczowych (Key Image Note – KIN) - Zaznaczanie obrazów do obiektów KIN - Zapamiętywanie obiektów KIN - Tworzenie stanów prezentacji serii obrazów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie danych przestrzennych (3D) - Funkcje przekształcające - Edytor funkcji przekształcającej - Edycja wolumenów w przeglądarce MPR - Nawigacja w opcji 3D - Efekty specjalne 3D - Galeria predefiniowanych obrazowań 3D | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Raporty diagnostyczne SR - Tworzenie struktury dokumentu - Edycja raportu diagnostycznego - Drukowanie raportów - Przesyłanie opracowanych raportów do repozytorium - Zapamiętywanie tekstu raportu w zbiorze - Tworzenie załączników MIME | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tworzenie wydruków obrazów - Kompozytor strony do wydruku - Drukowanie w standardzie DICOM PRINT - Konfiguracja drukarek Dicom | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Inne opcje programu - Zapisywanie badań na płytach CD/DVD - Zapamiętywanie obiektów Secondary Capture - Zapis obrazów w postaci .jpg i .bmp - Konfiguracja główna programu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Konfiguracja programu - Konfiguracja skrótów klawiaturowych - Zakładka konfiguracyjna REVIEW - Generalny zbiór konfiguracyjny programu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb (Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pełna integracja z istniejącycm na terenie szpitala systemem PACS. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowany system – minimum 24 miesięcy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Minimum dwa nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w roku w okresie trwania umowy gwarancyjnej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie użytkowników i administratorów oraz informatyków z zakresu dostarczonych urządzeń i oprogramowania bezpośrednio po instalacji systemu – min. 2 dni robocze. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie użytkowników z zakresu dostarczonych urządzeń i oprogramowania po 2 tygodniach od instalacji systemu – min 1 dzień roboczy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie użytkowników z zakresu dostarczonych urządzeń i oprogramowania po 4 tygodniach od instalacji systemu – min 1 dzień roboczy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich stanowisk w formie drukowanej lub elektronicznej na CD – przy dostawie. | TAK |  | Bez punktacji |
| Automat do wypalania płyt DVD do archiwizacji długoterminowej oraz wypalania i nadruku płyt CD/DVD dla pacjenta – 1 sztuka |
|  | Oprogramowanie umożliwia nagrywanie badań na płytach CD dla pacjenta z dołączoną przeglądarką i opisem badań, oraz tworzenie graficznych etykiet | Tak |  |  |
|  | Funkcjonalności przeglądarki dołączonej na płycie pacjenta: Możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie Możliwość otwarcia kilku serii badań Pomiar odległości Pomiar kąta Powiększanie obrazu Lupa Zmiana kontrastu obrazu Zmiana jasności obrazu Pomiar pola Menu w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Nagrywanie płyt DVD do archiwizacji długoterminowej i tworzenie graficznych etykiet | Tak |  |  |
|  | Zliczanie wypalonych płyt CD/DVD | Tak |  |  |
|  | Pełna współpraca z systemem PACS/RIS użytkowanym obecnie w szpitalu. | Tak |  |  |
|  | Duplikator – urządzenie do nagrywania płyt CD/DVD o parametrach: zintegrowana monolityczna obudowa dwóch napędów nagrywających z drukarką atramentową, nadruk atramentowy o rozdzielczości 4800 dpi x 1200 dpi,, maksymalna szerokość nadruku 120 mm, pojedynczy zintegrowany automatyczny podajnik na 100 płyt, pojemność odbiornika na 100 płyt, interfejs USB / Firewire. Tusz: czarny i kolorowy. | Tak/opisać |  |  |
|  | Płyty CD – podłoże białe - do nadruku atramentowego rekomendowane przez producenta duplikatora 3000 szt. | Tak |  |  |
|  | Płyty DVD – podłoże białe - do nadruku atramentowego rekomendowane przez producenta duplikatora 500 szt. | Tak |  |  |
|  | Komputer sterujący o minimalnej konfiguracji: procesor min. 2,4 GHz, pamięć RAM min. 2x1GB, dysk twardy 3 sztuki min. 120GB, system operacyjny: polskojęzyczny, posiadający działającego klienta do NetWare 5.0 (istniejący serwer plików), zarządzalny za pomocą ZENWorks 1.1 (istniejący w szpitalu system zarządzania stacjami i użytkownikami). | Tak/Opisać |  |  |
|  | Monitor LCD min. 19” | Tak |  |  |
|  | System połączony z istniejącym systemem PACS, umożliwiający wypalanie płyt również w ramach zastępowania istniejących wypalarek (awaria, konserwacja, przeciążenie) i z innych urządzeń (tomograf, rezonans) przez użytkowany system PACS. | TAK |  |  |
| Rozbudowa centralnego urządzenia sieciowego |
|  | Producent, marka, model | Podać |  |  |
|  | Powinno być oparte o urządzenie o zamkniętej konfiguracji | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno posiadać tzw. Switching Engine o wydajności co najmniej 16Mpps oraz matrycę 32Gbps | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno posiadać możliwość wyprowadzenia co najmniej 48 porty Ethernet w wykonaniu UTP o przepusowości 10/100/1000, oraz minimum 4 porty GigabitEthernet definiowane przez moduły SFP (powinno zostać dostarczone z jednym modułem SFP - LC connector - SX transceiver o przepustowości 1 GigabitEthernet) | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno posiadać możliwość tworzenia stosu o przepustowości co najmniej 32Gbps w stosie. Stos powinien obejmować możliwość podłączenia minimum 8 urządzeń | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno umożliwiać tworzenie stosów z możliwością definiowania QoS globalnie dla stosu | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno posiadać możliwość zdefiniowania co najmniej 1000 sieci VLAN oraz co najmniej 128 instancji STP | TAK |  |  |
|  | Urzadzenie powinno umożliwiać definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIP i routing statyczny oraz mieć możliwość późniejszego dodania funkcjonalności routingu OSPF i BGPv4 poprzez wymianę oprogramowania | TAK |  |  |
|  | Poprzez wymianę oprogramowania urządzenie powinno posiadać moliwość wsparcia IGMP v1 i v2 oraz definiowania routingu multicasów w oparciu o protokoły PIM i DVMRP | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno wspierać Jumbo Frames (9K) | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: 802.1w 802.1s (co najmniej 100 instancji) możliwość grupowania portów (channel, trunk, hunt group) zgodnie z 802.3ad (LACP) | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno umożliwiać rozbudowę o protokół HSRP lub VRRP lub równoważny, jako dodatkowy mechanizm związany z zapewnieniem ciągłości pracy sieci | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority Możliwość “re-kolorowania” pakietów przez urządzenie – pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS. Pełne wsparcie dla 64 wartości pola DSCP Możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją do kwantu 16Kbps lub mniejszego. Obsługa mechanizmów Shaped Round Robin (nie jest akceptowalne wsparcie tylko mechanizmów WRR) lub równoważnego mechanizmu. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Autoryzację użytkowników/portów przez 802.1x z możliwością przypisania następujących atrybutów Podsieć VLAN Listy dostępowe określające dostępne zasoby Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3. Mozliwość definiowania list dostępowych dla portów urządzenia, dla sieci VLAN – wewnętrznych i zewnętrznych (przy routingu pomiędzy sieciami VLAN) Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+ Możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. isolated ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzednym (promiscuous port) lub funkcjonalność Private VLAN | TAK |  |  |
|  | Powinno umożliwiać konfigurację portów Remote SPAN | TAK |  |  |
|  | Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) powinien byc możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwosc przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamiąci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian | TAK |  |  |
|  | Powinno mieć możliwość montażu w szafie 19” | TAK |  |  |
|  | Powinno być wysokości 1U | TAK |  |  |
|  | Montaż i konfiguracja na miejscu zgodnie z wymaganiami Sekcji Informatyki. Gwarancja co najmniej 24 miesiące. Przez okres gwarancji dostęp do inżyniera sieciowego (telefoniczny i mailowy), zapewniający wsparcie w konfiguracji i diagnozowaniu problemów sieciowych | TAK |  |  |
|  | Urządzenie musi pracować w jednym stacku z istniejącymi – Catalyst 3750 oraz Catalyst 3750G. Dostawca zapewnia wszelkie akcesoria niezbędne do rozbudowy stacka (kable itp.). Urządzenie po podłączeniu do istniejącego stacka ma być widoczne jako jego część o tym samym adresie IP co stack. Musi być w pełni zarządzalne przez oprogramowanie CISCO Network Assistant | TAK |  |  |
| Przełącznik dostępowy sieci LAN – 1 sztuka |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Powinno być oparte o urządzenie o zamkniętej konfiguracji | TAK/podać producenta i model urządzenia |  |  |
|  | Urządzenie powino być fabrycznie wyposazone w 64MB pamięci DRAM oraz 32 MB pamięci Flash | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno zapewniać obsługe min. 8000 adresów MAC | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno posiadać wydajność przełączania (tzw. switching fabric) co najmniej 16 Gbps oraz przepustowość (tzw. forwarding rate) co najmniej 6,5 Mpps dla pakietów 64 bajtowych | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno posiadać co najmniej 24 portów FastEthernet w standardzie 10/100BaseTX oraz dwa porty typu combo mogące pracować jako 10/100/1000BASE-T oraz 1000BaseX ze stykiem definiowanym przez SFP, GBIC lub równoważne (dostarczone z jednym modułem SX 1 GigabitEthernet) | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno automatycznie wykrywać przeplot na portach miedzianych – Auto-MDIX | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno posiadać wbudowane narzędzia do diagnozy okablowania na portach miedzianych (time domain reflector) | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno obsługiwać co najmniej 255 sieci VLAN i 4000 VLAN ID | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno obsługiwać mechanizmy dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno obsługiwać protokoły sieciowe zgodnie ze standardami: IEEE 802.1x IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.3x full duplex dla 10BASE-T i 100BASE-TX IEEE 802.3ad IEEE 802.1D IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ab 100BASE-T | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu mechanizm automatycznej konfiguracji portów do obsługi VoIP możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją co 1Mbps dla ruchu wejściowego i wyjściowego. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: możliwość dostępu do urządzenia przez konsolę szeregową oraz - poprzez wymianę oprogramowania – obsługa SSHv2 i SNMPv3. możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+ możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzednym (designated port) lub funkcjonalność private VLAN (w ramach portu) monitorowanie zapytań i odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping) możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/UDP bez spadku wydajności urządzenia min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend) współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno umożliwiać obsługę ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv3 | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP | TAK |  |  |
|  | Powinno być możliwe uruchomienie funkcji serwera DHCP | TAK |  |  |
|  | Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nie ulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian | TAK |  |  |
|  | Powinno być możliwe zarządzanie przy pomocy bezpłatnej aplikacji graficznej dostarczanej przez producenta | TAK |  |  |
|  | Powinno mieć możliwe łączenie przełączników we wspólnie zarządzanie klastry | TAK |  |  |
|  | Powinno mieć możliwość zastosowania zewnętrznego redundantnego zasilacza | TAK |  |  |
|  | Powinno mieć możliwość montażu w szafie 19” | TAK |  |  |
|  | Powinno posiadać obudowę wykonaną z metalu | TAK |  |  |
|  | Urządzenie musi pracować w jednym stacku z istniejącym – Catalyst 2690 24 TC. Dostawca zapewnia wszelkie akcesoria niezbędne do rozbudowy stacka (kable itp.). Urządzenie po podłączeniu do istniejącego stacka ma być widoczne jako jego część o tym samym adresie IP co stack. Musi być w pełni zarządzalne przez oprogramowanie CISCO Network Assistant | TAK |  |  |
|  | Montaż i konfiguracja na miejscu zgodnie z wymaganiami Sekcji Informatyki. Gwarancja co najmniej 24 miesiące. Przez okres gwarancji dostęp do inżyniera sieciowego (telefoniczny i mailowy), zapewniający wsparcie w konfiguracji i diagnozowaniu problemów sieciowych | TAK |  |  |
| Środki indywidualnej ochrony radiologicznej pacjenta i personelu |
|  | Fartuch ochronny pediatryczny z gumy ołowiowej o równoważniku Pb 0,5 mm dwustronny (Typ: DO (PONCHO)) – rozmiar 134 – 2szt. (dokładny model na str. http://www.antix.com.pl/fartuchy_dwustronne.html) lub równoważny | TAK |  |  |
|  | Fartuch ochronny pediatryczny z gumy ołowiowej o równoważniku Pb 0,5 mm dwustronny (Typ: DO (PONCHO)) – rozmiar 110 – 2szt. (dokładny model na str. http://www.antix.com.pl/fartuchy_dwustronne.html) lub równoważny | TAK |  |  |
|  | Metalowe wieszaki ścienne na wszystkie rodzaje fartuchów 2 sztuki | TAK |  |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych oraz wykona testy specjalistyczne (jeden na rok) | TAK |  | ≥36 miesięcy – 30pkt. <36 miesięcy – 15 pkt. |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 48 godziny w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie do 96 godzin (dni robocze). | TAK |  |  |
|  | Podstawienie możliwych elementów zastępczych systemu na czas naprawy w terminie max. 3 dni | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | TAK |  |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy systemu o inne moduły. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim, | TAK |  |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno - eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie. | TAK |  |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | TAK |  |  |
|  | Pełna integracja z istniejącym w szpitalu systemem PACS. | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego (13 lekarzy radiologów, 17 techników elektoradiologii, 1 fizyka medycznego) w zakresie obsługi aparatu RTG , systemu radiografii pośredniej, konsoli techników oraz konsoli lekarskich. | TAK |  |  |
|  | Instalacja i położenie sieci komputerowej do każdego dostarczonego komputera oraz urządzenia podłączonego do systemu PACS. Stanowisko takiej sieci składa się z jednego przyłącza sieci komputerowej (kat. 6, ekranowana FTP, położona do punktu dystrybucyjnego na budynek B2) oraz dwóch przyłączy elektrycznych (instalacja wydzielona, położona również do punktu dystrybucyjnego na budynek, dzielona na obwody zgodnie z obciążeniem – ok. pięciu stanowisk na jeden obwód). Zakup i montaż urządzenia umożliwiającego zasilanie bezprzerwowe gniazd elektrycznych wydzielonej sieci zasilającej urządzenia komputerowe w budynku B o mocy ok 20 kVA, wejście i wyjście trzyfazowe, czas podtrzymania min. 90 minut. Wykonanie zasilania w/w urządzenia wraz z układem sterowania. | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego i 4 informatyków. Dostarczane moduły PACS mają być sewrisowane przez personel informatyczny szpitala. | TAK |  |  |
|  | Demontaż aparatury rtg (aparatu rtg i tomografu komputerowego) obecnie funkcjonującej i transport we wskazane miejsce w szpitalu oraz demontaż i ponowny montaż pantomografu. |  |  |  |
|  | Dostawca sprzętu na własny koszt wykona i dostarczy testy akceptacyjne zainstalowanego sprzętu rtg oraz programów komputerowych współpracujących z nim wraz z dokumentacją zdjęciową. |  |  |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla wszystkich dostarczonych urządzeń wchodzących w skład systemu. | TAK |  |  |

Gwarancja:  ………………………………. (min 24 miesiące)

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: ......................................................

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim ze wskazaniem nr strony .

Załącznik nr 4 do siwz

Warunki budowlane lokalizacji ,, Aparatu analogowego kostno-płucnego’’

Przewidywana lokalizacja aparatu ZDO budynek ,,B’’ II piętro pomieszczenie 2/77.

Przebudowie ulegają dwa pomieszczenia: pomieszczenie 2/77, 2/78 oraz korytarz 2/68.

Projekt budowlany zamierzanych do wykonania robót sporządzi wykonawca.

I.Roboty do wykonania w pomieszczeniu 2/77:

- Demontaż wykładziny podłogowej  oraz montaż nowej – 37,1 m2

- Demontaż płytek ściennych  powtórny montaż nowych – 75 m2

- Wymiana opraw oświetleniowych oraz niezbędna instalacja elektryczna.

- Wykończenie instalacji przeciwpożarowej dla obydwu pomieszczeń  2/77, 2/78

( 5 czujek) oraz wspólnej sterowni oraz podłączenie do centrali p.poż.

5.   Wykonanie sufitu podwieszanego  - 37,1 m2

- Montaż klimatyzatora – 1 szt.

- Instalacja wodno-kanalizacyjna wg potrzeb.

- Likwidacja gazów medycznych w ścianie sterowni.

- Wykonanie gniazd gazów medycznych (tlen , próżnia , podtlenek azotu ) w ścianie w osi 16.

II.Kabina sterownicza w pom. 2/78

1.Wykonanie ściany z cegły pełnej grubości ½ cegły – 17,2 m²

2.Oprawienie skrzydeł drzwiowych szerokości 90 cm – sztuk 1.

3.Licowanie ścian płytkami glazurowanymi – 34,4 m².

4.Osadzenie nadproża prtefabrykowanego lub belki stalowej długości 3 ,6 m – 1 sztuka .

5.Dostawa i montaz okna ołowianego 120x100 cm – sztuk 1.

6. Malowanie ścian i sufitów, trzykrotne.

III.Roboty do wykonania w pomieszczeniu 2/78:

1. Wykonanie wnęki pod lokalizację sterowni wspólnej dla pomieszczeń 2/78, 2/77 –7,5 m2

2. Wykonanie powiększonej sterowni z szyba ołowianą pod lokalizację następujących urządzeń:

  - 2  blaty robocze od strony obydwu pracowni.

  - 2 konsole technika

  - stanowisko do przeglądania badań PAKS i przesyłanie badań do wypalarki.

  - Stanowisko do wprowadzania danych do cyfry pośredniej.

  - 2 konsole technika z blatem do obsługi pantamografu i przyszłościowo  telecomanda.

  - Stanowisko do przeglądania badań PAKS i przesyłanie badań do wypalarki

  - Wypalarka z komputerem

  - Czytnik płyt fosforowanych

  - Regał wiszący otwarty na ścianę od strony WC

  - Klimatyzator urządzeń

3.   Demontaż wykładziny podłogowej i powtórny montaż nowej – 46,4 m2

4.   Demontaż i ponowny montaż płytek ściennych – 67,5 m2

- Demontaż ściany zewnętrznej WC ( 6 m2) przesunięcie ściany o około 1,0 m ( powiększenie kabiny WC ) wraz z licowaniem płytkami glazurowanymi- 8 m2

- Adaptacja pomieszczenia sterowni na przebieralnię. – 5 m2

- Wymiana opraw oświetleniowych oraz wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej.

- Wykonanie sufitu podwieszonego – 46,4 m2

IV.Roboty do wykonania korytarz 2/69

- Demontaż płyt podłogowych oraz powtórny  montaż ... PCV – 21,3 m2

- Demontaż płytek ściennych i powtórny montaż –   40,80 m2

- Zabudowa ścianką aluminiową na profilach lekkich z drzwiami szer. 1,0 m – 11,10 m2

- Wykonanie nowej ścianki z cegły pełnej grubości 12 cm – 5,0 m2

- Malowanie wszystkich pomieszczeń.

- Montaz klimatyzatora.

- Likwidacja przepustów i otworów technologicznych w dotychczasowej ciemni RTG.

- Przełozenie umywalki na ścianę w korytarzu sąsiadujacą z natryskiem pom. nr 2/66.

V. Wykonanie instalacji telefonicznej we wspólnej sterowni i korytarzu.

VI.Instalacja i położenie sieci komputerowej do każdego dostarczonego komputera oraz urządzenia podłączonego do systemu PACS. Stanowisko takiej sieci składa się z jednego przyłącza sieci komputerowej (kat. 6, ekranowana FTP, położona do punktu dystrybucyjnego na budynek B2) oraz dwóch przyłączy elektrycznych (instalacja wydzielona, położona również do punktu dystrybucyjnego na budynek, dzielona na obwody zgodnie z obciążeniem – ok. pięciu stanowisk na jeden obwód).

VII.Wykonawca zobowiązuje sie do przeprowadzenia wszelkich robót budowlanych w sposób gwarantujący zachowanie w stanie nienaruszonym istniejących traktów komunikacyjnych . W przypadku powstałych szkód zobowiązuje sie je naprawić na własny koszt.

VIII.Instalacja elektryczna w w/w pomieszczeniach musi być wykonana zgodnie z obowiązujacymi przepisami (dotyczy również części metalowych nieelektrycznych np. Futryna , grzejnik ,...itp.) z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej. Wykonana instalacja elektryczna musi być doprowadzona do istniejacych szachtów z zabezpieczeniami.

Załącznik nr 5 do siwz

| MEBLE |
| --- |
| Stanowisko Robocze Techników Pomieszczenie Techników | - Nowy blat roboczy do pracy w pozycji siedzącej na docelowo 5 komputerów – uwzględnić przepisy dotyczące higieny pracy BHP Szafa na archiwum Szafa regał we wnęce od strony ciemni na materiały eksploatacyjne CD/DVD/MATERIAŁY BIUROWE itp. Regał do sufitu książki 6 krzeseł obrotowych z podłokietnikami z regulacją wysokości oraz oparcia do pracy przy komputerach |
| Sterowanie RTG Wspólna Dla Pracowni RTG 2 i RTG 3 | Dwa blaty robocze od strony pracowni 2 i 3 do pracy w pozycji stojącej uwzględniające: blat prac 2 konsola technika, stanowisko do przeglądania badań PAKS, i przesłanie badań do wypalarki, ris, stanowisko do wprowadzania danych cyfry pośredniej, wysokie krzesła 4 na kółkach z oparciami i podłokietnikami, blat do pracowni nr.3 dwie konsole technika (pantomograf + telekomando ) stanowisko do wprowadzania danych do cyfry pośredniej, wypalarka z komputerem, czytnik płyt fosforanowych. Regał wiszący otwarty na ścianę od strony WC |
| Pracownia RTG 3 | Krzesło dla pacjenta, 2 x asystor dla technika i pielęgniarki na materiały eksploatacyjne do pantomografu, szafka dla pielęgniarek, szafka wisząca na ścianę na leki ( zamykana ) mały regał otwarty wiszący na oprzyrządowanie pomocnicze – osłony kliny itp. |
| Ubikacja w Pracowni RTG 3 | Nowa muszla z dolnopłukiem plus umywalka |
| Przebieralnia w Gabinecie 3 | Ławka i wieszak |
| Ubikacja w Pracowni RTG 2 | Nowa muszla z dolnopłukiem plus umywalka |
| Pracownia RTG 1 (cyfrowa) | Nowy blat wkomponowany w istniejącą infrastrukturę w sterowni – przystosowanie do pracy w pozycji stojącej lub wysokiej siedzącej ( równy z istniejącym już blatem w identycznej lub zbliżonej tonacji kolorystycznej ) zapewniający stanowisko nr. 3 komputerów wypalarki + ris. Regał otwarty wiszący na ścianie w pracowni 1 na oprzyrządowanie pomocnicze, które obecnie znajduje się w szafie 3 krzesła obrotowe wysokie na kółkach. |
| Pracownia RTG 2 | Krzesło dla pacjenta |
| Gabinet Kierownika | Nowe meble – kompleksowe wyposażenie: biurko, 1 fotel z wysokim oparciem z podłokietnikami, 1 szafa z regałem, 2 fotele ,1 stolik okolicznościowy. |
| Rejestracja | Nowe meble – kompleksowe wyposażenie: Blat roboczy szer. 70 cm dł. 240 cm z szafką 40 cm z 4 szufladami. Meblościanka dł. 290 cm wys. 200 cm zabudowana szafa + 8 półek zbudowanych + 10 półek otwartych. Zabudowa okienka rejestacji i ścian bocznych: 1 blat roboczy dł. 380 cm szer. 80 cm z dwoma szafkami pod blatem szer. 40 cm każda .2 blaty robocze boczne dł 160 cm szer. 80 cm z dwoma szafkami pod blatem szer. 80 cm. Dwie zabudowy ścian półkami otwartymi dł 160 cm wys 110 cm stojące na blatach bocznych , 5 krzeseł obrotowych z podłokietnikami z regulacją wysokości oraz oparcia do pracy przy komputerach |
| Pokoje opisowe | Pięć biurek komputerowychprzystosowanych do konsoli opisowych oraz 10 krzeseł obrotowych z podłokietnikami z regulacją wysokości oraz oparcia do pracy przy konsolach opisowych. |

Załącznik nr 6 do siwz

# Rzut I piętra