Częstochowa dnia 2007-11-27

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 68/  1718 /07

Szanowni Państwo !

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie wraz z przystosowaniem

pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb funkcjonowania nowoczesnej

aparatury medycznej: Pakiet I – aparatu RTG naczyniowego z ramieniem C;

Pakiet II – tomografu komputerowego;

Pakiet III – cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego;

Pakiet IV – przewoźnego aparatu RTG z ramieniem C .

W nawiązaniu do zapytań o treści :

# dot. SIWZ  pkt IV. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ppkt 16 b)

Zgodnie z wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi gwarancji i serwisu opisanymi dla poszczególnych pakietów wnosimy o zmianę brzmienia w/w podpunktu na: „podjęcie naprawy lub wymiany podzespołu na nowy w terminie – do 24 godzin w dni robocze, od zgłoszenia awarii przez upoważnionego pracownika W.Sz.S.” oraz wprowadzenie stosownej zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ – UMOWA wzór.

# dot. SIWZ  pkt IV. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ppkt 16 g)

Zgodnie z wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi gwarancji i serwisu opisanymi dla poszczególnych pakietów wnosimy o zmianę brzmienia w/w podpunktu na: „w przypadku konieczności naprawy niesprawnej aparatury to jest monitora parametrów życiowych lub defibrylatora w serwisie producenta lub naprawy przekraczającej 3 dni , Wykonawca zapewni aparaturę zastępczą na czas naprawy”

# dot. SIWZ  pkt IX. Opis sposobu przygotowywania ofert. Wymagania i zalecenia ogólne, ppkt 1.4.

# Biorąc pod uwagę ogłoszenie o tym postępowaniu, zapis SIWZ w pkt I Opis przedmiotu zamówienia ppk 8 oraz charakter zamówienia będącego przedmiotem tego postępowania wnosimy o wykreślenie pkt IX ppkt 1.4. z SIWZ

# dot. SIWZ  pkt IX. Opis sposobu przygotowywania ofert. Wymagania i zalecenia ogólne, ppkt 3.15.

W związku z faktem, iż opisany przedmiot zamówienia oddzielnie w ramach każdego pakietu

składać się może z pozycji o różnej procentowo wartości VAT wnosimy o zmianę wyglądu

tabeli przedstawionej w w/w punkcie w taki sposób, aby można było oddzielnie podać

poszczególne wartości netto dla poszczególnych stawek podatku VAT.

# dot. SIWZ  PAKIET II   SPECYFIKACJA PARAMETRW TECHNICZNYCH TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, II. Parametry akwizycji, wiersz 1

W tomografie komputerowym, który pragniemy Państwu zaoferować akwizycja odbywa się w sposób

pozwalający na znaczne polepszenie rozdzielczości przestrzennej aparatu tj. 0,33 mm dla wszystkich

trybów skanowania submilimetrowego. Akwizycja taka wykorzystuje efekt nakładania się warstw

akwizycyjnych, jednocześnie nie wpływając na dawkę pacjenta.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści do oceny tomograf, w którym liczba zbieranych,

warstw w jednym obrocie lampy [n] ≥ 32 ?

# dot. SIWZ  PAKIET II   SPECYFIKACJA PARAMETRW TECHNICZNYCH TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, II. Parametry akwizycji, wiersz 2

# Prosimy o potwierdzenie, że wymagany czas najkrótszego skanu pełnego ≤ 0,35 s  ma być dostępny dla badań naczyniowych naczyń obwodowych (tętnice szyjne, naczynia mózgowe, badania naczyniowe całego ciała)

# dot. SIWZ  PAKIET II   SPECYFIKACJA PARAMETRW TECHNICZNYCH TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, VII. Konsola operatorska tomografu, wiersz 9

Oczywistym jest, że Zamawiający pragnie wyróżnić protokoły pediatryczne w tomografie.

Jednak opisany w tym punkcie parametr wskazuje na rozwiązanie stosowane przez 1 producenta tomografów. Ponadto opieranie doboru mAs (a co za tym idzie dawki promieniowania) jedynie na wadze pacjenta może doprowadzić do stosowania niewłaściwych wartości mAs np. u dzieci wysokich i szczupłych oraz niskich i otyłych (w konsekwencji nadmiernych dawek) .

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści do oceny ofertę na tomograf, w którym protokoły pediatryczne są wydzielone, co jest zaznaczone pojawieniem się sylwetki dziecka, oraz te niskodawkowe protokoły oparte są na rzeczywistej automatyce dopasowujące mAs do skanowanej anatomii ?

8. dot. SIWZ  PAKIET II   SPECYFIKACJA PARAMETRW TECHNICZNYCH TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, VIII. Konsola lekarska – stanowisko nr 1, wiersz 14

Czy Zamawiający dopuści do oceny tomograf, który posiada specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie za pomocą wskazania dwóch punktów odniesienia umieszczonych w naczyniu ?  Rozwiązanie takie pozwala oceniającemu kontrolować zakres prezentowanego naczynia.

9. dot. SIWZ  PAKIET II   SPECYFIKACJA PARAMETRW TECHNICZNYCH TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, VIII. Konsola lekarska – stanowisko nr 1, wiersz 15

Rozwiązanie opisane w w/w wierszu ze względu na wysoką niedokładność takich aplikacji doprowadzić może do błędów w ocenie parametrów naczynia. Jednocześnie oprogramowanie takie stosowane jest tylko przez jednego producenta, więc określenie tego wymogu ogranicza konkurencję.

Ze względu na powyższe wnosimy o wykreślenie wymogu opisanego w wierszu 15.

10. dot. SIWZ  PAKIET II   SPECYFIKACJA PARAMETRW TECHNICZNYCH TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, IX. Konsola lekarska – stanowisko nr 2, wiersz 14

Czy Zamawiający dopuści do oceny tomograf, który posiada specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie za pomocą wskazania dwóch punktów odniesienia umieszczonych w naczyniu ?  Rozwiązanie takie pozwala oceniającemu kontrolować zakres prezentowanego naczynia.

11. dot. SIWZ  PAKIET II   SPECYFIKACJA PARAMETRW TECHNICZNYCH TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, IX. Konsola lekarska – stanowisko nr 2, wiersz15

Rozwiązanie opisane w w/w wierszu ze względu na wysoką niedokładność takich aplikacji doprowadzić może do błędów w ocenie parametrów naczynia. Jednocześnie oprogramowanie takie stosowane jest tylko przez jednego producenta, więc określenie tego wymogu ogranicza konkurencję.

Ze względu na powyższe wnosimy o wykreślenie wymogu opisanego w wierszu 15.

12. dot. SIWZ  PAKIET II   SPECYFIKACJA PARAMETRW TECHNICZNYCH TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, IX. Konsola lekarska – stanowisko nr 2, Oprogramowanie PERFUZJA TK, wiersz 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny ofertę na tomograf, w którym ocena w obrębie prostaty odbywa się za pomocą uniwersalnych protokołów perfuzyjnych dla narządów miąższowych, pozwalających na ocenę perfuzji prostaty oraz umożliwiających dobór parametrów perfuzyjnych według uznania badającego ?

13. dot. SIWZ  PAKIET II   SPECYFIKACJA PARAMETRW TECHNICZNYCH TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, IX. Konsola lekarska – stanowisko nr 2, Oprogramowanie KOLONOSKOPIA, wiersz 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny ofertę na tomograf, w którym oprogramowanie do kolonoskopii TK pozwala na uzyskanie widoku panoramicznego czyli widoku umożliwiającego rozprostowanie wszystkich zachyłków w widoku anatomicznym podczas nawigacji, połączone z oznaczaniem miejsc dotychczas nieocenianych ?

Prezentacja taka pozwala na dokładną ocenę jelita grubego bez ryzyka pominięcia jakiegokolwiek obszaru i eliminuje błędy wynikające ze zniekształcenia zmian podczas operacji rozwinięcia ściany jelita.

14. dot. SIWZ  PAKIET II   SPECYFIKACJA PARAMETRW TECHNICZNYCH TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, Warunki serwisu, wiersz 2

Prosimy o szczegółowe określenie, jakie wykluczenia i ograniczenia miał Zamawiający na myśli w tym wierszu.

15. dot. SIWZ  PAKIET III  CYFROWY APARAT RTG  KOSTNO-PŁUCNY, wiersz 24

Czy Zamawiający dopuści do oceny ofertę na aparat, który w stole posiada wyjmowaną bez użycia narzędzi, stacjonarną kratkę przeciw rozproszeniową o bardzo dużej ilości lamelek (80 lamelek na cm) ? Rozwiązanie takie zapewnia brak artefaktów pochodzących od kratki, a dodatkowo ze względu na eliminację części ruchomych zwiększa niezawodność oferowanego sprzętu.

16. dot. SIWZ  PAKIET III  CYFROWY APARAT RTG  KOSTNO-PŁUCNY, wiersz 29

Czy Zamawiający dopuści do oceny ofertę na aparat, który w statywie kolumnowym posiada wyjmowaną bez użycia narzędzi, stacjonarną kratkę przeciw rozproszeniową o bardzo dużej ilości lamelek (80 lamelek na cm) ? Rozwiązanie takie zapewnia brak artefaktów pochodzących od kratki, a dodatkowo ze względu na eliminację części ruchomych zwiększa niezawodność oferowanego sprzętu.

17. dot. SIWZ  PAKIET III  CYFROWY APARAT RTG  KOSTNO-PŁUCNY, wiersz 36

Czy Zamawiający dopuści do oceny ofertę na aparat, który w statywie kolumnowym posiada zmotoryzowany ruch detektora tylko w pionie ?

18. dot. SIWZ  PAKIET III  CYFROWY APARAT RTG  KOSTNO-PŁUCNY, wiersz 40

Prosimy o potwierdzenie, iż podany w tym wierszu sposób punktacji jest oczywistym błędem pisarskim i zgodnie z wymaganiem by wielkość piksela była ≤ 150 µm 10 pkt. Otrzyma wartość najmniejsza z oferowanych.

Udzielamy odpowiedzi :

Ad.1)	Dopuszczamy zmianę zapisu proponowaną przez Wykonawcę . Zmiana ta obowiązuje również w załączniku nr 4 do siwz – UMOWA wzór.

Ad.2)	Dopuszczamy zapis o brzmieniu :

„w przypadku konieczności naprawy niesprawnej aparatury , to jest  : monitora parametrów życiowych i defibrylatora – dla Pakietu I / monitora parametrów życiowych , defibrylatora i aparatu ekg – dla Pakietu IV ,  w serwisie producenta lub naprawy przekraczającej 3 dni , Wykonawca zapewni aparaturę zastępczą na czas naprawy”

Ad.3) Rozdział IX pkt.1.4 otrzymuje nowe brzmienie :

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg Załącznika nr 1 Pakiet I-IV.

Ad.4)	Zamawiający przychyla się do wniosku.

Ad.5)	Dopuszczamy.

Ad.6)	Zmianie ulega wartość czasu  najkrótszego skanu pełnego z  ≤0,35 s   na ≤0,4 s.

Ad.7)	Dopuszczamy.

Ad.8)	Dopuszczamy.

Ad.9)	Zamawiający wykreśla zapis .

Ad.10)	Dopuszczamy.

Ad.11)	Zamawiający wykreśla zapis .

Ad.12)	Dopuszczamy.

Ad.13)	Dopuszczamy.

Ad.14)	Przez zwrot “ bez żadnych wykluczeń I ograniczeń “ należy rozumieć udzielenie min

24 miesięcznej gwarancji na cały oferowany system , łącznie z elementami

zużywalnymi , takimi jak : lampa rtg , filtry ,źródło światła , itp.

Ad.15)	Dopuszczamy.

Ad.16)	Dopuszczamy.

Ad.17) Dopuszczamy.

Ad.18)	Tak .

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploaratcyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa dnia 2007-12- 10

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 68/ 1809  /07

Szanowni Państwo !

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie wraz z przystosowaniem

pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb funkcjonowania nowoczesnej

aparatury medycznej: Pakiet I – aparatu RTG naczyniowego z ramieniem C;

Pakiet II – tomografu komputerowego;

Pakiet III – cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego;

Pakiet IV – przewoźnego aparatu RTG z ramieniem C .

W nawiązaniu do zapytań , udzielamy odpowiedzi :

1.   dot. Załącznika nr 4 do siwz § 7 ust.5

Wnosimy o wykreślenie zapisu § 7 ust.5 ze wzoru umowy .

odpowiedź : wykreśla się zapis § 7 ust. 5 ze wzoru umowy.

- dot. Załącznika nr 4 do siwz § 9 ust.5

Wnosimy o uzupełnienie w/w ustępu o zapis :

„ Gwarancją nie są objęte :

  - uszkodzenia i wady urządzeń będących przedmiotem umowy wynikłe na skutek :

    - eksploatacji urządzeń przez zamawiającego niezgodnej z ich przeznaczeniem,

    - niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzeń,

    - mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy Zamawiającego lub innych osób i wywołane nim wady,

    - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

  - uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (np.: pożar,

powódź , zalanie itp.)

odpowiedź : dopuszczamy wprowadzenie w/w zapisu .

- dot. pkt.IV. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu , ppk.16e) oraz Załącznik nr 4 do siwz § 9 ust.9

W związku z innymi zapisami siwz dotyczącymi wymiany oraz napraw uszkodzonych elementów (podzespołów) wnosimy o zmianę zapisu w/w ppkt.16 e) oraz § 9 ust.9 polegającą na zastąpieniu słowa „ awarią” zwrotem „ naprawą lub wyminą elementu(podzespołu)”.

odpowiedź : wyrażamy zgodę.

- dot. Załącznik nr 4 do siwz § 11 ust. 3 c)

Wnosimy o zmianę brzmienia w/w ustępu na zapis : „ Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość kar umownych, strony będą mogły dochodzić odszkodowań w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody , nie więcej jednak niż 15 % wartości umowy”.

odpowiedź : nie wyrażamy zgody.

5.   dot. Załącznik nr 4 do siwz § 11 ust. 4

Zrozumiałym jest , iż Zamawiający chce zminimalizować swe ewentualne szkody spowodowane awariami sprzętu . Jednak żądanie od wykonawcy złożenia stosownych oświadczeń powinno mieć miejsce na etapie składania oferty , nie zaś podpisywania umowy. Dodatkowo zapisy takie nie powinny budzić wątpliwości interpretacyjnych. Często stosowanym sposobem zabezpieczania interesów Zamawiającego podczas awarii zaoferowanego urządzenia jest wymóg pokrycia przez wykonawcę kosztów niezbędnych badań , które miały być przeprowadzone na tym urządzeniu, wykonywanych w ośrodkach wskazanych przez wykonawcę , w przypadku awarii danego urządzenia trwającego każdorazowo dłużej niż 10 dni roboczych.

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie ze wzoru umowy w/w ustępu dotyczącego oświadczenia wykonawcy i wprowadzenie do wzoru umowy zapis o pokryciu kosztów badań podczas awarii sprzętu.

odpowiedź : wykreśla się § 11 ust. 4 wzoru umowy.

- Czy zamawiający dopuści do przetargu defibrylator , którego zakres energii wynosi od 5 do 360J ?

odpowiedź : zgodnie z siwz.

- Czy zamawiający dopuści do przetargu defibrylator , który posiada 9 poziomów energii ?

odpowiedź : zgodnie z siwz.

- Czy zamawiający dopuści do przetargu defibrylator , którego zakres pomiaru tętna wynosi 30-300 μ/m ?

odpowiedź : dopuszczamy.

- Czy zamawiający dopuści do przetargu defibrylator , którego częstotliwość stymulacji wynosi 30-180 mA ?

odpowiedź : zgodnie z siwz.

- Czy zamawiający dopuści do przetargu defibrylator , który posiada monitorowanie EKG z 3 i 5 odprowadzeniami ?

odpowiedź : zgodnie z siwz.

- Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem ruchu poprzecznego blatu wynoszącego 24 cm ?

odpowiedź : zgodnie z siwz.

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploaratcyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa dnia 2007-12- 12

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 68/ 1835 /07

Szanowni Państwo !

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie wraz z przystosowaniem

pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb funkcjonowania nowoczesnej

aparatury medycznej: Pakiet I – aparatu RTG naczyniowego z ramieniem C;

Pakiet II – tomografu komputerowego;

Pakiet III – cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego;

Pakiet IV – przewoźnego aparatu RTG z ramieniem C .

W nawiązaniu do zapytań , udzielamy odpowiedzi :

Dotyczy Pracowni Angio :

- Jak zabezpieczone są ściany powłoka barytowa ? Czy dostaniemy projekt do wglądu lub wyniki badań ?

Odpowiedź : Ściany zabezpieczone są barytobetonem. Projekt osłon do wglądu.

- Jaką nośność i jak zbudowany jest strop ? Jak zostały wykonane wzmocnienia pod stary aparat (udźwig) ?

Odpowiedź : Nośność stropu , na którym ma być posadowiona aparatura 500 kg/m².

Zbudowany jest z płyt Akermana gr. 22 cm i dodatkowo osłonięty

barytobetonem gr.20mm. Nie były wykonywane wzmocnienia stropu pod

stary aparat.

- Czy szyba ołowiana pomiędzy sterownią a pokojem angio ma pozostać , czy ma być wymieniona na nową ? Jaki min. wymiar ?

Odpowiedź : Szyba ołowiana pomiędzy sterownią , a pokojem angio ma pozostać.

- Czy dopuszcza się odnowienie ścian płytami gk wykończonymi zmywalnymi farbami higienicznymi zamiast skuwania płytek ceramicznych , co mogłoby uszkodzić osłony barytowe ?

Odpowiedź : Płytki ścienne pozostają , natomiast obrzeże drzwi w ścianach , w których

wymienione będą drzwi – należy uzupełnić płytkami w kolorze zbliżonym do

obecnego.

- Jaka jest moc zasilania doprowadzonego do pracowni angio ? Ewentualnie jaka jest odległość pracowni angio od miejsca poboru mocy ?

Odpowiedź : Tablica rozdzielcza zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie

pomieszczenia angio zabezpieczenie BM 80M.

Dotyczy Pracowni CT :

- Jak zabezpieczone są ściany powłoka barytowa ? Czy dostaniemy projekt do wglądu lub wyniki badań ?

Odpowiedź : Ściany zabezpieczone są barytobetonem. Projekt osłon do wglądu.

- Jaką nośność i jak zbudowany jest strop ? Jak zostały wykonane wzmocnienia pod stary aparat ? (udźwig)

Odpowiedź : Nośność stropu – 500 kg/m². Zbudowany jest z płyt Akermana gr.22 cm i

dodatkowo wzmocniony warstwą 29 mm barytobetonu. Nie były

wykonywane wzmocnienia pod stary aparat.

- Czy szyba ołowiana pomiędzy sterownią a pokojem CT ma pozostać , czy ma być wymieniona na nową ( obecnie jest porysowana ) ? Jaki min. wymiar ?

Odpowiedź : Szyba ołowiana pomiędzy sterownią , a pokojem CT ma pozostać .

- Jaka jest moc zasilania doprowadzonego do pracowni CT ? Ewentualnie jaka jest odległość pracowni CT od miejsca poboru mocy ?

Odpowiedź : W tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w odległości około 15 m od

pomieszczenia CT istnieje zabezpieczenie BM 80A.

Dotyczy Korytarza :

- Podczas wizji lokalnej okazało się ,że wymianie wykładzin na nową na korytarzu podlegać ma ponad 400 m ² a nie założone w SIWZ 350 m ² . Jaka jest faktycznie powierzchnia wymiany wykładziny na korytarzu ?

Odpowiedź : Podtrzymujemy swoje stanowisko dotyczące ilości wykładziny podłogowej

podlegającej wymianie. Jest to 350 m² i dotyczy tylko dwóch korytarzy

przyległych do pracowni od strony północnej i południowej.

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploaratcyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa dnia 2007-12- 13

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 68/ 1842 /07

Szanowni Państwo !

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie wraz z przystosowaniem

pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb funkcjonowania nowoczesnej

aparatury medycznej: Pakiet I – aparatu RTG naczyniowego z ramieniem C;

Pakiet II – tomografu komputerowego;

Pakiet III – cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego;

Pakiet IV – przewoźnego aparatu RTG z ramieniem C .

W nawiązaniu do zapytań , udzielamy odpowiedzi :

## Dotyczy Pakietu III

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy cyfrowy aparat RTG wyposażony w jednorodny panel cyfrowy o następujących parametrach:

1. Wymiar matrycy - 41 cm x 41 cm?

2. Rozdzielczość - 2022x2022 piksele ?

3. Wielkość piksela - 200 µm ?

Odpowiedź : zgodnie z siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej cyfrowy aparat RTG o wymiarze dużego ogniska 1.25 mm?

Odpowiedź : zgodnie z siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej cyfrowy aparat RTG wyposażony w stół o zakresie ruchu poprzecznego wynoszącego +/- 11,6 cm?. Odpowiedź :

Odpowiedź : zgodnie z siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej cyfrowy aparat RTG wyposażony w stół o zakresie ruchu wzdłużnego wynoszącego 78 cm

Odpowiedź : zgodnie z siwz.

Pytanie

W specyfikacji Zamawiający wymaga od wykonawców zadeklarowania 24 godzinnego czasu reakcji serwisu na zgłoszoną awarię. Jednocześnie obowiązek ten będzie spoczywał na wykonawcy w okresie gwarancji. Zapis powyższy wymaga od Wykonawcy podjęcia czynności serwisowych w czasie nierealnym dla oferentów mających siedzibę w miastach znacznie oddalonych od Częstochowy. Ponadto zwraca uwagę okoliczność, iż Zamawiający nie podaje przedziałów godzinowych, w jakich będzie upoważniony do zgłaszania usterek. W takiej sytuacji powiadomienie o wadzie może nadejść o każdej porze oraz zobowiązywać do pilnej (24 godzin) reakcji wykonawcy.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy zamawiający zmieni ww.
postanowienie SIWZ w ten sposób, że wydłuży minimalny deklarowany czas przystąpienia do usługi serwisowej do 48 godzin od zgłoszenia. Tym sposobem nie będzie konieczne wskazywanie godzin, w których można zgłaszać usterki urządzeń, a wykonawca będzie miał wystarczającą ilość czasu na podjęcie stosownych działań.

Odpowiedź :  zgodnie z siwz i wyjaśnieniami nr W.Sz.S/DDZ/2411/P-8/68/1718/07

z dnia 27.11.2007r .

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy cyfrowy aparat RTG wyposażony w jednorodny panel cyfrowy rozdzielczości 2,5 LP/mm/0,2mm ?

Odpowiedź : zgodnie z siwz.

## Dotyczy Projektu Umowy

Pytanie

Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §11 projektu umowy w ten sposób, że zmieni:

- §11 ust. 3a wysokość kary umownej na 0,1% wartości niedostarczonego sprzętu za każdy dzień oczekiwania na dostawę, w przypadku niedotrzymania terminu dostawy określonego w §3.

Odpowiedź :Tak , w §11 ust. 3 lit.a .

### Dotyczy Pakietu  Nr II

I. Serwer – funkcjonalność

Ad. I.2. – Prosimy o określenie co najmniej rzędu wielkości ilości serwerów do podłączenia. Nieograniczona ilość jest stwierdzeniem zbyt ogólnym, niejednoznacznym.

Odpowiedź : Przewidywana docelowo liczba 30 , ale program nie może posiadać

żadnych ograniczeń licencyjnych w tej kwestii.

Ad. I.7. – Czy Zamawiający poprzez: „kompresję obrazów w bazie danych, bezstratną                       „w locie” w czasie archiwizacji rozumie kompresję zgodną ze standardem DICOM?

Odpowiedź : Tak.

Ad. I.16. – Czy Zamawiający dopuści zwykły druk w Windows?

Odpowiedź : Nie.

Ad. I.12. Czy Zamawiający poprzez: „możliwość ręcznej archiwizacji wybranych obrazów                 na płytach CD/DVD, automatyczną kompilacją przed wypaleniem” rozumie kompilację badań (nagranie kilku na jednej płycie) z DICOMDIR?

Odpowiedź : Tak.

Ad. I.21. i  I.42. – Prosimy o uściślenie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „e-blind”                               w obydwu tych punktach? Przez jakie urządzenie ma być realizowana ta funkcja?

Odpowiedź : Wycięty i powiększony kawałek obrazu nie zasłaniający obrazu

oryginalnego. Funkcja ma być realizowana zarówno przez serwer jak i

stacje opisową.

Ad. I.39 i 40 – Prosimy o uściślenie co Zamawiający ma na myśli pisząc: “zasysanie”?

Odpowiedź : Pobieranie bezpośrednie danych , bez możliwości ich modyfikacji na

serwerze.

Ad. I.44. – Czy Zamawiający dopuści archiwizację na nośnikach LTO3?

Odpowiedź : Nie.

II - Serwer wymagania techniczne
Ad. II.2. - Czy Zamawiający dopuści inny serwerowy system operacyjny niż Windows 2003 Serwer PL – np. Linux Debian? Wymaganie przez Zamawiającego konkretnego serwera stanowi jawne ograniczenie uczciwej konkurencji i naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych: zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich wykonawców.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do niniejszego postępowania przetargowego innych Wykonawców, aby - zgodnie z ideą przetargu nieograniczonego – Zamawiający mógł wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Odpowiedź : Dopuszczamy , ale konieczne jest wówczas przeszkolenie 3-ch

informatyków szpitalnych na szkoleniach autoryzowanych przez

producenta systemu i pozwalających na zdanie egzaminów

certyfikacyjnych , conajmniej na poziomie administratora sytemu. W

takim przypadku koszt autoryzowanych szkoleń ponosi Wykonawca.

Ad. II.5. – Prosimy o uściślenie wymagań odnośnie tego punktu.

Odpowiedź : Szafa serwerowa Fujitsu Siemens 80x80.

Ad. II.8. – Prosimy o uściślenie tego punktu: „Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej - łącze zapewnia Zamawiający”

Odpowiedź : Tak.

Ad. II.9. - Prosimy o uściślenie tego punktu przez dodanie zapisu: „w administracyjnych godzinach pracy szpitala”

Odpowiedź : Nie , ponieważ chodzi nie tylko o godziny pracy administracji lecz

również o terminy zamykania sprawozdawczości w szpitalu (od 26-go

każdego miesiąca do 10-go następnego ) , kiedy to wyłączanie systemów

informatycznych , czy dostępność informatyków jest ograniczona.

III – Automatyczna archiwizacja długoterminowa na dyskach twardych

Ad. III.1 i 2 – Czy Zamawiający dopuści zapis na nośnikach LTO-3?

Odpowiedź : Nie.

IV - Automat do wypalania płyt DVD

Ad. IV. – Czy Zamawiający dopuści duplikator – urządzenie do nagrywania płyt CD/DVD DASTOR DIGIMATIC (z jego parametrami technicznymi, porównywalnymi lub przewyższającymi opisany)?

## Odpowiedź : Tak , jeśli spełnia wszystkie wymagania siwz .Oprócz duplikatora pkt.6 w

## skład punktu IV - Automat do wypalania płyt DVD , wchodzą inne

## elementy zgodnie z siwz.

V - Stanowisko diagnostyczno - opisowe CT, MRI
Ad. V.12. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dwurdzeniowych procesorów, taktowanych niższą częstotliwością niż wymagane 2.8GHz? Czy dyski twarde w stacji mają być zestawione                w RAID?

Odpowiedź : Tak. Tak RAID-1.

VI - Stanowisko opisowe do CT

Ad. VI. 3. – Czy Zamawiający wymaga uruchomienia funkcji sprawdzenia pisowni                                    w przygotowanych opisach w ciągu 6 miesięcy od uruchomienia?

Odpowiedź : Nie , zamawiający wymaga uruchomienia w/w funkcji natychmiast po

uruchomieniu systemu.

Ad. VI.10. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dwurdzeniowych procesorów, taktowanych niższą częstotliwością niż wymagane 2.8GHz?

Odpowiedź : Tak.

Ad. VI.7. – Czy Zamawiający zrezygnuje z wyświetlania kilku zdjęć na ekranie w formatach:                3x2, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 4x6?

Odpowiedź : Nie.

VII - Stanowisko diagnostyczno - opisowe do RTG
Ad. VII.10. – Czy Zamawiający dopuści do przetargu oprogramowanie e-Film w języku angielskim – spełniające wszystkie podane wymagania?

Odpowiedź : Nie , program musi być w wersji polskiej od początku.

Ad. VII.13. - Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dwurdzeniowych procesorów, taktowanych niższą częstotliwością niż wymagane 2.8GHz? Czy dyski twarde w stacji mają być zestawione  w RAID?

Odpowiedź : Tak.Tak RAID-1.

Ad. VII.14. - Czy Zamawiający dopuści monitory diagnostyczne o kontraście 850:1?                       Monitory  o wymaganym przez Zamawiającego kontraście są już niedostępne w bieżącej sprzedaży u wszystkich producentów monitorów tego rodzaju, a więc niemożliwe do zaoferowania.

Odpowiedź : Tak .

Ad. VII.16. - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu załączenia Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych na kartę medyczną?

Odpowiedź : Tak – również dla punktu V.15 dla stanowiska diagnostyczno –opisowego

do CT, MRI.

VIII - Stanowisko referencyjne - opisowe do CT/MRI/RTG
Ad. VIII.10. - Czy Zamawiający zrezygnuje z wyświetlania kilku zdjęć na ekranie w formatach:                3x2, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 4x6?

Odpowiedź : Nie.

Ad. VIII.13. - Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dwurdzeniowych procesorów, taktowanych niższą częstotliwością niż wymagane 2.8GHz? Czy dyski twarde w stacji mają być zestawione              w RAID?

Odpowiedź : Tak.Tak RAID-1.

Ad. VIII.14. - Czy Zamawiający dopuści monitory diagnostyczne o kontraście 850:1?                       Monitory  o wymaganym przez Zamawiającego kontraście są już niedostępne w bieżącej sprzedaży u wszystkich producentów monitorów tego rodzaju, a więc niemożliwe do zaoferowania.

Odpowiedź : Nie. Monitor referencyjny o wymaganych przez zamawiającego

parametrach jest dostępny w sprzedaży.

IX - Stanowisko referencyjne - przeglądarka do CT/MRI/RTG

Ad. IX.4. - Czy Zamawiający zrezygnuje z wyświetlania kilku zdjęć na ekranie w formatach:                3x2, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 4x6?

Odpowiedź : Nie.

Ad. IX.5. - Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dwurdzeniowych procesorów, taktowanych niższą częstotliwością niż wymagane 2.8GHz? Czy dyski twarde w stacji mają być zestawione  w RAID?

Odpowiedź : Tak.Tak RAID-1.

Ad. IX.6. - Czy Zamawiający dopuści monitory diagnostyczne o kontraście 850:1?                       Monitory  o wymaganym przez Zamawiającego kontraście są już niedostępne w bieżącej sprzedaży u wszystkich producentów monitorów tego rodzaju, a więc niemożliwe do zaoferowania.

Odpowiedź : Nie. Monitor referencyjny o wymaganych przez zamawiającego

parametrach jest dostępny w sprzedaży.

MODERNIZACJA SERWERA ADT (RUCH CHORYCH) NA POTRZEBY PODŁĄCZENIA DO SERWERA PACS 
Ad.3. Prosimy o uściślenie tego punktu: "możliwość zainstalowania 15 dysków o pojemności łącznej 48TB". Według naszej najlepszej wiedzy nie istnieją tak duże dyski.

Odpowiedź : Chodzi o możliwość zamontowania co najmniej 15 dysków w jednostce głównej macierzy i możliwość uzyskania pojemności 48 TB przy zastosowaniu dodatkowych modułów rozbudowy ( np. do 64 dysków ).

## Dotyczy Pakietu Nr II

Pytanie

Dot. Siwz Pakiet II .Parametry akwizycji , wiersz 3.

Prosimy o potwierdzenie , iż przez sformułowanie wymogu „ Grubość najcieńszej warstwy (dla jednoczesnej akwizycji min 32 jednakowych warstw)[mm].”Zamawiający oczekuje podania w tym wierszu grubości warstwy akwizycyjnej mierzonej w izocentrum dla warstw uzyskiwanych w ciągu jednego pełnego obrotu układu lampa detektor .

Odpowiedź : zgodnie z siwz.

Pytanie

Dot.siwz Pakiet II . Jakość obrazu , wiersz 4.

Prosimy o potwierdzenie , iż podanie w w/w wierszu wartości rozdzielczości wysokokontrastowej w punkcie 2% krzywej MTF≥14,5 pl/cm , dla pełnego pola skanowania z maksymalną możliwą prędkością dla aparatów uzyskujących jednoczesną akwizycję większej niż 32 liczby warstw (np.dla aparatu 40 lub 65 warstwowego) będzie przez zamawiającego uznane jako spełnienie tego wymagania.

Odpowiedź : zgodnie z siwz.

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploaratcyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa dnia 2007-12- 13

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 68/  1843  /07

Szanowni Państwo !

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie wraz z przystosowaniem

pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb funkcjonowania nowoczesnej

aparatury medycznej: Pakiet I – aparatu RTG naczyniowego z ramieniem C;

Pakiet II – tomografu komputerowego;

Pakiet III – cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego;

Pakiet IV – przewoźnego aparatu RTG z ramieniem C .

W nawiązaniu do zapytań , udzielamy odpowiedzi :

- W punkcie IV.12 SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia DTR, instrukcji obsługi i karty gwarancyjnej w j. polskim. Czy Zamawiający pod pojęciem DTK-a rozumie dokumentację techniczną?

Odpowiedź : Nie.

Prosimy o potwierdzenie czy dołączenie do oferty oświadczenia producenta aparatu o spełnieniu parametrów wpisanych w tabeli technicznej (nie znajdujących potwierdzenia w opisie technicznym, tzw. Produkt Data i w prospekcie) będzie skutkowało spełnieniem warunków SIWZ?

Odpowiedź : Tak.

- W § 4 pkt 2 wzoru umowy Zamawiający oświadcza, że zobowiązuje się do przechowywania dostarczonego przedmiotu umowy do czasu instalacji w siedzibie Zamawiającego. Czy Zamawiający zapewni, odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenie oraz przyjmie pieczę nad urządzeniem w czasie, gdy nie znajduje się on pod pieczą pracowników Wykonawcy?

Odpowiedź : Tak.

- W § 4 pkt 3 wzoru umowy Zamawiający oświadcza, że zobowiązuje się do bieżącego odbioru jednorazowo dostarczanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy. Czy przez powyższe sformułowanie należy rozumieć, że Zamawiającemu chodzi o każdorazowy odbiór przedmiotu dostawy w sytuacji, gdy jest on dostarczany – zgodnie z §1 – sukcesywnie w ramach poszczególnych elementów przedmiotu umowy?

Odpowiedź : Tak.

- W § 7 pkt 5 wzoru umowy Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku środków finansowych prawo do odstąpienia od części realizacji przedmiotu zamówienia. Powyższy zapis nie znajduje uzasadnienia w postanowieniach ustawy Prawo zamówień publicznych, która przewiduje prawo odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Z uwagi na powyższą niezgodność, czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?

Odpowiedź : Tak.

- W § 9 pkt 11wzoru umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia na własne zlecenie ekspertyzy w przypadku odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, a nadto przewiduje obciążenie Wykonawcy jej kosztami w razie stwierdzenia przez powołanego przez siebie eksperta, że reklamacja była uzasadniona. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby powołany ekspert został zaakceptowany przez obie strony?

Odpowiedź : Nie.

- W § 11 pkt 4 wzoru umowy Zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy, że pokryje on koszty niezbędnych usług medycznych (zleconych innym podmiotom medycznym), poniesionych podczas trwania awarii dostarczonego urządzenia. W/w zapis jest niespójny z pozostałymi zapisami § 11 wzoru umowy. Czy zatem należy rozumieć, że zapis ten został pomyłkowo umieszczony i Zamawiający zamierza go wykreślić?                       W przypadku, jeśli w/w zapis nie został umieszczony pomyłkowo, czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie powyższego zapisu, że wykonawca poniesie powyższe koszty w przypadku awarii trwającej powyżej 10 dni?

Odpowiedź : wykreśla się § 11 pkt 4 ze wzoru umowy.

- W § 11 pkt 4 wzoru umowy Zamawiający określił, że w przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga strona musi być poinformowana w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od momentu zaistnienia okoliczności pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Wydaje się, że jest to zbyt długi termin biorąc pod uwagę fakt, iż dotyczy okoliczności nieprzewidywalnych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego terminu na 3 dni?

Odpowiedź : Tak.

W § 11 pkt 4 wzoru umowy Zamawiający określił, że Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy,  za każdy dzień zwłoki,  nie więcej jak 10 % wartości przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych a cały zakres zamówienia składa się z 4 pakietów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy,  za każdy dzień zwłoki,  nie więcej jak 10 % wartości przedmiotu umowy.

Odpowiedź : Tak.

Prosimy o dopisanie we wzorze umowy zapisu, że zgłoszenie braków ilościowych następuję w terminie do 3 dni od daty rozpakowania dostarczonego sprzętu.

Odpowiedź : Wyrażamy zgodę na dopisanie proponowanego terminu.

Zamawiający wymaga wykonania 2 przeglądów technicznych w ciągu roku, czyli                            4 przeglądów w okresie trwania gwarancji. Przeglądy techniczne oferowanych urządzeń przeprowadzane są zgodnie z wymaganiami producenta danego urządzenia, niekoniecznie 2 x w ciągu roku. W związku z tym, czy Zamawiający zastąpi powyższy zapis na „przeglądy techniczne wykonywane zgodne z zaleceniami producenta danego urządzenia”?

Odpowiedź : Tak.

- Prosimy o wyjaśnienie czy istniejąca wentylacja szpitalna zapewnia ilość wymiany powietrza w pracowni tomografu zgodnie z obecnie obowiązującymi polskimi przepisami oraz czy zawiera filtry na kanałach dolotowych minimum klasy EU3 lub EU4.

Odpowiedź : Tak.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy wymiana grzejników w pracowniach jest po stronie wykonawcy.

Odpowiedź : Tak.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku, gdy pomieszczenia czy też drzwi nie odpowiadają normom dla pracowni wykonawca będzie zobligowany do ich dostosowania.

Odpowiedź : Tak.

- Prosimy o podanie dokładnego zakresu prac obejmujących odświeżenie pracowni.

Odpowiedź : Odświeżenie pracowni obejmuje wszelkie prace malarskie.

- Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę prac związanych z wentylacją i klimatyzacją?

Odpowiedź : Nie.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający jest w stanie zagwarantować warunki elektryczne na tablicy rozdzielczej taki, żeby uzyskać następującą impedancję na kablu przy generatorze:

Pakiet I – 0,10 Ω

Pakiet II – 0,14 Ω

Pakiet III – 0,11 Ω.

Odpowiedź : Jesteśmy w stanie pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę

odpowiedniego kabla.

Prosimy o wyjaśnienie. czy Zamawiający jest w stanie zagwarantować następujące warunki zasilania:

Pakiet I –         Napięcie 3x400V +/- 10%

Częstotliwość 50/60 Hz +/- 1%

Pobór mocy:     generator – 18 kVA ciągły, 160 kVA krótkoczasowy

szafa systemowa – 8 kVA

Moc przyłączeniowa:      generator – 43,6 kVA

szafa systemowa – 24,2 kVA

Pakiet II –        Napięcie 3/N/PE ~400V +/- 10%

Częstotliwość 50 Hz +/- 10%

Pobór mocy:     standby – 8-10 kVA

w czasie 100s – 60-63 kVA

w czasie 12s – 104-111 kVA

Moc przyłączeniowa:      85,5 kVA

Pakiet III –       Napięcie 3 fazowe 400V

Częstotliwość 50/60 Hz +/- 10%

Pobór mocy:     125 kVA

Odpowiedź : Tak.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca ma uzgodnić projekty tylko z Zamawiającym.

Odpowiedź : Z zamawiającym oraz zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym

z odpowiednimi instytucjami.

Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia na korytarzach innych prac niż położenia wykładziny?

Odpowiedź : Tak – malowanie ścian i sufitu korytarzy .

Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza określenie: pomieszczenia przyległe do pomieszczenia nr 2/79 Prosimy również o uściślenie o jakie pomieszczenia chodzi.

Odpowiedź : Pomieszczenia powiązane technologicznie z pomieszczeniem 2/79.

Z uwagi na szeroki zakres przedmiotu zamówienia (a zwłaszcza prac przystosowawczych), wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni, aby umożliwić przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej z uwzględnieniem branżowych podwykonawców i przygotowanie rzetelnej oferty.

Obecny termin składania ofert uniemożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem specjalistów wszystkich branż. W związku z powyższym, cena oferty musiałaby zostać określona szacunkowo, co wpłynie na jej wielkość. Przesunięcie terminu składania ofert pozwoli na sporządzenie precyzyjnych kosztorysów, dzięki którym będzie możliwe złożenie korzystnej dla Zamawiającego oferty.

Odpowiedź : Nie wyrażamy zgody.

Dot. SIWZ  PAKIET II   SPECYFIKACJA PARAMETRW TECHNICZNYCH TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, IV. Układ rentgenowski, wiersz 1

Czy Zamawiający uzna za równoważne podanie ekwiwalentu pojemności cieplnej dla lampy z bezpośrednio chłodzoną anodą ?

Taka konstrukcja lampy czyni, że fizyczne pojemności nie są możliwe do porównania, dlatego w celu porównań stosuje się ekwiwalent pojemności.

Odpowiedź : Zgodnie z siwz.

Dot. SIWZ  PAKIET II   SPECYFIKACJA PARAMETRW TECHNICZNYCH TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, VI. Jakość obrazu, wiersz 2

# Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga podania parametru pomierzonego dla warunków rzeczywistych w trybie klinicznym (nie teoretycznych, nie przeliczeniowych).

Taki warunek pozwoli Zamawiającemu na rzetelne porównanie danych, pozwoli również uniknąć podawania wartości teoretycznych niemożliwych do osiągnięcia w rzeczywistości.

Odpowiedź : Zgodnie z siwz.

PAKIET III

Dotyczy Pkt. VII.106. Zamawiający wymaga zaoferowana punktowego miernika luminancji z kątem widzenia nie większym niż 1,5 stopnia. Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Fizyków Medycznych zalecany kąt widzenia nie powinien być większy niż 5 stopni. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści punktowy miernik luminancji z kątem widzenia ≤ 5 stopni?

Odpowiedź : Zgodnie z siwz.

Dotyczy Pkt. VII.103 i 108. Zamawiający w obydwu punktach wymaga dostarczenia zestawu filtrów 2 x 0,5 mmCu. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga zaoferowania 4 sztuk filtrów 0,5 mmCu?

Odpowiedź : Zgodnie z siwz.

Dotyczy Pkt. VII.96. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie okularów ochronnych innych niż dr Goos o równoważniku 0,75 mmPb?

Odpowiedź : Zgodnie z siwz.

Dotyczy VII.95. Czy Zamawiający dopuści kryzy na tarczycę o równoważniku 0,5 mPb inne niż model wymagany przez Zamawiającego?

Odpowiedź : Zgodnie z siwz.

PAKIET I

Dotyczy pkt. VIII Monitor parametrów życiowych. Czy Zamawiający dopuści inną konstrukcję modułu a nie tylko szufladkową?

Odpowiedź : Zgodnie z siwz.

Dotyczy pkt. VIII Defibrylator. Czy Zamawiający dopuszcza defibrylator z zakresem wyboru energii od 2 do 200J i ilością 14 stopni dostępności energii zewnętrznej?

Odpowiedź : Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami nr W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 68/ 1809/07 z dnia 10.12.2007.

Dotyczy pkt. VIII Defibrylator. Czy Zamawiający dopuszcza defibrylator                                         z monitorowaniem EKG przewodami 3 i 5 odprowadzeniowymi?

Odpowiedź : Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami nr W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 68/ 1809/07 z dnia 10.12.2007.

Dotyczy pkt. VIII Defibrylator. Czy Zamawiający dopuszcza defibrylator z zakresem pomiaru tętna od 25 do 300 u/min.?

Odpowiedź : Dopuszczamy.

Dotyczy pkt. VIII Defibrylator. Czy Zamawiający dopuszcza defibrylator z natężeniem prądu stymulacji w zakresie od 0 do 140 mA?

Odpowiedź : Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami nr W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 68/ 1809/07 z dnia 10.12.2007.

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploaratcyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa dnia 2007-12- 17

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 68/  1864 /07

Szanowni Państwo !

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie wraz z przystosowaniem

pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb funkcjonowania nowoczesnej

aparatury medycznej: Pakiet I – aparatu RTG naczyniowego z ramieniem C;

Pakiet II – tomografu komputerowego;

Pakiet III – cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego;

Pakiet IV – przewoźnego aparatu RTG z ramieniem C .

W nawiązaniu do zapytań  o treści :

- W piśmie z dnia 14.12.2007r Zamawiający odpowiedział , iż jest w stanie spełnić wymagania

elektryczne aparatów dotyczące impedancji pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę

kabla. Czy poprzez kabel Zamawiający rozumie kabel biegnący na odcinku od rozdzielni na

piętrze , gdzie znajdują się aparaty do pomieszczeń aparatów ?

- W piśmie z dnia 14.12.2007r Zamawiający odpowiedział , że poprzez odświeżenie rozumie

Prace malarskie . Czy Oferent ma przez powyższe rozumieć , iż w pomieszczeniach , gdzie

znajduje się glazura Zamawiający wymaga tylko malowania sufitu w ramach odświeżenia?

Czego będzie wymagał Zamawiający od Wykonawcy w przypadku powstania ubytków w

glazurze podczas wykonywania niezbędnych modyfikacji pomieszczeń ?

udzielamy odpowiedzi :

na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  z przykrością stwierdzamy , że zamawiający  nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień do w/w zapytań gdyż , wpłynęły one w dniu 14.12.2007r , a więc po ustawowym terminie określonym przytoczonym wcześniej artykułem.

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploaratcyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa dnia 2007-12- 20

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 68/ 1897 /07

Szanowni Państwo !

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie wraz z przystosowaniem

pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb funkcjonowania nowoczesnej

aparatury medycznej: Pakiet I – aparatu RTG naczyniowego z ramieniem C;

Pakiet II – tomografu komputerowego;

Pakiet III – cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego;

Pakiet IV – przewoźnego aparatu RTG z ramieniem C .

W nawiązaniu do zapytań , udzielamy odpowiedzi :

- Czy w pracowni angiografii (pomieszczenie 2/80) zamawiający wymaga filtrów absolutnych ?

Odpowiedź : Nie.

- Czy zamawiający wymaga dostosowania pracowni angiografii do obowiązujących przepisów poprzez likwidację WC oraz przebieralni dla pacjentów oraz wybudowanie pokoju przygotowania lekarzy , pokoju przygotowania pacjenta oraz brudownika ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian architektonicznych

zaproponowanych przez wykonawcę pod warunkiem zgodności z

obowiązującymi przepisami.

- W przypadku pozytywnej odpowiedzi czy zamawiający wymaga instalacji baterii łokciowych w pokoju przygotowania lekarzy ?

Odpowiedź : Tak , łokciowe.

- Czy zamawiający wymaga wymiany drzwi we wszystkich pracowniach , w tym drzwi z ochroną przeciw promieniowaniu ?

Odpowiedź : Tak.

- Czy zamawiający wymaga wymiany lamp bakteriobójczych ?

Odpowiedź : Nie.

- Prosimy o określenie po czyjej stronie będzie wykonanie klimatyzacji chłodzącej pomieszczenie techniczne pracowni angiografii – zamawiającego czy wykonawcy ?

Odpowiedź : Jeśli zachodzi konieczność wymiany klimatyzacji chłodzącej , to należy to

do obowiązków wykonawcy.

- Czy zamawiający wymaga układu separowanego w pracowni angiografii ?

Odpowiedź : Tak.

- Czy zamawiający wymaga wymiany ochronnej szyby ołowianej w sterowni pracowni angiografii ?

Odpowiedź : Nie.

- Prosimy o określenie , osobno dla każdej pracowni – 2/76 , 2/79 , 2/80 , instalacji , jakich gazów medycznych zamawiający wymaga od Wykonawcy ?

Odpowiedź : Dla każdej pracowni – tlen , próżnia , podtlenek azotu , powietrze.

- Czy zamawiający jest w stanie zapewnić wodę lodową , która przyjmie ciepło wielkości 15kW czy też wymaga instalacji wytwornicy wody lodowej od wykonawcy ?

Odpowiedź : Zamawiający nie jest w stanie zapewnić wody lodowej , która przyjmie

ciepło wielkości 15kW. Jeżeli przepisy nakładają obowiązek stosowania ,

zamawiający wymaga instalacji wytwornicy wody lodowej od wykonawcy.

- W przypadku , gdy zamawiający będzie wymagał od wykonawcy wykonania elementów chłodzących aparaturę (klimatyzatory , wytwornice wody lodowej) prosimy o wyrażenie zgody na umieszczenie ich na dachu budynku oraz umieszczenie rur łączących na elewacji budynku ?

Odpowiedź : Jeśli zajdzie konieczność wyrażamy zgodę na montaż elementów

chłodzących na dachu , po warunkiem poprowadzenia rurarzu wewnątrz

budynku.

- Czy zamawiający wymaga instalacji zamków na karty magnetyczne przy wszystkich drzwiach do pomieszczeń badań ?

Odpowiedź : Nie.

- Prosimy o określenie czy ściana znajdująca się na środku pomieszczenia 2/76 jest ścianą nadającą się do wyburzenia bez naruszenia konstrukcji nośnej budynku ?

Odpowiedź : Tak.

- Czy zamawiający wymaga wymiany szyby ołowianej w sterowni w pomieszczeniu 2/80 ?

Odpowiedź : Nie .

- Czy zamawiający wymaga wymiany szyby ołowianej w sterowni w pomieszczeniu 2/76 ?

Odpowiedź : Nie.

- Prosimy o wyjaśnienie czy poprzez instalację przyzywową zamawiający rozumie instalację dzwonka , za pomocą którego pacjent będzie mógł sygnalizować swoją obecność ?

Odpowiedź : Tak.

- Czy zamawiający wymaga układu separowanego w pomieszczeniu tomografii ?

Odpowiedź : Tak.

- Czy zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji zawieszenia sufitowego (dotyczy pomieszczeń 2/80 i 2/76 ) mocowanego „ na wylot ” do stropu co wiąże się również z pracami w pomieszczeniu nad pracowniami  czy też wymaga konstrukcji opartej na ścianach bocznych pracowni ?

Odpowiedź : zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji zawieszenia na ścianach

bocznych pracowni.

- Czy zamawiający wymaga od wykonawcy demontażu aparatów znajdujących się w pomieszczeniach 2/76 , 2/79 , 2/80 ?

Odpowiedź : Tak.

- W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o określenie czy zamawiający wymaga utylizacji zdemontowanych aparatów ?

Odpowiedź : Nie.

- Dotyczy pakiet III pkt. VII.79

Czy zamawiający w zamian za wymagany mobilny wieszak na 11 fartuchów ochronnych dopuści zaoferowanie dwóch odrębnych wieszaków każdy 6-ramienny lub jednego wieszaka 10-ramiennego ?

Odpowiedź : Tak , dopuszczamy zaoferowanie dwóch mobilnych.

- Dotyczy pakiet III pkt.VII.106

Czy zamawiający dopuści miernik luminacji z kątem widzenia 1,6 stopnia ? 0,1 różnicy nie wpływa na jakość uzyskiwanych wyników pomiarów

Odpowiedź : Tak.

Jednocześnie przypominamy , że terminy ulegają następującym zmianom :

Termin składania ofert – 27.12.2007r godz. 10.00

Termin otwarcia ofert – 27.12.2007r godz. 10.15

Termin wpłaty wadium – 27.12.2007r godz.10.00

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploaratcyjnych

mgr inż. Artur Piekacz