Częstochowa , dnia 28-05-2008 r.

W.Sz.S.DDZ-2411/P-8/37 / 1090  /08

Szanowni Państwo !

Dotyczy: postępowania  prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego  na dostawę odczynników do wykonywania badań metodą chemiluminescencyjną wraz z dzierżawą analizatora  immunochemicznego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  znak spawy : W.Sz.S.DDZ-2411/P-8/ 37/08

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści ) dotyczące zapisów  specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający  wyjaśnia :

Zapytanie 1   dotyczy  Załącznika Nr 1 pkt. 1 do SIWZ   :

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zamiast testu PSA – wolne ( fPSA )”

Testu „PSA – skompleksowane ( cPSA) „ ?  Oferujemy test cPSA zamiast  fPSA , które  łącznie stanowią pulę całkowitego PSA ( total PSA) będącego również przedmiotem specyfikacji ( Total PSA – cPSA = fPSA), oznaczenie cPSA jest zatem jednoznaczne  z oznaczeniem  fPSA. Najnowszy test „ PSA – skompleksowane ( cPSA) „ daje pomiar analitycznie stabilnej formy PSA , nie ulega degradacji w próbce surowicy ( tak jak PSA-wolny) , stężenie cPSA  nie podlega zmianom pod wpływem badania fizykalnego DRE, jest testem o najwyższej specyficzności w stosunku do raka prostaty.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 2    dotyczy  Załącznika Nr 1 pkt. 2  do SIWZ   :

Prosimy o podanie kosztu wpięcia analizatora i zestawu komputerowego do istniejącej w laboratorium sieci informatycznej.

Odpowiedź :  Zamawiający nie może podać powyższych kosztów , gdyż są one częścią

składową wartości szacunkowej zamówienia , która zostanie podana  stosownie do art. 86 ust. 3 uPzp  bezpośrednio przed otwarciem ofert .

Zapytanie 3     dotyczy  Załącznika Nr 1 pkt. 2  do SIWZ   :

Czy Zamawiający dopuści analizator o praktycznej wydajności 170 oznaczeń/ godzinę?

Odpowiedź : Zamawiający  dopuści analizator o minimalnej wydajności 170 oznaczeń / godzinę.

Zapytanie 4   dotyczy  Załącznika Nr 1 pkt. 1  do SIWZ   :

Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym 2 parametry: a-TPO i a-TG posiadają odczynnik, kalibrator i kontrolę pakowane w jednym opakowaniu?

Odpowiedź :  TAK.

Zapytanie 5   dotyczy  Załącznika Nr 1 pkt. 2  do SIWZ   :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę,  aby ze względu na obszerność dokumentów  Instrukcja  obsługi  oraz dokumentacja techniczna analizatora  w języku polskim dostarczona była wraz z analizatorem, a nie dołączona do oferty?.  Do oferty załączony będzie szczegółowy opis oferowanego analizatora i jego funkcji.

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie 6    dotyczy  Załącznika Nr 1 pkt. 1  do SIWZ   :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę,  aby dla parametrów oznaczanych okresowo i w małych ilościach (poniżej 1000 ozn./rok), ilość oferowanych opakowań kalkulować zgodnie z terminem trwałości po otwarciu i z możliwością przenoszenia odczynnika po zakończeniu pracy do lodówki?  Pozostaje to w zgodności z zapisem o wykonywaniu kontroli dla parametrów poniżej 1000 ozn./rok  jeden raz w tygodniu oraz pozwoli na ekonomiczne i niższe wyliczenie oferty.

Odpowiedź : TAK.

Zapytanie 7  dotyczy  Załącznika Nr 1 pkt. 2  do SIWZ   :

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie warunku  ”Zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych”:  czy Zamawiający wymaga, aby dla oferowanych parametrów nie było konieczności wykonywania pełnej 6- punktowej krzywej kalibracyjnej i aby była ona wczytywana i zapamiętywana automatycznie do analizatora?

Odpowiedź :  Zamawiający nie wymaga .

Zapytanie 8   dotyczy  Załącznika Nr 1 pkt. 1  do SIWZ   :

Czy Zamawiający wymaga,  aby parametr beta-HCG posiadał możliwość użycia go jako marker nowotworowy?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga .

Zapytanie 9  dotyczy  Załącznika Nr 1 pkt. 2  do SIWZ   :

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie wymienione parametry wykonywane były na oferowanym analizatorze?

Odpowiedź :  TAK.

Zapytanie 10   dotyczy  Załącznika Nr 1 pkt. 2  do SIWZ   :

Czy Zamawiający uzna, że wykonanie oznaczenia Troponiny w czasie 18 min. kwalifikuje aparat do uzyskania w warunkach ocenianych 10 pkt?   W praktyce nie ma żadnego znaczenia, czy czas oznaczania wynosi 17 min.59 sek, czy też 18 min.00 sek.,  zwłaszcza w świetle standardów kardiologicznych zakładających czas 60 min. na przekazanie wyniku oznaczenia troponiny na oddział.

Odpowiedź : Zgodnie ze SIWZ.

Zapytanie 11 dotyczy  Załącznika Nr 1 pkt. 2  do SIWZ   :

Prosimy o sprecyzowanie w jaki sposób będzie oceniany parametr „ Czas wykonywania pojedynczego oznaczenia” w przypadku , gdy część oferowanych odczynników do poszczególnych parametrów spełnia ten parametr ,  a część nie?

Odpowiedź : Zamawiający uznaje , że parametr  ten  jest spełniony , gdy przynajmniej 90 % ilości oznaczeń ( nie parametrów ) planowanych do wykonania będzie spełniało kryterium

„ czas wykonywania pojedynczego oznaczenia „ ≤45 min

W imieniu Zamawiającego :

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa, dnia 04-06-2008 r.

W.Sz.S.DDZ-2411/P-8/37 / 1136 /08

Szanowni Państwo !

Dotyczy: postępowania  prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego  na dostawę odczynników do wykonywania badań metodą chemiluminescencyjną wraz z dzierżawą analizatora  immunochemicznego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  znak spawy : W.Sz.S.DDZ-2411/P-8/ 37/08

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści ) dotyczące zapisów  specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający  wyjaśnia :

Zapytanie 1   dotyczy  Załącznika Nr 1 pkt. 1 do SIWZ   :

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie zapisu : „ Za niedoszacowanie  ilości kalibratorów , kontroli , rozcieńczalników , odczynników , materiałów zużywalnych do ilości oznaczeń odpowiada firma oferująca „. Czy Zamawiający wymaga , pod rygorem odrzucenia oferty , aby oferta była skalkulowana rzetelnie i zawierała wszystkie niezbędne ilości kalibratorów, kontroli. rozcieńczalników , odczynników i materiałów zużywalnych zgodnie z podaną ilością oznaczeń ?

Jest to istotne ze względu na możliwość popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji poprzez

celowe niedoszacowanie oferty i zaniżenie wartości oferty.

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapis jak w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie  2 :

Czy Zamawiający wymaga , aby do  ilości badań w tabeli doliczyć również ilości oznaczeń  przewidziane na kalibracje ?

Odpowiedź :  Zamawiający nie wymaga doliczenia ilości oznaczeń przeznaczonych na    kalibrację .

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa, dnia 05-06-2008 r.

W.Sz.S.DDZ-2411/P-8/37 / 1145  /08

Szanowni Państwo !

Dotyczy: postępowania  prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego  na dostawę odczynników do wykonywania badań metodą chemiluminescencyjną wraz z dzierżawą analizatora  immunochemicznego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  znak spawy : W.Sz.S.DDZ-2411/P-8/ 37/08

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści ) dotyczące zapisów  specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający  wyjaśnia :

Zapytanie  dotyczy  Załącznika Nr 3 do SIWZ   :

Zwracamy się z prośbą  o wyjaśnienie , co Zamawiający rozumie wpisując w nazwie kolumn:

Nr 2 „Nr”, nr 5 „nazwa  jednostki dopuszczającej „ i nr 7 „ Nr dokumentu „ ? :

Odpowiedź :   Zamawiający rozumie wpisując  w nazwie  kolumn : w kolumnie   N r 2 „ Nr” -  Nr poz. z załącznika Nr 1 pkt. 1- której dotyczy , w  kolumnie Nr 5 „Nazwa  jednostki dopuszczającej „  która wydała  certyfikat , świadectwo dopuszczenia , CE, itp... , w kolumnie  Nr 7  „ Nr dokumentu „  numer dokumentu  lub data dokumentu  na podstawie   którego oferowany asortyment  został dopuszczony do obrotu i używania .

W imieniu Zamawiającego :

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz