Częstochowa, dnia  08-06-2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  48  / 1116  /2010

Szanowni Państwo !

# Modyfikacja nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników  do aparatów  Zamawiającego, odczynników i testów  z dzierżawą analizatorów oraz testów , odczynników i sprzętu jednorazowego  do diagnostyki gruźlicy „ według załącznika Nr 1  części  I – XIX

Znak sprawy : W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  48 /2010

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1 :  Część XIV – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podłoża które posiada charakterystykę testu wykonaną  przez laboratoria notyfikowane na szczepach wzorcowych  zgodnie z zaleceniami CLSI – sczep wzorcowy H 37 RA? Szczep ten  jest używany do kontroli jakości podłoża Lowenstein – Jensen zgodnie ze światowymi standardami .

Odpowiedź :  TAK.

Pytanie 2 : W związku z tym , iż wzór umowy załącznik Nr 5 przewiduje warunki  gwarancji  i serwisu dla aparatów bez wskazania  które paragrafy do których części Czy Zamawiający może sprecyzować które paragrafy we wzorze umowy dotyczą części XIV?

Odpowiedź :  w związku z powyższym zapytaniem Zamawiający uściśla  , których części  dotyczą następujące   paragrafy   we  wzorze umowy załączniku Nr 5  :

§ 6  ust. 5  otrzymuje brzmienie  : Za niedoszacowanie ilości , odczynników , kalibratorów materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych do  ilości oznaczeń  określonych w załączniku Nr 1 częściach : II , IV, VII ;

§ 8  ust. 2   lit. a) , b), c), d)   - dotyczy części  I, III , V , VI, IX ; lit. e ) -  dotyczy części I ;

§ 11 ust. 2  dotyczy części : I, II , IV , VII,XVIII   .

Pytanie 3 : Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w SIWZ  część V 9.1 oraz załączniku Nr 3  na  „ oświadczenie  Wykonawcy , że oferowane odczynniki są dopuszczone do obrotu i używania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych Dz. U. 93 z 2004 r. z późniejszymi zmianami posiadają fakultatywnie : certyfikat CE , deklarację zgodności  i dokument potwierdzający wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz , że odczynniki posiadają  aktualne  charakterystyk , w przypadku wyboru naszej oferty dokumenty na podstawie , których oferowany asortyment  został dopuszczony do obrotu i używania  oraz karty charakterystyk zostaną dostarczone wraz z pierwszą dostawa ( zawarte w załączniku Nr 3 SIWZ ).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża  zgodę na zmianę treści oświadczenia wymaganego w SIWZ Rozdział V ust. 9 pkt. 1  oraz w załączniku Nr 3 do SIWZ   oznaczone literą  c)  a, winno być  oznaczone literą d ) . Oświadczenie  otrzymuje  następujące brzmienie  :

„  oświadczenie Wykonawcy, że oferowane odczynniki są dopuszczone do obrotu i używania  na

podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych   Dz. U. nr 93 z  2004r z

późniejszymi zmianami lub posiadają certyfikat CE lub deklarację zgodności CE lub dokument potwierdzający    wpis  do  Rejestru Wyrobów Medycznych oraz ,że odczynniki   posiadają aktualne  karty  charakterystyk , w przypadku wyboru naszej oferty dokumenty na podstawie , których  oferowany   asortyment został dopuszczony do obrotu i używania  oraz karty charakterystyk zostaną dostarczone  wraz z pierwszą dostawą( zawarte w załączniku Nr 3 )  „.

Pytanie 4 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie  XI poz. 2 odczynnika LISS w buteleczkach o poj. 100 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań .

Odpowiedź : TAK. Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 5  : Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie XII poz. 6 surowicy

antyglobulinowej  poliwalentnej  buteleczkach o poj. 5 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

Odpowiedź : TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 : dotyczy części 8  - Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycjach 1,2 i 3 dopuści półilościowe testy do oznaczania  specyficznych przeciwciał  IgE , umożliwiające przyporządkowanie  do standardowych sześciu klas ( 0-VI) ?

Odpowiedź :  NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7 :  dotyczy części 8 – Czy Zamawiający w pakiecie Nr 8   dopuści  zestawy testowe zawierające 16 testów paskowych?

Odpowiedź :  Zamawiający nie dopuszcza .

Pytanie 8 : dotyczy części  18  - Czy Zamawiający  w pozycji 1 dopuści półilościowy test ANA Sceren ?

Odpowiedź : Nie Zamawiający nie dopuszcza półilościowy test t ANA Sceren . Zamawiający wymaga    przynajmniej  4 standardy.

Pytanie 9 : dotyczy części 18  - Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści półilościowy test Profil ANA ( ENA) ?

Odpowiedź :  TAK . Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 10 : dotyczy części 18 – Zamawiający w pozycjach 9 i 10 określił ten sam przedmiot zamówienia . Czy Zamawiający w pozycji 10 miał na myśli test Anty – beta 2 – glikoproteina 1 IgA ?

Odpowiedź : W  części 18  poz. 9  pomyłkowo  jest : anty -   2 – glikoproteina 1 IgG a 96 testów 6 op.  , winno być anty – kardiolipina IgM a 96 testów -  6 op. , natomiast   poz. 10 zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11:  dotyczy części 18 – Czy Zamawiający w poz. 16 ma na myśli testy Anty – Mycoplasma pneumonia ELISA  IgG oraz anty – Mycoplasma pneumonia ELISA IgM , czy też test oznaczający obie klasy  przeciwciał jednocześnie ?

Odpowiedź : Osobno. Konieczne oddzielne oznaczanie przeciwciał  w klasie IgG  i IgM .

Pytanie : 12 dotyczy  części 18 -  Czy Zamawiający w pozycji 17 ma na myśli testy Anty – Bordetella pertusis ELISA IgG oraz Anty – Bordetella pertus ELISA IgA ,  czy też test oznaczający obie klasy przeciwciał jednocześnie ?

Odpowiedź : Osobno. Konieczne oddzielne oznaczenie przeciwciał w klasie IgG i IgA .

Pytanie 13 : dotyczy części IV -   Prosimy o wyjaśnienie sformułowania „ linia robocza o wielkości 250 próbek „ ?

Odpowiedź : Wykonawca  powinien dostarczyć odpowiednią ilość statywów na 250 próbek .

Pytanie 14 :  dotyczy części IV  - Czy Zamawiający dopuszcza liniowość WBC bez dodatkowego rozcieńczania w zakresie 0- 200 K/ul ?

Odpowiedź:  TAK.

Pytanie 15 : Czy  Zamawiający do puszcza  alternatywną  technologie ogniskowania strumienia mierzonych krwinek ?

Odpowiedź : NIE.

Pytanie 16 :  Czy Zamawiający  dopuszcza pojemność 50 próbek w trybie pracy z automatycznym  podajnikiem ?

Odpowiedź : NIE.

Pytanie 17 : dotyczy części IV – Czy Zamawiający  wymaga analizatora  z programowaniem w języku polskim ?

Odpowiedź :  Zamawiający  dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 18 : dotyczy  części IV – Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na dostarczenie instrukcji obsługi  aparatu w dniu instalacji aparatu ?

Odpowiedź :  TAK.

## Zamawiający  informuje  , że  w załączniku Nr 1 część XVI  - odczynniki do barwienia  metodą Ziehl – Neelsena  ( barwienia  w kierunku prątków )  pomyłkowo wpisano  na okres 24 miesięcy  , a winno być na okres 12 miesięcy

Jednocześnie  informujemy , iż ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert :

składanie ofert  dnia  01-07-2010 r.  o godzinie   10:00

otwarcie ofert   dnia  01-07-2010  r.  o godzinie   10:15

Zatwierdził :

`	             Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

Lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia  14-06-2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  48  /  1165  /2010

Szanowni Państwo !

# Modyfikacja nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników  do aparatów  Zamawiającego, odczynników i testów  z dzierżawą analizatorów oraz testów , odczynników i sprzętu jednorazowego  do diagnostyki gruźlicy „ według załącznika Nr 1  części  I – XIX

Znak sprawy : W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  48 /2010

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1 :Czy przez „Autoryzowany serwis na terenie kraju”  - pkt 4, Część III SIWZ - Odczynniki i materiały do wykonania morfologii krwi 5-DIFF przez okres 24 miesięcy  na aparacie   CELL-DYN 3700 firmy ABBOTT, Zamawiające rozumie autoryzowany serwis producenta aparatu?

Odpowiedź :TAK.

Pytanie 2 : Czy Zamawiający, w części nr IV dopuści zaoferowanie analizatora, którego rok produkcji to 2008?

Odpowiedź :  NIE.

Pytanie 3 : Czy Zamawiający w części nr IV w pkt 22  parametrów granicznych analizatora miał na myśli: pomiar w stanie natywnym?

Odpowiedź :  TAK.

Pytanie 4 : Czy Zamawiający przez zapis: “ilość szt.”  i „cena jednostkowa netto za szt.” zawarty w tabeli ofertowej rozumie jako ilość opakowań i cena jednostkowa netto za 1 sztukę opakowania? Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie do tabeli ofertowej kolumny mówiącej o ilości oznaczeń oraz kolumny mówiącej o zawartości opakowania. Pozwoli to na zawarcie w ofercie wszystkich koniecznych dla wyliczenia wartości oferty składników.

Odpowiedź :  Tak Zamawiający przez  zapis ilość szt.  rozumie ilość szt. opakowań . oraz cenę jednostkową netto za 1 szt. opakowania .

Zamawiający  dopuszcza  dodanie do tabeli ofertowej  w/w kolumn.

Pytanie 5 : Czy w części nr VII SIWZ podane ilości oznaczeń zawierają ilości potrzebne na wykonanie kontroli i kalibracji?

Odpowiedź :. TAK.

Pytanie 6 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora podstawowego o wydajności teoretycznej 200 oznaczeń na godzinę i analizatora zastępczego o wydajności teoretycznej 80 oznaczeń na godzinę?

Odpowiedź : TAK.

Pytanie 7 : Czy w Części VII,  pkt. 35 parametrów granicznych analizatora, który brzmi: ”aparat pracuje bez stacji wody” Zamawiający wymaga, aby analizator nie potrzebował osobnej, dedykowanej stacji uzdatniania wody, czy aby nie potrzebował do pracy wody?

Odpowiedź :  Zamawiający wymaga , aby analizator nie potrzebował osobnej  stacji uzdatniania wody .

Pytanie 8 : Czy w Części nr VII,  pkt. Nr 1 parametrów granicznych dla analizatora zastępczego Zamawiający wymaga aby oferowany analizator był fabrycznie nowy, rok produkcji 2010?

Odpowiedź : TAK.

Pytanie 9 :Prosimy o wyjaśnienie, do której części SIWZ odnosi się zapis umowy mówiący o serwisie LSI PSM oraz o module elektrolitowym? Oferent którego pakietu jest odpowiedzialny za ten ogólny punkt w projekcie umowy? Czy Wykonawca, którego nie dotyczy dana część umowy może usunąć zapisy nie opisujące danej części?

Odpowiedź : Zapis umowy mówiący o serwisie LSI PSM oraz module  elektrolitowym  odnosi do części  I w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Pytanie 10 :Prosimy o wyjaśnienie, który z podpunktów umowy opisujący termin ważności przedmiotu zamówienia należy zastosować do danej części SIWZ. Czy Wykonawca powinien zastosować się do zapisów w odpowiedniej części SIWZ, a w projekcie umowy wpisać „nie dotyczy” w pozostałych podpunktach?

Odpowiedź : Wykonawca  powinien zastosować się do zapisów w odpowiedniej części SIWZ .

Pytanie 11 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z   dostawą towaru?

Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie

Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysyłana jest do  Zamawiającego pocztą poleconą z biura w Warszawie. Do każdorazowej dostawy

dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego

asortymentu.

Odpowiedź : TAK.

Pytanie 12 :Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie ulotek jednorazowo wraz z przedmiotem zamówienia (przy pierwszej dostawie lub z podpisaną umową)?

Odpowiedź : NIE . Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 13 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi analizatora wraz z  przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź :  TAK.

Pytanie 14 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie oznaczeń: NE4, NGAL, SCC oraz ProGRP poza terenem Laboratorium analitycznego, przy całkowitym pokryciu kosztów przez Zamawiającego? Zwracamy uwagę na fakt, że wyspecyfikowane rodzaje i liczba oznaczeń mają charakter wspomagający, a Zamawiający określając zapisy SIWZ wyspecyfikował rutynowe oznaczenia markerów nowotworowych, które zamierza wykonywać, a które są określone w procedurze  opłacanej przez NFZ czyli jednostki regulującej opłacane zasady diagnozowania pacjentek z podejrzeniem choroby  nowotworowej. Zaznaczamy również, że wspomniane parametry są możliwe do wykonania tylko na jednym rodzaju analizatora, co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty oraz stoi w sprzeczności z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji albowiem monopolizuje jednego Oferenta.

Odpowiedź :  NIE . Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 15 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów odczynnikowych, których stabilność na pokładzie analizatora, dla 99% metodyk wynosi 28 dni, natomiast w przypadku Estradiolu wynosi 14 dni? Wyjaśniamy, że jest to termin ważności dla jednego cartridża po załadowaniu go na pokład analizatora i zawierającego 50 testów. Zapewniamy Państwa, że   taki okres trwałości umożliwi Zamawiającemu maksymalnie efektywne wykorzystanie oferowanych zestawów.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie  Estradiolu o stabilności na pokładzie 14 dni .

Zamawiający wyraża zgodę ,  co do pozostałych zestawów  odczynnikowych , których stabilność  na pokładzie  analizatora wynosi 28 dni.

Pytanie 16 :  Czy Zamawiający dopuści analizator posiadający system chłodzenia odczynników w temperaturze 4oC – 10oC? Zakres ten stanowi temperaturę lodówki, gwarantującą zachowanie określonej przez producenta zestawów odczynnikowych stabilność odczynników na pokładzie analizatora.

Odpowiedź :  Zamawiający  wyraża zgodę .

Pytanie 17 :Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie zestawów odczynnikowych, wymagających wstępnej rekonstytucji w przypadku kalibratora do PTH oraz przygotowania z postaci lyofilizatu zestawu do kontroli wieloparametrowej?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 18 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów odczynnikowych, których stabilność kalibracji wynosi 28 dnia, natomiast w przypadku Estradiolu 14 dni?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża  zgody na Estradiol, którego stabilność kalibracji wynosi 14 dni .

Pytanie 19 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora głównego o wydajności do 200 testów na godzinę?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga analizatora  głównego zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 20 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora pomocniczego o wydajności do 100 testów na godzinę?

Odpowiedź :  Zamawiający wyraża zgodę  na zaoferowanie analizatora pomocniczego o    wydajności minimum 80 testów na godzinę .

Pytanie 21 : Czy w związku z regulacja art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie:

-    numeru katalogowego produktu,

-    nazwa produktu przy zachowaniu jego parametrów,

-    sposobu konfekcjonowania,

-  wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt  zmodyfikowany , udoskonalony

Odpowiedź :  Zamawiający  wyraża zgodę na zapis w umowie :

Strony dopuszczają zamianę w umowie w zakresie:

- numeru katalogowego produktu,

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów ,

-  wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany , udoskonalony.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie  sposobu konfekcjonowania .

Pytanie 22 : dotyczy części XVIII – Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie dokładnej ilości zestawów dla poszczególnych klas. Czy należy rozumieć  zamówienie jako 15 opakowań dla klasy IgM i 15 opakowań dla klasy IgG ?

Odpowiedź : NIE.

Pytanie 23 : dotyczy części 18 - Czy zamawiający wymaga zestawu dla oznaczenia osobno klasy IgM i osobno klasy IgG, ale w jednym opakowaniu ( konfiguraty dla obu klas w 1 opakowaniu ) czyli 15 opakowań takiego zestawu IgM/IgG ?

Odpowiedź : TAK.

Pytanie 24 : Czy Zamawiający odstąpi od  zapisu  w wymogach SIWZ  dotyczących filtra o długości fali 690  nm , jeżeli dla oferowanych testów nie jest on filtrem referencyjnym , ani wymaganym ?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25 : Czy  zamawiający dopuści aparat   z metodą rozcieńczania w probówkach , której wyższość uznana jest z analitycznego punktu widzenia ?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza.

Zatwierdził :

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

Lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia  15-06-2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  48  /  1173 /2010

Szanowni Państwo !

# Modyfikacja nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników  do aparatów  Zamawiającego, odczynników i testów  z dzierżawą analizatorów oraz testów , odczynników i sprzętu jednorazowego  do diagnostyki gruźlicy „ według załącznika Nr 1  części  I – XIX

Znak sprawy : W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  48 /2010

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1 : Dot. części VI, testy paskowe na okres 24 miesięcy do analizy moczu do aparatu MIDITRON-JUNIOR firmy Roche, poz 3-4 tabeli nazwy przedmiotu zamówienia:

Prosimy o potwierdzenie czy nie nastąpiła oczywista pomyłka w określeniu wymaganej kontroli? Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kontroli normalnej (N) i kontroli patologicznej (P) w ilości po 2 opakowania?

Odpowiedź :  w ilości po 12 opakowań

Pytanie 2 : Czy Zamawiający nie pomylił się w określeniu warunków gwarancji dla aparatu  w części VI (dotyczącej aparatu MIDITRON-JUNIOR) pisząc „ Warunki gwarancji dla aparatu CELL_DYN 3700 firmy Roche  pracującego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. PCK…”

Odpowiedź : Tak  pomyłka .

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, że oferta równoważna musi spełniać warunki 1-4 wymienione w części 6 strona 29 SIWZ . W przypadku odpowiedzi negatywnej (oferta równoważna nie musi spełniać tych warunków)  prosimy o wyjaśnienie kto będzie ponosił odpowiedzialności za prawidłową pracę aparatu, a tym samym odpowiedzialności za dokładność i poprawność wydawanych wyników w związku ze stosowaniem pasków niezgodnych z instrukcją obsługi aparatu?

Odpowiedź :  Oferta równoważna  musi spełniać warunki   1 - 4 część VI  str. 29 SIWZ.

Pytanie 4 :  Dotyczy części II – koagulologia  : Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie do oznaczania czasu PT Tromboplastyny ludzkiej rekombinowanej o ISI zblizonym do 1,0 +/- 0,1?

Odpowiedź :  TAK.

Pytanie  5 :  Dot. Zał. Nr 1 do SIWZ Częśc I, odczynniki i części zużywalne do 2 szt. Analizatorów Biochemicznych Integra 800

Substraty pkt.12

Białka specyficzne pkt 33.

Czy dla zaoferowania prawidłowej ilości opakowań odczynnikowych należy zsumować podane  w powyższych punktach wartość 10 i 2 i tyle sumarycznie zaoferować opakowań?

Obydwie aplikacje (ALB do PMR i ALBT2)wykonywane są z tego samego zestawu odczynnikowego  - ten sam numer katalogowy. Zestawem tym, wybierając odpowiednią aplikację można oznaczać próbki badane wykorzystując PMR lub mocz.

Odpowiedź :   TAK.

Pytanie  6 : Białka specyficzne pkt 36    Dla testu D-Dimer została wprowadzona kolejna generacja odczynnika. Wiąże się to ze zmianą numeru katalogowego – 03001245322 na 04912551190. Wielkość opakowania pozostaje bez zmian – 100 testów.

Czy w związku z tym możemy zaoferować nową generację odczynnika D-Dimer, z nowym numerem katalogowym?

Odpowiedź :  TAK.

Pytanie 7 : Kalibratory  pkt. 57

Dla testu D-Dimer została wprowadzona kolejna generacja odczynnika. Wiąże się to ze zmiana materiału kalibracyjnego i również numeru katalogowego. Czy w związku z tym możemy zaoferować nową generację kalibratora D-Dimer z nowym numerem katalogowym?

Odpowiedź : TAK.

Pytanie 8 : Kontrole  pkt. 83

Dla testu D-Dimer została wprowadzona kolejna generacja odczynnika. Wiąże się to ze zmiana materiału kontrolnego i również numeru katalogowego.  Czy w związku z tym możemy zaoferować nową generację kontroli  D-Dimer z nowym numerem katalogowym?

Odpowiedź :  TAK.

Pytanie 9  Kontrole pkt. 88 i 89

Zestaw kontroli dla testu Cystatin C konfekcjonowany jest jako komplet w jednym opakowaniu dla dwóch poziomów wartości. Czy w związku z powyższym możemy zaoferować  8 opakowań zestawu materiału kontrolnego?

Odpowiedź :  TAK.

Pytanie 10 : Czy Zamawiający mógłby określić ilość testów wykonywanych na analizatorze zastępczym? Czy jest to ten sam profil badań/ te same testy  co na analizatorach Integra 800? Informacja ta jest konieczna  dla określenia ilości różnych materiałów zużywalnych dla analizatora zastępczego.

Odpowiedź : Analizator zastępczy 35 % testów i główny 65 %  testów . Ten sam profil badań / te same testy co na analizatorach  Integra 800 .

Czy także oznaczenie ISE (Na, K, Cl i Li) mają być wykonywane na analizatorze zastępczym? Jeśli tak, to w jakiej ilości dla poszczególnych  parametrów?

Odpowiedź :  Oznaczenie  ISE ( Na , K , Cl ) mają być wykonywane na analizatorze  zastępczym  w proporcjach : 35 % oznaczeń – analizator  zastępczy  , 65 % oznaczeń -analizator podstawowy  .

Pytanie 11 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ulotek produktowych jedynie do odczynników, kontroli i kalibratorów? Do materiałów zużywalnych producenci z reguły nie przewidują ulotek np. dotyczy to między innymi kuwet oraz płynów myjących.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 :  dotyczy części Nr II – Czy Zamawiający podtrzymuje wymagania , które są opisane w punktach 16,17 i 18 tabeli „Parametry i funkcje graniczne „ dotyczące oprogramowania LIS?

Odpowiedź :  Zgodnie z zapisami  SIWZ .

Pytanie 13:  Czy  Zamawiający w  części  VIII dopuści zestawy testowe zawierające 12 lub 24 testów  paskowych

Odpowiedź :  Zgodnie z  zapisami w SIWZ.

Zatwierdził :

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

Lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia 21-06-2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  48  /1234 /2010

Szanowni Państwo !

# Modyfikacja nr 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników  do aparatów  Zamawiającego, odczynników i testów  z dzierżawą analizatorów oraz testów , odczynników i sprzętu jednorazowego  do diagnostyki gruźlicy „ według załącznika Nr 1  części  I – XIX

Znak sprawy : W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  48 /2010

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 15.06.2010 r.  o numerze W. Sz. S.DDZ-2411/P-8/48/1173/2010  dotyczącego  pytania  do części  VI - testy paskowe na okres 24 miesięcy do analizy moczu do aparatu MIDITRON-JUNIOR firmy Roche  o treści :

Prosimy o potwierdzenie czy nie nastąpiła oczywista pomyłka w określeniu wymaganej kontroli? Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kontroli normalnej (N) i kontroli patologicznej (P) w ilości po 2 opakowania?

Zamawiający udziela ostatecznej odpowiedzi : Tak nastąpiła oczywista pomyłka .  Zamawiający wymaga  w części VI  str. 29 , poz. 3  kontrolę P a 12 fiolek ( 2 opakowania na  24 miesiące ).

Zatwierdził :

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa, dnia  23-06-2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  48  / 1258  /2010

Szanowni Państwo !

# Modyfikacja nr 5

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników  do aparatów  Zamawiającego, odczynników i testów  z dzierżawą analizatorów oraz testów , odczynników i sprzętu jednorazowego  do diagnostyki gruźlicy „ według załącznika Nr 1  części  I – XIX

Znak sprawy : W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  48 /2010

W nawiązaniu do otrzymanego  zapytania , udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1 : dotyczy części IX  - Czy  Zamawiający wyrazi zgodę , aby termin dostaw był zgodny  z dołączonym do oferty harmonogramem dostaw na dany rok oraz zapewnieniem , iż istnieje możliwość dostaw   „ na cito”  w  terminie do 4 dni roboczych ?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę .

Zatwierdził :

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa, dnia 25-06-2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  48  / 1278    /2010

Szanowni Państwo !

# Modyfikacja nr 6

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników  do aparatów  Zamawiającego, odczynników i testów  z dzierżawą analizatorów oraz testów , odczynników i sprzętu jednorazowego  do diagnostyki gruźlicy „ według załącznika Nr 1  części  I – XIX

Znak sprawy : W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  48 /2010

Zamawiający  wprowadza następujące zmiany w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

I . Do  załącznika Nr 1 do SIWZ dodaje się część XX o następującym brzmieniu :

Część XX – Odczynniki do szybkiej diagnostyki prątków gruźlicy  wraz z dzierżawą  aparatu do szybkiej diagnostyki prątków na okres  12 miesięcy

1.  Odczynniki  do szybkiej diagnostyki prątków gruźlicy

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówka wskaźnikowa do określania wzrostu prątków zawierająca 4 ml bulionu Middlebrooka 7H9 ( podłoże płynne z indykatorem wzrostu ) , op = 100 szt. | op. | 6 |
| 2. | Suplement wzbogacający OADC op. = 150 ml | op. | 4 |
| 3. | Mieszanina antybiotykowa PANTA ( Zestaw antybiotyków do wyeliminowania flory fizjologicznej i kontaminacji ) , op. = 150 ml | op. | 4 |
| 4. | Test niacynowy immunochromatograficzny , kasetkowy op= 25 szt. | op. | 2 |

Odczynniki muszą posiadać charakterystykę testu wykonaną przez laboratoria notyfikowane na szczepach wzorcowych zgodnie z zaleceniami NCCLS. Do oferty  i do każdej dostarczonej serii  odczynników  muszą  być dołączone certyfikaty kontroli jakości.

Odczynniki muszą posiadać  instrukcję , wykonania interpretacji i przechowywania  w języku polskim .

Termin ważności przedmiotu zamówienia co najmniej 8 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

c.d. części XX

2.  Dzierżawa aparatu  do szybkiej diagnostyki prątków

| Lp. | Parametr techniczne | Potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy |  |
| 2. | Urządzenie diagnostyczne przenośne |  |
| 3. | Urządzenie wyposażone we wskaźnik rezerwy czasu pracy |  |
| 4. | Urządzenie posiada możliwość zasilania bateryjnego i jest wyposażone w zestaw do kalibracji |  |
| 5. | Urządzenie musi pokazywać na wyświetlaczu zakres prób dodatnich i ujemnych |  |
| 6. | Metoda detekcji oparta na fluorescencji |  |
| 7. | Odczyt odbywa się UV dł. fali 365 nm |  |
| 8. | Wykrywanie prób dodatnich już od 4 doby |  |
| 9. | Czas hodowli od momentu detekcji wzrostu Mycobacterium max. 7 dni |  |
| 10. | Urządzenie stanowić musi system kompatybilny z oferowanymi odczynnikami oraz posiadać do kalibracji kontrole |  |
| 11. | Wszystkie elementy systemu ( urządzenia i odczynniki) muszą posiadać znak CE |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
| 12. | Podać inne funkcje i akcesoria |  |
| 13. | Pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w czasie trwania umowy . |  |
| 14. | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie |  |
| 15. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny |  |
| 16. | Autoryzowany serwis na terenie kraju. |  |
| 17. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim , założenie paszportu technicznego . |  |
| 18. | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno – eksploatacyjne i specyfikację produktu . Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie . |  |
| 19. | Przeprowadzenie szkolenia obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonego analizatora personelu medycznego i technicznego wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji |  |
| 20. | Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Oferenta |  |

Uwaga : W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów „ w punktach od 1 –  20  należy wpisać „Tak „  Brak   wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych .

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje   odrzucenie oferty.

Arkusze asortymentowo- cenowe dla części  XX ( razem  tabela  3+ 4 ) wzorów  Rozdział XIII

ust. 4 SIWZ.

### II.   W rozdziale  VII  SIWZ  ust. 1  dodaje się  wadium  dla części XX w wysokości    :

### część    XX   -  150,00 zł

III. W  rozdziale  V SIWZ ust. 9 pkt. 2) , 3) , 4)  wymagane dokumenty  otrzymują brzmienie :

2)  Certyfikat CE analizatora dotyczy załącznika Nr 1 część  I, II, IV, VII, XVIII, XX .

3). wypełnione  arkusze asortymentowo- cenowe ( wzór  tabel  Rozdział XIII ust. 4 SIWZ)  stosownie do  Załącznika nr 1 części I – XX  , zawierające wszystkie wprowadzone zmiany w czasie trwania postępowania .

4). Oryginalnych firmowych  materiałów  informacyjnych  zawierających parametry techniczno-eksploatacyjne , konfigurację aparatu   i specyfikację oferowanego produktu – dotyczy załącznika Nr 1 części  I, II , IV, VII,XVIII,XX  oraz ulotki metodyczne  lub karty katalogowe odczynników , kalibratorów ,  testów ,podłóż,   materiałów  kontrolnych i eksploatacyjnych  dotyczy Załącznika  Nr 1 części  I – XX.

IV. W rozdziale IV SIWZ  ust. 1  i  w załączniku Nr 2  do SIWZ  ust. 4.  otrzymuje brzmienie :

Oferowany termin wykonania zamówienia:

Część I – XIII  - do wyczerpania wartości umowy jednak nie dłużej niż 24  miesięcy  licząc  daty zawarcia umowy;

Część  XIV – XX   -   do wyczerpania wartości umowy jednak nie dłużej niż 12  miesięcy  licząc    daty zawarcia umowy;

V. W  załączniku  Nr 2 ust.  2  do SIWZ  oraz w załączniku  Nr 3 §  8 ust. 1  dodaje się

literę g):

Termin  ważności :

g) dla  odczynników do szybkiej diagnostyki prątków ……miesięcy ( minimum 8 miesięcy )

od dnia dostawy

VI.  W załączniku Nr  5  do SIWZ  § 11   ust. 2   i  § 12  otrzymują brzmienie :

§ 11 ust. 2  Umowa może ulec również rozwiązaniu  w przypadku wygaśnięcia umowy dzierżawy  analizatora ( Umowa Nr P-8/      /10)  dotyczy części  I,II,IV,VII,XVIII,XX  .

§ 12   Umowa obowiązuje :

- dla części I-XIII   do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż 24  miesięcy     licząc od daty    jej zawarcia ;

- dla części XIV -XX  do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż 12  miesięcy   licząc od daty    jej zawarcia ;

VII . W załączniku Nr  6  do SIWZ  § 1  ust. 1  , § 2  oraz § 13  otrzymują brzmienie :

§1  ust. 1 Przedmiotem umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego –art. 39 PZP jest dzierżawa  analizatorów  dotyczy załącznika Nr  1 część I,II,IV,VII,XVIII,XX.

§ 2  Wydzierżawiający na swój koszt:

-  w terminie do …… dni od zawarcia umowy dostarczy urządzenia  i zainstaluje oraz skalibruje dotyczy Załączników Nr 1 część I,II,IV,VII,XVIII,XX  ,

-  podłączy na własny koszt analizator do istniejącej  Laboratoryjnej sieci informacyjnej  LSI   PSM do tyczy Załączników Nr I,II,IV,VII,XVIII  .

§ 13   Umowa zostaje zawarta :

dla części I,II,IV,VII  nie dłużej niż na okres 24 miesięcy od daty jej zawarcia;

dla części  XVIII , XX  nie dłużej niż na okres 12   miesięcy od daty jej zawarcia;

Jednocześnie  informujemy , iż ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert :

składanie ofert  i wpłata  wadium  do  dnia   19-07-2010 r.  o godzinie   10:00

otwarcie ofert   dnia  19-07-2010  r.  o godzinie   10:15

Zatwierdził :

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa, dnia  16-07-2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  48  /  1443 /2010

Szanowni Państwo !

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników  do aparatów  Zamawiającego, odczynników i testów  z dzierżawą analizatorów oraz testów , odczynników i sprzętu jednorazowego  do diagnostyki gruźlicy „ według załącznika Nr 1  części  I – XX

Znak sprawy : W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  48 /2010

W nawiązaniu do otrzymanych  zapytań i o poniższej treści :

Pytanie 1 :  Dotyczy części 18 : Czy Zamawiający w poz. 23 pod nazwą „anty - HCV

( op. = 5 x 96 ) IV generacji „  ma na myśli  test typu antygen – przeciwciało?

Pytanie 2 : Dotyczy części 18 : Czy Zamawiający w poz. 23 wymaga  zaoferowania  testu wolnego  od wad prawnych ?

Zgodnie z polskim prawem , w przypadku testu obarczonego wadą prawną , zarówno Oferent , jak i Zamawiający ponoszą odpowiedzialność za jego oferowanie i użytkowanie.

Zamawiający informuje  , że  powyższe pytania wpłynęły  po terminie i  pozostają bez odpowiedzi.

Zatwierdził :

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

Lek. med. Grzegorz Kupczak