Częstochowa, dnia 05.03.2007 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 7 /07

Szanowni Państwo !

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów serca, elektrod i intraducerów

dla potrzeb Oddziału Kardiologii .

Poniżej podajemy treść pytań złożonych do w/w postępowania i odpowiedzi.

# Do pakietu nr 5

Pytanie: dotyczy pkt. 6, czy zamawiający może odstąpić od wymagania określonego jako

„funkcja telemonitoringu”. Wymóg ten wyklucza naszą firmę z postępowania

przetargowego i ogranicza tym samym ilość dostępnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stymulatorów CRT bez funkcji

telemonitoringu.

Ponadto właściwym nr konta wpłaty wadium do Zamawiającego jest:

Bank Polskiej Spółdzielczości  s.a. II O/Cz-wa 86 1930 1129  2110  0113 6700 0004

Ze względu na powyższe Zamawiający ustala nowe terminy jak niżej:

-ostateczny termin złożenia ofert i wpłaty wadium  - 16.03.2007 r  godz. 10:00

-otwarcie ofert – 16.03.2007 godz. 10:15

Z a t w i e r d z i ł:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

Henryk Kromołowski

Częstochowa, dnia 12.03.2007 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 7 /07

Szanowni Państwo !

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów serca, elektrod i intraducerów

dla potrzeb Oddziału Kardiologii .

Poniżej podajemy treść pytań złożonych do w/w postępowania i odpowiedzi.

1.Pytanie: Zwracany się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie umieszczenia w pożądanych

wartościach trybu stymulacji SSI(R),  SST(R) ?

# -Stymulatory SSI, Załącznik nr 1 , pakiet I punkt 1

Odpowiedź: Stymulacja jednojamowa zarówno w trybie hamowania jak i wyzwalania

wymaga w pewnych rzadkich przypadkach (np. u pacjentów młodszych i

aktywnych) użycia trybu „responsive” pozwalającego na lepszą adaptację

pacjenta do aktualnie wykonywanego wysiłku.

2.Pytanie: Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienia dotyczące rozumienia przez

zamawiającego parametru „Wysoka czułość pomiaru (...)” Threshold Testu ?

-Stymulatory SSI, Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet I, punkt 21 i

-Stymulatory DDD, Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet III, punkt 21 i

-Stymulatory DDDR, Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet IV, punkt 21

Odpowiedź: Pomiar progu stymulacji jest jedną z podstawowych i pierwszorzędnych

czynności przy kontroli stymulatora. Określenie progu z dokładnością 0,1V

umożliwia bardzo optymalne wydłużenie czasu życia stymulatora (0,1V czułości

odpowiada wg badań 2 miesiącom)

3.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści stymulatory SSI o minimalnej wartości histerezy

40/min. -Stymulatory SSI, Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet I, punkt 23.

Odpowiedź: Dopuszczenie stymulatorów SSI z histerezą o minimalnej wartości równej

40/min jest oczywiste, gdyż pkt.23 mówi o tym, że minimalna histereza ma być

mniejsza lub równa 40/min.

4.Pytanie: Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienia dotyczące rozumienia przez

Zamawiającego parametru „skanowanie (...)” w funkcji automatycznego pomiaru

progu :

-Stymulatory SSI, Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet I, punkt 27 i

-Stymulatory DDD, Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet III, punkt 27 i

-Stymulatory DDDR, Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet IV, punkt 27

Odpowiedź: Funkcja automatycznego pomiaru progu optymalizuje wykorzystanie baterii

stymulatora i dzięki temu wydłuża jego żywotność. Mówiąc o skanowaniu

mamy na myśli interwały czasu trwania i okresów próbkowania przy pomiarze

progu.

5.Pytanie: Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienia  rozumienia przez

Zamawiającego trybów stymulacji: „DDD+, AAI+, DDT/A+, DDT/V+”

-stymulatory DDD, Załącznik Nr 1 do SIWZ, pakiet III, punkt 1

Odpowiedź: „+” za nazwą literową oznacza funkcję overdrive.

6.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści stymulatory z maksymalną czułością 4,00mV w kanale

przedsionkowym – stymulatory DDD, Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet III,

punkt 12.

Odpowiedź: W specyfikacji został umieszczony warunek maxymalnej czułości w kanale

przedsionkowym co najmniej 5,0mV co jest uzasadnione w przypadku

programowania stymulatorów przy przesłuchach. Zamawiający nie dopuści

stymulatorów o maxymalnej czułości 4,0mV w kanale przedsionkowym

7.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści stymulatory DDD o minimalnej wartości histerezy

równej 40/min – Stymulatory DDD, Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet III, punkt 23.

Odpowiedź: Dopuszczenie stymulatorów DDD z histerezą o minimalnej wartości równej

40/min jest oczywiste gdyż pkt 23 mówi o tym, że minimalna histereza ma być

mniejsza lub równa 40/min.

8.Pytanie: Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie rozumienia przez

Zamawiającego  trybów stymulacji „AAI(R)+, DDT(R) /A+, DDT(R)/V+”

-stymulatory DDDR, Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet IV, punkt 1.

Odpowiedź: „+” za nazwą literową oznacza funkcję overdrive, /A+ - overdrive w kanale

przedsionkowym, /V+ - overdrive w kanale komorowym.

9.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści stymulatory z maksymalną czułością 4,00mV w kanale

przedsionkowym ? – stymulatory DDDR, Załącznik Nr 1 do SIWZ, pakiet IV,

punkt 12

Odpowiedź: W specyfikacji został umieszczony warunek maxymalnej czułości w kanale

przedsionkowym co najmniej 5,0mV co jest uzasadnione w przypadku

programowania stymulatorów przy przesłuchach. Zamawiający nie dopuści

stymulatorów o maxymalnej czułości 4,0mV w kanale przedsionkowym.

10.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści stymulatory CRT z czasem zapisu IEGM poniżej

1 min ?   –stymulatory CRT, Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet V, punkt 4.

Odpowiedź: Minimalny czas zapisu IEGM dla stymulatorów CRT określony w pkt 4

określono na co najmniej 9 minut. Dziwi nas pytanie o dopuszczenie do

przetargu urządzeń oferujących wielokrotnie mniejsze możliwości (poniżej 1

minuty). Zamawiający nie dopuszcza stymulatorów CRT z czasem zapisu

poniżej 1 minuty.

11.Pytanie: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozumienia przez Zamawiającego

parametru   „Stymulacja po AES” ? – stymulatory CRT, Załącznik Nr 1 do

SIWZ, pakiet V,punkt 5.

Odpowiedź: Poprzez stymulację po AES rozumiemy sposób stymulacji po dodatkowym

pobudzeniu nadkomorowym.

12.Pytanie: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozumienia przez zamawiającego

parametru”  (...) prewencji TsV” w funkcji overdrivingu ? – stymulatory CRT,

Załącznik nr 1do SIWZ, pakiet V, punkt 10.

Odpowiedź: Prewencja TsV w funkcji overdrivingu oznacza możliwość szybszej stymulacji

przedsionków w przypadku arytmii nadkomorowej.

13.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory ICD-VVI o jednym

rodzaju impulsu dwufazowego ? – kardiowertery-defibrylatory ICD-VVI,

Załącznik nr 1do SIWZ, pakiet VI, punkt 2.

Odpowiedź: W przerywaniu groźnych, komorowych zaburzeń rytmu ważny jest szerszy

arsenał impulsów dwufazowych – dlatego też w specyfikacji znalazł się wymóg

co najmniej 2 rodzajów impulsów. Zamawiający nie dopuszcza kardiowerterów-

defibrylatorów ICD-VVI o jednym rodzaju impulsu dwufazowego.

14.Pytanie: Czy zamawiający dopuści kardiowertery-dewfibrylatory ICD-VVI o grubości

15 mm ? – kardiowertery – defibrylatory ICD-VVI, Załącznik nr 1 do SIWZ,

pakiet VI, punkt 3.

Odpowiedź: Grubość kardiowertera ma istotne znaczenie dla zabiegu implantacji

kardiowertera zwłaszcza u osób szczupłych. Po analizie ofert większości firm

postawiliśmy warunek grubości nie większej niż 13 mm. Zamawiający nie

dopuści kardiowerterów-defibrylatorów ICD-VVI o grubości 15 mm.

15.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory ICD-VVI posiadające

maksymalną długość zapisu IEGM w pamięci Holtera 22 min ? – kardiowertery-

defibrylatory ICD-VVI, Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet VI, punkt 8.

Odpowiedź: Długość zapisu IEGM w pamięci Holtera umożliwia pełniejszą analizę jego

działania w przypadku większej wartości. Po analizie ofert większości firm

postawiliśmy warunek długości co najmniej 30 minut. Zamawiający nie dopuści

kardiowerterów-defibrylatorów ICD-VVI posiadających maksymalną długość

zapisów IEGM w pamięci Holtera 22 minuty.

16.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory ICD-DR o jednym rodzaju

impulsu dwufazowego ? – kardiowertery-defibrylatory ICD-DR, Załącznik Nr 1

do SIWZ, pakiet VII, punkt 2

Odpowiedź: W przerywaniu groźnych, komorowych zaburzeń rytmu ważny jest szerszy

arsenał impulsów dwufazowych – dlatego też w specyfikacji znalazł się wymóg

co najmniej 2 rodzajów impulsów. Zamawiający nie dopuszcza kardiowerterów-

defibrylatorów ICD-DR o jednym rodzaju impulsu dwufazowego.

17.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory ICD-DR o

grubości 15 mm ? -kardiowertery-defibrylatory ICD-DR, Załącznik Nr 1 do

SIWZ, pakiet VII,punkt 4.

Odpowiedź: Grubość kardiowertera ma istotne znaczenie dla zabiegu implantacji

kardiowertera zwłaszcza u osób szczupłych. Po analizie ofert większości firm

postawiliśmy warunek grubości nie większej niż 13 mm. Zamawiający nie

dopuści kardiowerterów-defibrylatorów ICD-DR o grubości 15 mm.

18.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory ICD-DR posiadające

maksymalną długość zapisu IEGM w pamięci Holtera 22 min ? – kardiowertery-

defibrylatory ICD-DR, Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet VII, punkt 8.

Odpowiedź: Długość zapisu IEGM w pamięci Holtera umożliwia pełniejszą analizę jego

działania w przypadku większej wartości. Po analizie ofert większości firm

postawiliśmy warunek długości co najmniej 30 minut. Zamawiający nie dopuści

kardiowerterów-defibrylatorów ICD-DR posiadających maksymalną długość

zapisów IEGM w pamięci Holtera 22 minuty.

19.Pytanie: Czy zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory resonchronizujące

ICD-CRT o jednym rodzaju impulsu dwufazowego ? – kardiowertery-

defibrylatory  resynchronizujące ICD-CRT, Załącznik Nr 1 do SIWZ, pakiet VIII,

punkt 2.

Odpowiedź: W przerywaniu groźnych, komorowych zaburzeń rytmu ważny jest szerszy

arsenał impulsów dwufazowych – dlatego też w specyfikacji znalazł się wymóg

co najmniej 2 rodzajów impulsów. Zamawiający nie dopuszcza kardiowerterów-

defibrylatorów resynchronizujących ICD-CRT o jednym rodzaju impulsu

dwufazowego.

20.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory resonchronizujące

ICD-CRT o grubości 13,9 mm ? – kardiowertery-defibrylatory resynchronizujące,

ICDCRT Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet VIII, punkt 4.

Odpowiedź: Grubość kardiowertera ma istotne znaczenie dla zabiegu implantacji

kardiowertera zwłaszcza u osób szczupłych. Po analizie ofert większości firm

postawiliśmy warunek grubości nie większej niż 13 mm. Zamawiający nie

dopuści kardiowerterów-defibrylatorów ICD-CRT resonchronizujących

o grubości 13,9 mm.

21.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory resonchronizujące

ICD-CRT posiadające maksymalną długość zapisu IEGM w pamięci Holtera

poniżej 20 min ? –  kardiowertery-defibrylatory resynchronizujące ICD-CRT,

Załącznik Nr 1 do SIWZ,pakiet VIII, punkt 4.

Odpowiedź: Długość zapisu IEGM w pamięci Holtera umożliwia pełniejszą analizę jego

działania w przypadku większej wartości. Po analizie ofert większości firm

postawiliśmy warunek długości co najmniej 30 minut. Zamawiający nie dopuści

kardiowerterów-defibrylatorów resynchronizujących ICD-CRT posiadających

maksymalną długość zapisów IEGM w pamięci Holtera 20 minut.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

Henryk Kromołowski