Częstochowa, dnia 13.07.2007 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 43  /07

Szanowni Państwo !

# Odpowiedzi Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych i diagnostycznych

Poniżej podajemy treść pytań złożonych do w/w postępowania i odpowiedzi.

## Część I poz. 1,2

Pytanie: Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby na opakowaniu znajdował się

numer atestu,  gdyż żaden z wymogów prawa nie nakazuje umieszczania tego

numeru na  opakowaniu. Wymagane informacje, takie jak nazwa producenta, znak

CE i numer  jednostki notyfikowanej zostały zawarte w dalszych wymogach SIWZ

dotyczących  tych pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu umieszczania  numeru atestu na

opakowaniu.

## Część I, poz.6

Pytanie: Prosimy o dopuszczenie rękawic w rozmiarach S, M, L odpowiadających

odpowiednio rozmiarom: 6,5; 7,5; 8,5

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza

## Część II, poz. 3

Pytanie: Prosimy o dopuszczenie rękawic w rozmiarach S, M, L, gdyż według naszej wiedzy

rozmiar XS nie jest produkowany.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rękawic w rozmiarach S, M, L

## Część II, poz.7

Pytanie: Prosimy o dopuszczenie rękawic w rozmiarach S, M, L odpowiadających

odpowiednio rozmiarom 6,5; 7,5; 8,5.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Z-ca  DYREKTORA

ds.Lecznictwa

lek.med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa, dnia 03.08.2007 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 43  /07

Szanowni Państwo !

# Odpowiedzi Nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych i diagnostycznych

Poniżej podajemy treść pytań złożonych do w/w postępowania i odpowiedzi.

## Do części 1 poz. 1

Pytanie nr 1: W związku z bardzo rzadką obecnością na rynku rękawic lateksowych

pudrowanych   o zawartości protein do 30µg/g prosimy o dopuszczenie w w/w

pozycji rękawic  zgodnych z wymogami Zamawiającego, ale o zawartości

protein do 80 µg/g.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wymaga aby rękawice chirurgiczne posiadały prosty mankiet

Odpowiedź:  NIE. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści zawartość protein do 70 µg/g ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza

## Do części 1 poz. 2

Pytanie: Czy zamawiający wymaga aby faktyczny wskaźnik AQL rękawic chirurgicznych

specjalistycznych (ortopedycznych) po zapakowaniu był niższy niż 1.0 co gwarantuje

ich najwyższą jakość i niezawodność, co jest bezwzględnie wymagane w

wysokospecjalistycznych i drogich procedurach medycznych ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wymaga.

## Do części 1 poz. 3

Pytanie nr 1: Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic zgodnych z

wymogami zawartymi w specyfikacji, ale chlorowanych nie posiadających

wewnętrznej warstwy polimerowej ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2: Zamawiający wymaga aby rękawice były brązowe. Ciemny kolor rękawicy

zmiesza ilość refleksów odbijanego Światła i tym samym zapewnia lepszy

komfort dla operatora podczas zabiegów.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści w pozycji 9 tolerancję grubości rękawic w zakresie:

± 0,02 mm ?

Odpowiedź: Nie ma w pakiecie nr 1 poz. 9

## Do części 1 poz. 4

Pytanie: Czy nie zaszła omyłka i rękawice powinny posiadać grubość min. 0,32 i 0,24 ?

Odpowiedź: TAK. Zaszła omyłka. Winno być: grubość 0,32 mm i 0,24 mm

## Do części 1 poz. 5

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości min. 0,15 ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Ponadto Zamawiający informuje, że wymaga rękawic ujętych w tej pozycji o grubości

ścianki na palcach i na dłoni min. 0,18 mm i rozmiarach od 6,5 do 8,0.

## Do części 1 poz. 1 – 5

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga aby rękawiczki chirurgiczne były pakowane w

opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie foliowe lub były pakowane

wewnętrzne i zewnętrzne opakowania foliowe podciśnieniowo pozbawione powietrza

(próżniowe) ? Rozwiązanie tego typu pozwala na natychmiastową identyfikację

wszelkich mikrouszkodzeń opakowania i skutecznie wyklucza ryzyko użycia

wyjałowionej rękawicy.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wymaga.

## Do części 2 poz. 2-4

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu, ponieważ są

to rękawice specjalistyczne i umieszczenie ich w pakiecie z innymi rękawiczkami

utrudnia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ze względu na powyższe Zamawiający ustala nowe terminy jak niżej:

-ostateczny termin złożenia ofert i wpłaty wadium  - 17.08.2007 r  godz. 10.00

-otwarcie ofert – 17.08.2007 godz. 10.30

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

dr  n. med. Zbigniew Strzelczak

Częstochowa, dnia  13.08.2007 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 43  /1104/ 07

Szanowni Państwo !

# Odpowiedzi Nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych i diagnostycznych  .

Poniżej podajemy treść pytań złożonych do w/w postępowania i odpowiedzi.

## Do części 1 poz. 1

Pytanie 	: Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o zawartości protein poniżej

50µg/1g lateksu sterylizowane radiacyjnie ?

lub ,

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o zawartości protein poniżej

30µg/1g ale sterylizowane tlenkiem etylenu ?

Odpowiedź:  Nie.

## Do części 1 poz. 3

Pytanie 	: Czy Zamawiający dopuści rękawice mikrochirurgiczne o grubości ścianki na

palcach i na dłoni max. 0,18 mm ?

Odpowiedź: Nie.

## Do części 1 poz. 6

Pytanie 	: Czy Zamawiający dopuści rękawice ginekologiczne o długości 420 mm ,

spełniające wszystkie pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego ?

Odpowiedź: Nie.

## Do części 2 poz. 2

Pytanie 	: Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe , niesterylne w

kolorze naturalnego lateksu ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

## Do części 2 poz. 3

Pytanie 	: Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe , niesterylne –

wzmocnione , bezpudrowe do zabiegów wysokiego ryzyka pakowane w

opakowaniu = 50 szt pasujące na prawą jak i lewą dłoń ?

Jeżeli nie to czy , Zamawiający wydzieli w/w pozycję z pakietu ?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy. Nie wydzielamy.

## Do części 2 poz. 6

Pytanie 	: Czy Zamawiający dopuści rękawice medyczne lateksowe , sterylizowane

tlenkiem etylenu , pakowane pojedynczo w op = 100 szt , które stwarzają

lepszą barierowość bakteriologiczną ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

dr  n. med. Zbigniew Strzelczak